MŰSZAKI LEÍRÁS

Eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00021 jelű, „Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” pályázata keretein belül

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-138/2016

- rész: Meddőségi kutatásokhoz kapcsolódó eszközök

Termék neve: Laboratóriumi fűtőlap külső vezérlőegységgel

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Kezelő által beállítható hőmérsékletű, különálló digitális vezérlőegység LED kijelzővel | Igen |  |
| 470 x 263 mm méretű fűtőlap | Igen |  |
| 10 mm vastagságú fűtőlap | Igen |  |

Termék neve: Laboratóriumi fűtőlap belső vezérlőegységgel

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Gyárilag beállított 37°C hőmérséklet | Igen |  |
| Beépített vezérlőegység és külső hálózati adapter | Igen |  |
| Fűtött munkafelület mérete 470 x 260 mm | Igen |  |

Termék neve: Mikromanipulációs munkaállomás

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Inverz mikroszkóp kamera csatlakoztatási lehetőséggel, c-mount adapterrel, 6 pozíciós, egyenként kódolt objektív rendszerrel | Igen |  |
| Keresztirányban, mechanikusan mozgatható, fűtött tárgyasztal, benne külön szabályozható hőmérsékletű tárgyasztali betéttel és fűtésvezérlővel | Igen |  |
| Az inverz mikroszkópra szerelt kétoldali hydro-mechanikus mikromanipulációs rendszer az asszisztált reprodukciós eljárásokhoz szükséges jobb és bal oldali mikromanipulátor egységekkel | Igen |  |
| Elektronikus kondenzor, LCD technológiával kialakított digitális rendszer, amely az egyes mikroszkóp objektívek fajtájától függően automatikusan is képes változtatni a beállításait (pl. világos látómező, sötét látómező, moduláció kontraszt) | Igen |  |
| Vizualizáló és vezérlő szoftver, amely képes a mikromanipulációs munkaállomáshoz tartozó alkalmazásokat vezérelni, úgy mint az objektíveket és elektronikus kondenzort szinkronizáló, mikrosebészeti lézer, IMSI, petesejtek minőségét vizsgáló és osztódási orsót megjelenítő rendszerek együttese | Igen |  |
| Alkalmas a páciensek és az elvégzett beavatkozások adatait közös adatbázisban tárolni és kezelni – beleértve a mikromanipulációs beavatkozásokról készült fotókat és videókat is | Igen |  |
| A vizualizáló és vezérlő szoftver futtatására alkalmas számítógép | Igen |  |
| Optikai egységeket automatikusan szinkronizáló rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a mikroszkóphoz kapcsolódó számítógépen futó vizualizáló és vezérlő szoftveren keresztül az objektívváltások alkalmával automatikusan változtatja az elektronikus kondenzor beállításait is | Igen |  |
| Mikrosebészeti lézerrendszer, színes digitális videokamerával: Egyszeres egy pontban és többszörös több pontban, a látómező tetszőleges helyén, számban és erősségben történő lézeres behatás a felhasználó pillanatnyi beállításai szerint. A többszöri több pontos lézeres behatást a készülék tetszőlegesen kijelölt egyenes vagy görbe vonalat követve, automatikusan hajtja végre | Igen |  |
| IMSI spermium morfológia vizsgáló rendszer kettős edénytartóval: 5.000-9.000x-es végső nagyítási tartomány elérése olajimmerziós objektív használata nélkül. Azonnali képkészítés és archiválás, egygombos nagyítás/kicsinyítés funkció, digitális képjavítás | Igen |  |
| Nyitott az új vagy a jövőben felmerülő spermium minőségi paraméterek beillesztésére (beleértve a dinamikus feltételrendszereket) | Igen |  |
| Petesejt osztódási orsójának elhelyezkedését polarizációs mikroszkópiai eljárás útján megjelenítő és a petesejt minőségét vizsgáló rendszer | Igen |  |
| A lézer behatolási helyét a mikroszkóp okulár lencséjében is láthatóvá tevő fényjelzés | Igen |  |
| A mikromanipulációs munkaállomás elhelyezésére alkalmas rezgésmentes asztal | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Valamennyi programfunkció egy felhasználói szoftverablakon keresztül vezérelhető | Igen / Nem S=10 |  |

Termék neve: IVF munkaállomás

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Lamináris légáramlású, egy munkahelyes, 120 cm széles IVF munkaállomás horizontális áramlású kialakítással HEPA szűrővel és VOC előszűrővel | Igen |  |
| Szabályozható hőmérsékletű, legalább 430mm hosszú fűtött munkafelülettel és beépített, fűtött, üveg tárgyasztali betéttel, valamint 1db beépített 230V-os elektromos csatlakozóval | Igen |  |
| Beépített alsó megvilágítás, vertikálisan 360°-ban mozgatható síktükörrel, 2 optikai lencsével | Igen |  |
| Előkészítés mini inkubátor beépítéséhez a hátulsó falban | Igen |  |
| Beépített gázpárásító rendszer áramlásmérővel és áramlásszabályzóval, a munkalapba integrált beömlőnyílásokkal | Igen |  |
| 845 mm széles fűtött felület | Igen |  |

Termék neve: Sztereo mikroszkóp

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| IVF munkaállomás munkaasztalába beépíthető, asszisztált reprodukciós eljárások során a gaméták és embriók kezeléséhez szükséges láthatóságot és mozgathatóságot lehetővé tevő sztereo mikroszkóp | Igen |  |
| Zoom tartomány: 1x-6,3x | Igen |  |
| Zoom arány legalább 6:1 | Igen, kérjük megadni |  |

Termék neve: Mini CO2 inkubátor

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Infravörös, két sugaras CO2 érzékelő | Igen |  |
| Független, teljes fűtés a falakban és az ajtóban | Igen |  |
| 2db belső polc | Igen |  |
| Beépíthetőség IVF munkaállomás hátulsó falába (külső méret: Szé x Ho x Ma: 290x330x480mm) | Igen, kérjük megadni |  |
| 16 literes űrtartalom | Igen |  |

Termék neve: Spermakezelő inkubátor

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Mini inkubátor spermaminták temperálásához, előkészítéséhez | Igen |  |
| Falra szerelhető kialakítás | Igen |  |
| Külső üvegajtó, 2db belső polc | Igen |  |
| Szabályozható hőmérséklet +30 és +60°C között | Igen |  |
| Hőmérséklet pontossága legalább +/- 0,5 °C | Igen, kérjük megadni |  |

Termék neve: Számítógéppel vezérelt, programozható fagyasztógép

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Automatikus folyékony nitrogénes betáplálással működő programozható fagyasztógép különálló számítógéppel | Igen |  |
| Orvostechnikai termék megfelelőségi tanúsítvánnyal | Igen |  |
| 3 pontos kiegészítő riasztási funkcióval | Igen |  |
| Autoseeding előkészítés | Igen |  |
| Csatlakozó szett 1,5 bar nyomású folyékony nitrogénes ellátó tartályhoz | Igen |  |
| Fagyasztókamra mérete 217x217x348mm | Igen |  |
| Hűtési sebesség: 0,01-60°C/min, fűtési sebesség: 0,01-15°C/min. | Igen |  |
| Hőmérséklettartomány +40 és -180°C között | Igen |  |

Termék neve: Programozható fagyasztógép

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Programozható, automatikus folyékony nitrogénes betáplálással működő fagyasztógép saját vezérlővel, orvostechnikai termék megfelelőséggel, műszalmák és ampullák lefagyasztásához alkalmas kamrával | Igen |  |
| A készülékhez külső számítógép is csatlakoztatható a fagyasztási protokollok programozásához, futtatásához és dokumentálásához | Igen |  |
| Maximum 10 eltárolható fagyasztóprogram | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklettartomány: +30--180°C, hűtési sebesség: 0,01-50°C/min, fűtési sebesség: 0,01-10°C/min | Igen |  |
| Fagyasztókamra űrtartalma 1,7 liter | Igen |  |

Termék neve: Folyékony nitrogénes ellátó tartály

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 230 liter tárolókapacitás | Igen |  |
| 1,5bar folytonos folyadék elvételi nyomást biztosító nyomásfenntartó szett | Igen |  |
| Nyomás és folyadékszint kijelző műszerek | Igen |  |
| T-szelep szerelvény, flexibilis lefejtő cső, fázisszeparátor melyek több rácsatlakoztatott készülék esetén lehetővé teszi azok szakaszos lezárását, illetve nitrogén vételezését manuális úton | Igen |  |
| A tartályon görgős lábazat, rajta kihajtható, rögzített fogantyú | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Magasság: max. 1400 mm | Igen / Nem S=5 |  |

Termék neve: Ultrahangos műszalma záró

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A készülék ultrahang segítségével csak a műszalmával érintkező pontokon generál hőt | Igen |  |
| Nincs felszabaduló többlet hő ami hathat a szalma tartalmára | Igen |  |
| Szabályozható intenzitás | Igen |  |
| Teljesen zárt hegesztési varrat | Igen |  |
| Forrasztás időintervalluma szabályozható | Igen |  |

Termék neve: Műszalma záró High Security szalmákhoz

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| High Security fagyasztó műszalmákat hegesztéssel lezáró asztali készülék | Igen |  |
| High Security műszalmák zárásához beleértve a High Security csöveket, 0,3ml 0,5ml, 2ml műszalmákat és a vitrifikációs szalmákat | Igen |  |
| Használata IVF munkaállomásokban és lamináris légáramlású fülkékben is lehetséges | Igen |  |
| Kesztyűben is használható érintőképernyő | Igen |  |
| Az érintőképernyőn megjelenő segédlet a kezelői lépésekről a használat során | Igen |  |
| Operátor által megválasztható és automatikus szalmafelismerés | Igen |  |
| Vizuálisan megjelenő és hangos hibajelzés | Igen |  |
| USB port | Igen |  |

Termék neve: CASA spermaanalizáló

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| CASA rendszerű spermaanalizáló berendezés | Igen |  |
| A rendszer az egyes külön-külön megvásárolható moduloktól függően alkalmassá tehető sejtszám, motilitás, morfológia, életképesség és DNS fragmentáltság meghatározásra | Igen |  |
| A rendszer tartalmazza a kiválasztott modulnak megfelelő szoftvert, a nagy felbontású, színes, digitális kamerát és számítógépes vezérlőegységet lábpedállal, Windows operációs rendszerrel, a szoftverek feltelepítésével | Igen |  |
| Koncentráció, motilitás, morfológia meghatározás és manuális spermaszámláló (kutatási alkalmazásokhoz is) | Igen |  |
| CASA rendszerhez szervesen kapcsolódó trinokuláris, pozitív fáziskontraszt mikroszkóp ami a CASA befogadásán kívül alkalmas hagyományos spermavizsgálatok, HOD, PCT, HBA tesztek elvégzéséhez, illetve kompatibilis LED fluoreszcens feltét későbbi csatlakoztatásához | Igen |  |
| 10x-es pozitív fáziskontraszt, 20x-os világos látóterű, 100x-os olajimmerziós objektívekkel és 10x-es okulár lencsékkel, C-mount adapterrel, zöld illetve kék szűrővel | Igen |  |
| Szabályozható hőmérsékletű tárgyasztali fűtéssel | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| IVD megfelelőség | Igen / Nem S=10 |  |

Termék neve: Programozható folyékony nitrogénes fagyasztógép

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Programozható vezérlőegység beépített nyomtatóval | Igen |  |
| Hűtési sebesség: 0.1 – 20°C/min | Igen |  |
| Teljesen automata seeding funkció | Igen |  |
| CTE security műszalmáknak megfelelő kialakítás | Igen |  |
| Referencia szalmába helyezett Pt100 hőmérsékleti szenzor | Igen |  |
| Fagyasztóedény mérete: átmérő: 210 mm, magasság:350 mm | Igen |  |
| Hőmérséklettartás: jobb mint 0.1°C (max. 5°C / min hűtési sebesség mellett. | Igen, kérjük megadni |  |
| Félautomata autozéro kalibráció | Igen |  |
| Folyékony nitrogén fogyasztás: ~ 0,2 liter / óra | Igen |  |

Termék neve: Nitrogénes mintatároló

Beszerzendő mennyiség: 10 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Folyékony-nitrogénes mintatároló 6 db (279x71 mm) kaniszterrel. | Igen |  |
| LN2 kapacitas: 34,8L, statikus párologtatás: 0,18L/nap | Igen |  |
| Görgős lábazat | Igen |  |
| 2100 db cryocane-ben tárolt 0,5 ml-es műszalma befogadására alkalmas | Igen |  |

Termék neve: Inkubátorszekrénybe helyezhető time-lapse embrió monitorizáló rendszer

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 6 db, inkubátorba helyezhető digitális kamerás inverz mikroszkópegységgel | Igen |  |
| 5 Mpixel kamera | Igen |  |
| Beépített 25x 0,4NA Hoffmann jellegű modulációs kontraszt optika | Igen |  |
| 590 nm-es LED megvilágítás | Igen |  |
| Embriónként egyenkénti felvételkészítés | Igen |  |
| 1 db – a hat inkubátorba helyezhető digitális kamerás inverz mikroszkópegységhez csatlakozó - külső vezérlőegység, beépített mikroszámítógép, telepített szoftverekkel | Igen |  |
| Mikroszkópegységenként egy páciens maximum 16 db embriójának csoportos tenyésztésére és monitorizálására alkalmas kialakítás | Igen, kérjük megadni |  |
| MDD megfelelőség | Igen |  |
| Kiterjesztett, kutatásra is alkalmas szoftvercsomag | Igen |  |
| Flexibilisen egyedileg kialakítható leletkészítés | Igen |  |
| Morfológiai és morfokinetikai vizsgálatok csatolása | Igen |  |
| Felhasználói profilok kialakítása | Igen |  |
| Mérési funkciók | Igen |  |
| Statisztikai modul | Igen |  |
| 0,3 µm/px felbontás | Igen |  |

Termék neve: Önálló time-lapse embrió monitorizáló rendszer

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Kompakt, CO2 és N2 betáplálású inkubátorral egybeépített kialakítás | Igen |  |
| Hat páciens, egyenként maximum 12 db embriójának egyenként szeparált tenyésztésére és monitorizálására alkalmas kialakítás | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített mikroszkóp, 20x nagyítású, 0.40 LWD Hoffman modulációs kontraszt objektívvel, speciálisan 635 nm-es megvilágításhoz | Igen |  |
| Class IIA medical device CE jelzés | Igen |  |
| Garanciaidőszak leteltét követő első éves, díjmentes karbantartás | Igen |  |
| 3 px/ µm képfelbontás | Igen |  |

Termék neve: Három gáz betáplálású termosztát

Beszerzendő mennyiség: 2 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Osztott (4db) belső, gázzáró üvegajtós, 53 l űrtartalmú trigáz inkubátor beépített szenzorokkal, osztott polcokkal | Igen |  |
| Osztott, belső, gázzáró üvegajtóval és fűtött külső ajtóval felszerelt | Igen |  |
| Varratoktól és szögletektől mentes belső kialakítás | Igen |  |
| Irányított, egy pontban történő páralecsapódás, 95% feletti kondenzáció-mentes páratartalom (Permadry rendszer), aktuális páratartalom kijelzése | Igen |  |
| CO2 szintet, hőmérsékletet, páratartalmat és ajtónyitást regisztráló illetve megjelenítő beépített szoftverrel és mini LCD monitorral | Igen |  |
| APT line légköpenyes fűtőrendszer, driftmentes, infravörös érzékelő abszolút CO2 szint méréséhez | Igen |  |
| CO2 Gázpalack csatlakoztató szett (nyomásszabályzó csatlakozókkal, és nyomásszabályozóval max. 10 bar nyomásig, 5m-es csővezetékkel) | Igen, kérjük megadni |  |
| N2 Gázpalack csatlakoztató szett (nyomásszabályzó csatlakozókkal, és nyomásszabályozóval max. 10 bar nyomásig, 5m-es csővezetékkel) | Igen, kérjük megadni |  |
| O2 Gázpalack csatlakoztató szett (nyomásszabályzó csatlakozókkal, és nyomásszabályozóvalmax. 10 bar nyomásig, 5m-es csővezetékkel) | Igen, kérjük megadni |  |
| Két oldalról szilikon fedéllel zárható nyílás az inkubátor hátulsó falán (átmérő: ≥30mm) | Igen, kérjük megadni |  |
| Gyári hőmérsékleti és CO2 szint kalibrációs tanúsítvány. (Középpontban végzett hőmérsékletmérés, CO2 szint mérés analizált tesztgáz használatával, 37°C-on és 5% CO2 szinten.) | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Automatikus önsterilezés 180 °C-on | Igen / Nem S=10 |  |

Termék neve: Előkevert gázos asztali mini inkubátor

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Előkevert gázos betáplálás 6% CO2 5% O2 89% N2 gázarányhoz | Igen |  |
| 8 férőhely különféle IVF specifikus szövettenyésztő edény számára, két egymástól függetlenül üzemeltethető kamrában | Igen |  |
| Beépített, cserélhető gázpárásító rendszer | Igen |  |
| Asztali kialakítás, beépített gázpárásító rendszer, fűtött kamrák és kamrafedelek | Igen |  |
| Méret: 405 mm x 265 mm x 190 mm | Igen |  |

Termék neve: Hordozható csőmelegítő

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Hordozható csőmelegítő legalább 8db 13ml-es kerek aljú centrifugacsövek szállításához 37°C-on. | Igen, kérjük megadni |  |
| Kompakt kialakítás, beépített akkumulátor beépített fűtőblokk centrifugacsöveknek megfelelő furatokkal | Igen |  |
| Saját tömeg < 2,4kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Töltés és üzemeltetés lehetősége gépjárművek 12V-os szivargyújtó csatlakozójáról és 230V AC 50/60 Hz hálózati csatlakozóról egyaránt | Igen |  |
| Üzemidő belső akkumulátorról 5 óra | Igeb |  |

Termék neve: Follikulus aspirációs pumpa

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Szabályozható szívóerejű follikulus aspirációs pumpa max. vacuum 500 Hgmm | Igen, kérjük megadni |  |
| Egyenletes erősségű vacuum biztosítása | Igen |  |
| Lábpedál | Igen |  |
| Digitális - a vacuum erősségét Hgmm mértékegységben kijelezni képes LCD kijelző | Igen |  |
| Görgős állvány | Igen |  |
| Ráépített fűtőlap a készülék tetején | Igen |  |
| MDD class IIa megfelelőség | Igen |  |
| Fűtött felület hőmérséklet pontossága +/- 0,2 °C | Igen |  |

Termék neve: Csőmelegítő follikulus aspirációhoz

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Csőmelegítő legalább 6db 13ml-es kerek aljú centrifugacső befogadására | Igen, kérjük megadni |  |
| Fix 36,9°C-os beállítás | Igen |  |
| A csövek telítettségének folyamatos, vizuális nyomon követését lehetővé tevő átlátszó előlap | Igen |  |
| Tápfeszültség 12V, hálózati működtetés különálló 230V AC adapterről | Igen |  |
| Saját tömeg 0,7 kg | Igen |  |

Termék neve: Mínusz 86 °C-os ultramélyhűtő

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 483 liter űrtartalom, kamra belső mélysége: 600mm | Igen |  |
| Szabályozható hőmérsékleti tartomány -40 - -86°C | Igen |  |
| Hőszigetelés vacuum szigetelt panelekkel, a készülék mind a hat oldali falába építve | Igen |  |
| Automatikus, RFID rendszerrel biztosított, elektronikusan vezérelt ajtómechanizmus | Igen |  |
| Kétlépcsős kaszkád hűtőrendszer hermetikusan zárt kompresszorokkal | Igen |  |
| Rozsdamentes acél anyagú belső kamra. 4 részre osztott belső kamra 3db polccal és 4db belső ajtóval | Igen |  |
| Fűtött, kettős szigetelésű ajtó. CFC mentes, nem gyúlékony hűtőközeg | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Energiafogyasztás: max. 13,9 kWh/nap | Igen / Nem S=5 |  |
| Zajszint max. 49 dB | Igen / Nem S=5 |  |

- rész: Minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszközök

Termék neve: Kórházi gyógyszer hűtő

Beszerzendő mennyiség: 2 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Szabadonálló | Igen |  |
| Bruttó térfogat: 53 liter Nettó térfogat: max. 51 liter | Igen, kérjük megadni |  |
| Nettó tömeg: max. 20 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Külső méretek max. (ma x szé x mély): max. (592 x 486 x 494 mm) | Igen, kérjük megadni |  |
| Ajtólemez max. (ma x szé x mély): max. (407 x 448 x max. 2mm) | Igen, kérjük megadni |  |
| Feszültség: 230 V | Igen |  |
| Elektromos teljesítmény: 85 W | Igen |  |
| Energiafogyasztás (EN ISO 7371 szerint): 1,05 kWh / 24 h | Igen |  |
| Hőmérséklettartomány: 2 – 8 °C | Igen |  |
| Leolvasztás: kézi | Igen |  |
| Klímaosztály: SN | Igen |  |
| Min. / Max. környezeti hőmérséklet: 10 °C / 32 °C | Igen |  |
| Hőkorlátozó aggregátvédelem | Igen |  |
| Szín: fehér | Igen |  |
| Zár / tömítés: igen/mágneses, tömítéses keret | Igen |  |
| Világítás: infravörös érzékelővel ellátott LED | Igen |  |
| Hangjelzés | Igen |  |
| Digitális hőmérő | Igen |  |
| Ventilátor | Igen |  |
| 3 tálcás polcrendszer | Igen |  |
| Polisztirol külső burkolat | Igen |  |
| Fröccsöntött polisztirol külső keret | Igen |  |
| Fröccsöntött polisztirol belső kamra | Igen |  |

Termék neve: Asztali centrifuga Eppendorf csövekhez

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Karbantartás-mentes meghajtású kisméretű asztali centrifuga | Igen |  |
| 12 db 1,5/2,0 ml-es Eppendorf csövek esetében 13400 rpm (rcf: 12100xg) fordulatra képes. | Igen |  |
| Automatikus fedélkioldás | Igen |  |
| Egygombos működtetésű egyedi sebességválasztó funkció időzítési lehetőséggel vagy folyamatos működtetéssel | Igen, kérjük megadni |  |
| Méret: 226 mm x 239 mm x 120 mm | Igen |  |

Termék neve: Mintahűtő, keverő és melegítő rendszer

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Hőmérséklettartomány min: 15 °C1) szobahőmérséklet alatt, max: 100 °C | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet állítási tartomány 1 °C / 100 °C | Igen |  |
| Maximum hőmérséklet pontosság ± 0,5 °C 20–45°C közötti tartományban | Igen |  |
| Hőmérséklet eloszlás egyenletessége Max. ± 0.5 °C 20–45 °C között (a behelyezett blokkok bármely pontján) | Igen |  |
| Maximum fűtési kapacitás 6 °C/min | Igen |  |
| Maximum hűtési kapacitás 2.5 °C/perc 100 °C és szobahőmérséklet között | Igen |  |
| Keverési frekvencia 300–3,000 rpm (a behelyezett blokktól függően) | Igen |  |
| Időzítő 15 mp és 99:30 ó között, folyamatos | Igen |  |
| Kiegészítők |  |  |
| Cserélhető blokkok, automatikus blokkfelismeréssel | Igen |  |
| Hőszigetelő fedél, páralecsapódás-mentes | Igen |  |
| Programok |  |  |
| Min. 20 elérhető programhely | Igen |  |
| Min. 5 programgomb (beállított, felülírható) | Igen |  |
| 4 programszintig programozható | Igen |  |
| További funkciók |  |  |
| Keverésmonitorizálás | Igen |  |
| Kifröccsenésgátló technológia | Igen |  |
| Rövid keverés | Igen |  |
| Szakaszos keverés | Igen |  |
| Időzítés/hőmérséklet üzemmód | Igen |  |
| Pillanat-állj funkció | Igen |  |
| USB interface | Igen |  |
| Egyebek |  |  |
| Tápellátás 100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz | Igen, kérjük megadni |  |
| 220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz | Igen, kérjük megadni |  |
| Méretek (Szé × Mé × Ma) 20.6 × 30.4 × 13.6 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Súly max. 8 kg |  |  |
| Különböző típusú, a hűtő-/fűtő/keverő egységhez tartozó, automatikusan felismert blokkok 5 µl – 50 ml térfogati tartományban | Igen |  |

Termék neve: Mintahűtő rendszer

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Minták folyamatos -21°C vagy 0°C-on történő tartására szolgáló tárolórendszer, melynek részei: hűtőegység, hűtőállvány, tárolóedény | Igen |  |
| Mélyfagyasztott minták szállítására és lassú felengedésére alkalmas | Igen |  |
| 24 férőhely 0,5/1,5/2,0 ml-es csövek számára | Igen |  |
| Külön hűtő és fagyasztó közeg hűtéshez és fagyasztáshoz | Igen |  |
| Hőtartási idők legfeljebb 6 óra 0°C-on és legfeljebb 3 óra -21°C-on | Igen, kérjük megadni |  |
| Állványok egymásra tehetők, autoklávozhatók, jelölhetők, illetve mikrotiter-plate rotorral centrifugálhatók és vízfürdőben használhatók, illetve egymástól függetlenül használhatóak | Igen |  |

Termék neve: Automata pipetta készlet

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Különféle tartományban állítható, egycsatornás automata pipetták. Térfogati tartományok: 0,1-2,5µl, 0,5-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 30-300µl, 100-1000µl, 0,25-2,5ml, 0,5-5ml és 1-10ml | Igen |  |
| Karusszel rendszerű pipetta tartó állvány töltővel | Igen |  |
| Digitális, egycsatornás automata pipetta LCD kijelzővel 0,5µl-10ml tartományban állítható pipettázási térfogat | Igen |  |
| Egygombos működtetés (térfogat beállítás és pipettahegy-eltávolítás) | Igen |  |

Termék neve: Hűthető mikrocentrifuga

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Kapacitás: 48mL (24 férőhely 1,5/2,0mL Eppendorf csőhöz) | Igen |  |
| Időzítő: 30 másodperctől 9 ó 59 percig HOLD funkcióval | Igen |  |
| Max. RCF: 21130 x G | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. seb.: 15000rpm | Igen, kérjük megadni |  |
| Speciális, autoklávozható rotor | Igen |  |
| Hőmérséklettartomány: -10°C-tól +40°C-ig | Igen |  |

Termék neve: Temperálható asztali labor centrifuga

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Hűtés és fűtés lehetősége | Igen |  |
| Beállítható hőmérséklet: 9-+42°C | Igen |  |
| Kilendülő rotorral maximum 8db 15m1-es csőhöz | Igen, kérjük megadni |  |
| Maximális fordulatszám:4400rpm | Igen |  |
| Maximális gravitációs gyorsulás: 2800 g | Igen |  |
| Szabályozható fordulatszám 100-4400 l/min, 100l/min lépésenként | Igen |  |
| Fedél automatikus felnyitása a centrifugálási folyamatot követően | Igen |  |
| Időzítés 0-99 percig | Igen |  |
| Egygombos választás rpm és rcf között | Igen |  |
| Különálló,,short-spin'' gomb | Igen |  |
| Megválasztható folyamatos mód | Igen |  |

Termék neve: Laboratóriumi / gyógyszergyári hűtő

Beszerzendő mennyiség: 2 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Álló kivitel | Igen |  |
| Külső felület: festett, galvanizált acél | Igen |  |
| Belső tér: rozsdamentes acél | Igen |  |
| Hasznos térfogat 300 – 360 liter | Igen |  |
| Hőmérséklet: 2-14°C között | Igen |  |
| Riasztás: nyitott ajtó, hőmérséklet, hálózat kimaradás esetén | Igen |  |
| Opcionális tartozékok: hőmérséklet regisztráló rendszer, feszültségmentes távriasztó kimenet | Igen |  |

Termék neve: Hőmérsékletvalidáló rendszer usb csatlakozással

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Mintahűtő, keverő, melegítő rendszer adatainak elektronikus archiválása USB csatlakozón keresztül | Igen |  |

Termék neve: Címkenyomtató

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Folyékony nitrogénnek ellenálló címkék nyomtathatósága High Security fagyasztó műszalmák és vitrifikációs szalmák jelöléséhez | Igen |  |
| Többsoros nyomtathatóság | Igen |  |
| Hőnyomatos, el nem kenődő nyomtatás | Igen |  |
| Elemről, illetve hálózati adapterről történő működtetés egyaránt lehetséges | Igen |  |

Termék neve: Asztali minicentrifuga

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A készülék mérete (ma x szé x hossz): max. 120 mm x max. 226 mm x max. 240 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék súlya: maximum 4,3 kg tartozékok nélkül | Igen, kérjük megadni |  |
| Maximális fordulatszám: 14 500 rpm, 800 és 14.500 rpm között szabályozható 100 rpm lépésekben | Igen |  |
| 12 férőhely, 1,5/2,0 mL csövekhez | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Cserélhető rotor | Igen/Nem S=5 |  |
| A 2. ajánlati részben szereplő valamennyi (11 féle, 13 db) minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszközre a kívánt garanciális időn (12 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama | Igen, kérjük megadni S=20 |  |

- rész: Nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás rendszer

Termék neve: Folyadékkromatográfiás készülék bináris pumpával automata mintaadagolóval, oszloptermosztáttal, diódasoros detektorral, hármas kvadrupol tömegspektrometriás detektorral

Beszerzendő mennyiség: 1 darab rendszer

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| - Folyadékkromatográfiás készülék bináris pumpával automata mintaadagolóval, oszloptermosztáttal, diódasoros detektorral |  |  |
| Moduláris felépítés egymásra helyezhető modulokkal. | Igen |  |
| A készülék minden egysége rendelkezik szivárgás érzékelővel | Igen |  |
| A rendszer valamennyi komponense rendelkezik szoftveres vagy a készüléken történő hibakijelző képességgel | Igen |  |
| Valamennyi komponens egy gyártó terméke | Igen |  |
| A folyadékkromatográfiás rendszer olyan kolonnacsatlakozót tartalmaz, amely gyártótól függetlenül, bármilyen kolonna csatlakozását lehetővé teszi szerszám használata nélkül. A kolonnacsatlakozó alkalmas többszöri újracsatlakoztatásra, és legalább 1034 bar nyomásértékig történő szivárgásmentes csatlakozásra | Igen, kérjük megadni |  |
| A folyadékkromatográfiás rendszer tartalmaz zéró holttérfogatú csatlakozóval ellátott kapillárisokat | Igen |  |
| 1.1. Bináris pumpa |  |  |
| Rendelkezik beépített vákuumos gáztalanító egységgel, amely legalább 2 független csatornát tartalmaz | Igen, kérjük megadni |  |
| Pumpa alkalmas két mozgófázis szoftveresen szabályozott tetszőleges arányú nagynyomású bináris összekeverésére (gradiens elúció) | Igen |  |
| Rendelkezik szoftverből vezérelhető purge szeleppel | Igen |  |
| Tartalmaz pumpafej-tömítés öblítő rendszert | Igen |  |
| A térfogatáram minimálisan 0,001-5 mL/min érték között állítható 0,001 mL/min értékenként | Igen, kérjük megadni |  |
| Rendelkezik beépített eluensváltó szeleppel legalább 4 eluensből | Igen, kérjük megadni |  |
| Gradiens késleltetési térfogat (delay volume) maximum 35 µl | Igen, kérjük megadni |  |
| Gradiens keverés mértéke 0-100% között állítható | Igen |  |
| Gradiens keverés precizitása kisebb, mint 0,15% | Igen, kérjük megadni |  |
| Alkalmas minimum 1034 bar-on történő kromatografálásra legalább 2 ml/min áramlásig | Igen, kérjük megadni |  |
| A térfogatáram precizitása kisebb vagy egyenlő mint 0,07% RSD | Igen, kérjük megadni |  |
| 1.2. Automata mintaadagoló |  |  |
| A mintaadagoló injektálási tartománya: 0,1-100 µl között, 0,1 µl egységenkénti állíthatósággal | Igen |  |
| A minta felszívásának és injektálásának sebessége állítható | Igen |  |
| Mintaadagoló alkalmas oszlop előtti származékképzésre | Igen |  |
| Mintaadagoló alkalmas legalább 120 db 2 ml-es mintatartó üveg vagy legalább 3 darab mikrotiter plate fogadására, külső mintatartó egység csatlakoztatása nélkül | Igen, kérjük megadni |  |
| Injektálás ciklusa kisebb vagy egyenlő mint 15 másodperc | Igen, kérjük megadni |  |
| Tartalmaz beépített injektor mosási lehetőséget | Igen |  |
| A mintaadagoló rendelkezik mintatér hűtéssel 4 °C-ig | Igen |  |
| Az injektálás precizitása kisebb, mint 0,25% RSD | Igen, kérjük megadni |  |
| A mintaadagoló alkalmas legalább 1034 bar nyomáson történő injektálásra | Igen, kérjük megadni |  |
| Keretszennyezés kisebb, mint 0,004% külső mosás alkalmazása esetén | Igen, kérjük megadni |  |
| Átfolyó tűs rendszerű mintaadagoló | Igen |  |
| 1.3. Oszloptermosztát |  |  |
| Termosztát hőmérséklettartománya a környezeti hőmérsékletnél 18°C alacsonyabb hőmérséklettől 110°C-ig vagy szélesebb tartományban | Igen, kérjük megadni |  |
| Rendelkezik egy 2 pozíciós/6 portos, legalább 1034 bar-os oszlopváltó szeleppel, amelyet a készülékvezérlő szoftver automatikusan felismer és vezérel | Igen, kérjük megadni |  |
| Az oszloptermosztát alkalmas legalább 8 db kolonna befogadására, valamint rendelkezik oszlop előtti fűtést és oszlop utáni hűtést biztosító egységgel, amely egyedileg csatlakoztatható minden installált oszlopra | Igen, kérjük megadni |  |
| A hőmérséklet stabilitás legalább ±0,1°C, hőmérséklet pontossága pedig ±0,5°C | Igen, kérjük megadni |  |
| 1.4. Diódasoros detektor |  |  |
| A detektor hullámhossz tartománya legalább 190-640 nm közötti | Igen, kérjük megadni |  |
| Adatgyűjtési sebesség legalább 120 Hz, és alkalmas 8 hullámhossz egyidejű gyűjtésére a teljes spektrum felvétele mellett | Igen, kérjük megadni |  |
| A detektor legalább 1024 db diódát tartalmaz | Igen, kérjük megadni |  |
| Tartalmaz egy legalább 5 mm optikai úthosszú, maximum 5 µl-es térfogatú cellát | Igen, kérjük megadni |  |
| Detektor zaj kisebb, mint 8*10-6 AU | Igen, kérjük megadni |  |
| Drift kisebb, mint 1*10-3 AU/óra | Igen, kérjük megadni |  |
| Hullámhossz pontossága jobb, mint ±1 nm | Igen, kérjük megadni |  |
| 2. Tömegspektrométer |  |  |
| Hármas kvadrupol típusú asztali tömegspektométer | Igen |  |
| Tömegtartomány legalább 10-1850 m/z érték közötti | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektrospray (ESI) és APCI ionforrás | Igen |  |
| Dinamikus tartomány legalább 6 nagyságrend | Igen, kérjük megadni |  |
| Tartalmaz hangszigetelő doboz(oka)t az elővákuumszivattyú(k) hatékony hangszigetelésére | Igen |  |
| Rendelkezik az LC-MS/MS rendszer hatékony működtetéséhez szükséges külső kompresszorról működtethető nitrogén generátorral | Igen |  |
| Tartalmaz 90°-ban hajlított ütközési cellát | Igen |  |
| A Q1 kvadrupole előtt ionok fókuszálására alkalmas műszaki megoldással rendelkezik | Igen |  |
| Tömegskála stabilitása kisebb, mint 0,1 Da/ 24 óra | Igen, kérjük megadni |  |
| Pásztázási sebesség legalább 15000 Da/s | Igen, kérjük megadni |  |
| Polaritás váltás pozitív és negatív mód között kisebb vagy egyenlő, mint 30 ms | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektrospray MS/MS érzékenység pozitív ion módban legalább 100.000:1 jel/zaj arány, 1 pg rezerpin esetében | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektrospray MS/MS érzékenység negatív ion módban legalább 50.000:1 jel/zaj arány, 1 pg klóramfenikol esetében | Igen, kérjük megadni |  |
| MRM vagy SRM adatgyűjtési sebesség legalább 500 MRM vagy SRM/másodperc | Igen, kérjük megadni |  |
| Teljesen automata készülékhangolás szoftverből vezérelt a tömegspektrometriás készülék átállítása, vagy átszerelése nélkül | Igen |  |
| Lehetőség több különböző adatgyűjtési mód gyors váltogatására mérés közben a következők közül: pozitív/negatív ionizáció, SIM/SCAN, MRM, anya- és leányion MS/MS pásztázás, semleges ionvesztés | Igen |  |
| Felbontás: 0,7 Da FWHM autotune esetén | Igen |  |
| Rendelkezik önálló, automatikus szoftverrel az MRM átmenetek optimális körülményeinek (ionátmenetek, ütközési és fragmentálási energia, ionforrás paraméterek) meghatározására mind kismolekulák, mind többszörösen töltött peptidek esetén | Igen |  |
| Időablakonként legalább 450 MRM vagy SRM átmenet beállításának lehetősége | Igen, kérjük megadni |  |
| Módszerenként legalább 30.0000 MRM vagy SRM átmenet beállításának lehetősége | Igen, kérjük megadni |  |
| A rendszer által támasztott követelményeket kiszolgáló vákuumrendszer | Igen |  |
| A nitrogéngenerátor, valamint az ütközési cellát ellátó gázpalack csatlakoztatásához szükséges csatlakozók, kapillárisok/vezetékek, és szükséges reduktor | Igen |  |
| 3. Készülékvezérlés |  |  |
| Integrált szoftver, amely vezérli a tömegspektrométer és a folyadékromatográfiás rendszer működését és a mérési folyamatot, továbbá teljes körű kiértékelési lehetőséget biztosít a felvett kromatogramok kvantitatív és kvalitatív értékelésére; alkalmas eredmény-jelentések nyomtatására, lehetővé teszi a készülékek automatikus hangolását és a mérési paraméterek optimálását | Igen |  |
| A készülék rendelkezik az adatgyűjtő és feldolgozó rendszerhez szükséges hardver és szoftver elemekkel | Igen |  |
| Az ajánlott szoftveres háttér lehetővé teszi a folyadékkromatográfiás készülék különálló vezérlését és a folyadékkromatográfiás (kizárólag UV detektálással felvett) mérési eredmények értékelését | Igen |  |
| A rendszer használatához szükséges PC, az összes szükséges készülékvezérlő és eredmény kiértékelő szoftverrel, valamint egy színes lézernyomtató | Igen |  |
| 4. Egyéb követelmények |  |  |
| A konfiguráció teljes összeállítása (moduláris folyadék kromatoráfiás rendszer + tömegspektrométer) is egy gyártó készülékeiből áll, kivéve nitrogén generátor és hangszigetelő doboz | Igen |  |
| A megajánlott rendszernek része a gyártó külföldi bemutató laboratóriumában egy legalább négy napos felhasználói tréning | Igen, kérjük megadni |  |
| Magyarországi székhelyű szerviz, amely ellátja a HPLC és MS rendszer szervizét, egységes karbantartását és biztosítja az alkatrész utánpótlást | Igen |  |
| Garanciális időn belül Ajánlattevő vállalja, hogy a hibabejelentés időpontjától számított 48 órán belül kiszáll, feltárja a hiba okát, valamint ajánlatot tesz a javításra | Igen |  |
| A garanciális időn túl Ajánlattevő vállalja, hogy a hibabejelentés időpontjától számított 24 órán belül felveszi a kapcsolatot az ajánlattevővel és javaslatot tesz a javításra | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Magas rezolúciójú (kisebb, vagy egyenlő, mint 0.2 Da FWHM) SRM vagy MRM mérések végzésének lehetősége a teljes 10-1850 m/z tartományban | Igen / Nem S=10 |  |
| Áthallás mentes (zero cross-talk) ütközési cella | Igen / Nem S=10 |  |
| Elektrospray MS/MS érzékenység negatív ion módban eléri a 150.000:1 jel/zaj arányt, 1 pg klóramfenikol injektálása esetében | Igen / Nem S=10 |  |

- rész: Digitális PCR rendszer

Termék neve: Digitális PCR rendszer

Beszerzendő mennyiség: 1 darab rendszer, melynek részei: 1 db cseppgenerátor és hozzá illeszthető analizátor, 1 db PCR automata, 1 db PCR lemezekhez zárófólia rögzítő

Teljesítési helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Az ajánlott rendszer legyen egyidejűleg alkalmas gén expresszió és ritka mutációk detektálására, új generációs szekvenáló könyvtárak kvantifikálására, valamint alacsony kópiaszámú transzkriptek kimutatására | Igen |  |
| Az ajánlattevő köteles a megajánlott rendszerhez gyors szerviz hátteret biztosítani: a garanciális időn belül, a műszer telepített helyszínén a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül történő megjelenés és hiba megállapítás feltételeivel. A garanciális időn túl az ajánlattevő vállalja, hogy a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az ajánlattevővel és javaslatot tesz a javításra | Igen |  |
| Amennyiben hiba megállapítását követően cserekészülékre lenne szüksége az ajánlatkérőnek, akkor a szerviz szakember általi hiba megállapítást követően 4 munkanapon belül ajánlattevőnek biztosítania kell azt az ajánlatkérő részére | Igen |  |
| A rendszer mindhárom komponense egy gyártó terméke | Igen |  |
| A rendszer leszállítását követően az ajánlattevő biztosítja a beüzemelést és a felhasználók betanítását | Igen |  |
| Cseppgenerátor és hozzá illeszthető analizátor |  |  |
| A készülék 10-20 mikro liter mintából átlagosan 20 000 – 25 000 aliquotot hozzon létre. Az aliquotok térfogata min. egy nanoliter. | Igen, kérjük megadni |  |
| A rendszer holttérfogata nem haladhatja meg a 30 %-ot. | Igen, kérjük megadni |  |
| A leolvasó rendszer minimálisan két detektorral rendelkezik | Igen, kérjük megadni |  |
| A leolvasás teljesítménye 30-50 mintahely/óra detektálás | Igen, kérjük megadni |  |
| A lineáris detektálási tartomány érjen el legalább öt nagyságrendet | Igen, kérjük megadni |  |
| A megajánlott rendszer kivitelezése lehetővé kell tegye, az aliquot készítés automatizálhatóságát | Igen |  |
| PCR automata |  |  |
| Érintőképernyős, 96 well blokkal rendelkező PCR készülék, melynek blokkjai cserélhetők; 96, 2x48 és 384 férőhelyes blokkokra. Optikai feltét csatlakoztatható 96-os és 384-es opcióval. | Igen |  |
| Gradiens opcióval, mely 30-100 Celcius, és 1-24 Celsius tartományban állítható | Igen |  |
| A kezelőfelület lehetővé tesz inkubálási funkciót is | Igen |  |
| A PCR készülék átlagos ramp rate értéke legalább 2 Celsius / másodperc | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék rendelkezik automata programtervező opcióval | Igen |  |
| A készülék belső memóriája legalább 1000 program tárolását lehetővé teszi | Igen, kérjük megadni |  |
| Az egyes program fájlok és a rendszerbe történő belépés is jelszóval védhető | Igen |  |
| Legalább 3 USB kimenettel rendelkezik | Igen, kérjük megadni |  |
| Cseppgenerátor készülékhez illeszthető, illetve annak technikai kívánalmait kiszolgálja | Igen |  |
| PCR lemezekhez zárófólia rögzítő |  |  |
| Színes érintőképernyővel vezérelhető fólia rögzítő készülék | Igen |  |
| Felfűtési idő 3 percnél rövidebb | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklettartomány 100-190 Celcius között | Igen |  |
| Az érintőképernyő legalább 10 cm szél | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| A rendszer által egyidejűleg detektálható targetek száma mintahelyenként legalább 3 target. | Igen / Nem S=10 |  |
| A kiértékelő program licenszdij mentes | Igen / Nem S=10 |  |