## Szakmai ajánlat
Új sorszám | Megnevezés | Új minimumkövetelmények | Éves becsült mennyiség |  | Megajánlott termék megnevezése | Megajánlott termék cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezés | Minimumkövetelmény szinten részletezett termékleírás | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
1 | Diagnosztikus katéter-1 | Diagnosztikus katéter 5Fr kompatibilis, nagy flow kapacitású A laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő legyen Atraumatikus végkialakítás Kink resistant – megtöréssel szemben ellenálló Kettős fonatú (double brainded) merevítés | 3500 | db
2 | Diagnosztikus katéter-2 | 4 Fr és 5 Fr kompatibilis nagy flow kapacitású, belső átmérő 0.042" vagy nagyobb (4F), 0.047" vagy nagyobb 5F, nagy nyomás-állóságú (1200 psi, 16.7 ml/sec flow (4F), 21.3 ml/sec flow (5F) atraumatikus soft tippel ellátott kívül-belül thrombo-resistens felületű "kink-resistant", fémfonat-merevítésű >=110 cm-es Judkins görbületben elérhető min. két hossz választékban, görbület választékban mely tartalmazzon speciális radialis görbület választékokat is | 3500 | db
3 | Introducer radialis sheat | Atraumatikus tip-el ellátott Szilikon alapanyagú síkosító bevonat, hydrophil tulajdonságú Snap-fit dilator IV kanül punkciós set Két különböző mini-guidewire: 0.018”- as spring wire 0.014”- es polymer bevonatú | 1000 | db
4 | 6/5 ben - introducer | Extra vékony falvastagságú radiális sheath - falvastagság <= 0,12 mm , mely lehetővé teszi a minimál invazivitást a radiális punktio során (5 Fr introducer használata után 6 Fr guiding katéter) a sheath külső átmérője 5 Fr a belső átmérője 6 Fr méretű. Külső átmérő 2.46 mm, belső átmérő 2.22 mm, 80 cm hosszban is elérhető legyen | 500 | db
5 | Y adapter | Teljesen zárható szelep: szívkatéterezés közben nyomás állóság, csepp mentesség | 100 | db
6 | Triadaptor | Nyomás biztos zárás a szelepnél: szívkatéterezés közben injektor használatával 4 ml flow és 500 psi | 100 | db
7 | Pressure wire | Koronáriákban és perifériás erekben lévő nyomás meghatározására, optikai vezetődrót kábellel jó röntgensugár fogó képesség a flexibilis véggel legyen torque device a csomagban nitinol magvú stainless steel vagy PTFE bevonat a mérőkészüléket ajánlattevő díjmentesen adja Ajánlatkérő részére | 50 | db
8 | OCT | Intravasculáris optikai képalkotáshoz használható FD-OCT technológiához alkalmas LightLab rendszerrel kompatibilis Hydrofil bevonatú guide wire méret 0.014" 135 cm es katéter hossz disztális vég külső átmérő 2.7 Fr 6 Fr kompatibilis proximális vég, képalkotási sebesség min 25 mm/sec | 10 | db
9 | Aktív érzáró eszköz-1 | Terhelés stabil artériás érzárás, mechanikus záró eszköz, nem alvadás alapú Két eszköz egyidejű használata esetén 8 Fr-es sheat eltávolítása utáni zárás lehetősége | 150 | db
10 | Non invazív radiális komprimáló eszköz | Szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követő komprimáláshoz felépítése lehetővé teszi a szúrás helyének vizuális kontrollját szabályozható nyomáserősség, nem tépőzáras karóraszíjhoz hasonló rögzítési technika, numerikus nyomásskálával biztonsági gomb megléte | 300 | db
11 | Guide katéter-1 | Teljes méret (5-6-7-8Fr) és görbület választék sidehole nélküli valamint speciális radiális katéter design belső átmérő:6F >=0,070"; 7Fr >=0,080"; 8Fr >=0,090" atraumatikus soft tip kiképzés, distálisan elhelyezkedő sugárfogómarkerrel nagy back-up kontroll legalább 6 féle radialis görbület kialakításban legyen elérhető, úgy mint (MAC, ELGAMAL, Easyradial, Hockeystick, EBU, MRADIAL) illetve ezeknek megfelelő görbület választékok | 1600 | db
12 | Ballon katéter család-1 | Ballon katéter termék család teljes méret, átmérő, hossz és nyomás választékban Monorail és over-the-wire változatban is rendelhető (min. követelmény a monorail-re vonatkozik) guidewire méret 0,014" Átmérő <=1,5 – 5,0<= mm hossz <=8 – 40 mm <=, legalább 6 féle (3,0 mm átmérőjű ballonnál) és legalább 4 féle (1,5 mm átmérőjű ballonnál) "lesion entry profile" <= 0,017" (3,0 mm átmérőjű ballonnál) rated burst pressure >=14bar (1,5 - 3,0 mm-es ballonnál) non-compliant, semicompliant változatban is Kétvégén sugárfogó marker (2,0 - 4,0 mm átmérőjű ballonnál) gyorsinflációs-deflációsidő Tip lézeres kialakítása átmérő <=2,0mm - 5,0mm<= , legalább 10 féle hossz <=6mm - 30<= mm, legalább 6 féle hosszban (3,0 mm ballonnál) proximál shaft átmérő<=2,1Fr és distál shaft átmérő<=2,4Fr (2,0 -3,0 mm átmérőjű ballonnál) rated burst pressure>=20 bar (3,0 mm átmérőjű NC ballonnál) Crossing profil<=0,033” (3,0 mm átmérőjű ballonná) | 250 | db
13 | Stent AMI-ban ami öntágulásra képes | Infarktusban használható sztent a spazmus megszűnése után az ér dilatációját jól követő, utótágulásra alkalmas, a leírás tartalmazzon ilyen evidenciát. | 80 | db
14 | DES Workhorse | Platinumcromium alapú összetételű alacsony recoil tulajdonsággal rendelkező sztent monorailrendszerű, angioplasztikásballonra gyárilag applikált (premounted) tágításelőtt<10mm - 32mm<=hosszúságban is elérhető (3,0 mm-es stent) legalább 7 különféle hosszúságú (3,0 mm-es stent-nél) átmérő: <= 2,25 - 4,5<= crossingprofile <0,041" (2,5 mm stent-nél ) tip profile <=0,0185” rated burst pressure >17 ATM struts <=0,0032” a stent 100% DES változata | 150 | db
15 | DES Workhorse bifurkációs | Stent Workhorse bifurkációs: Continous sinusoid gyártás technológiájú vagy ezzel egyenértékű open cell design cobalt CoCr stent 2.5 - 4 mm átmérőben 8-38 mm stent hosszúságban álljon rendelkezésre, proximalis shaft 0,7 mm, distalis kisebb 0,95 mm, radiális erő 150 kPa a kerek sturt vastagsága 0,095 mm tágítással strut sérülés nélkül elérhető 3 mm -nél kisebb erekben nagyobb mint 25 mm. 7 FR vezető katáéteren kissing stent technika kompatibilitás szerepeljen az útmutatóban (IFU). Első generációs DES stent nem ajánlható meg. | 100 | db
16 | DES Biodegradábilis polimer bevonatú | Biodegradábilis, abluminális bevonatú, PDLLA-PCL polymer – L605 CoCr fémötvözetű bio-inspired gyógyszerkibocsátó stent Sirolimus hatóanyag 3.9 µg/mm – gyógyszerdózis gyors (3-4 hónap ) gyógyszerlebomlási idő open cell stent design 80 µm vagy kisebb strut vastagság High pressure hordozó ballon. Entry profile : 0,017" Crossing profile:kisebb vagy egyenlő 0,044” (3,0 mm stentnél) stent radiális feszítőerő: 19,7 N/cm2 5F guiding katéter kompatibilitás 0.014” vezetődrót kompatibilis Shaft hosszúság 144 cm, hydrophil bevonattal rendelkezzen RBP >14 atm. Elérhető átmérő: 2.50 mm – 4.00 mm ( 5 ) Elérhető hossz: 9-12-15 -18-24-28 mm (6 ) OEP befogadott DES Legalább 1000 beteg bevonásával készült, randomizált prospektív multicentrikus vizsgálattal dokumentált módon igazolt hatékonyság a TLF vonatkozásában | 300 | db