## Műszaki ajnlat
Részajánlat száma | PTE cikkszám | Specifikáció |  | Módosított specifikáció |  | Éves becsült mennyiség | Mintatermék |  | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés | Minimum követelmény szinten részletezett termék leírás | Gyártó | Legkisebb kiszerelési egység | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
1 | 51802-00020 | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőkesztyű: nem steril, vizsgáló kesztyű, nitril alapanyag anatomiai kialakítás: hosszú, göngyölt szár, érdesített felület púder- és latexmentes Minősítése: PPE Kat.III., EN374:2003 (2: Mikroorganizmus, 3: magas vegyi védelem), EN420:2003+A1:2009, és MDD EN455-1:2000, EN455-2:2009+A1:2011, EN455-3:2006 (endotoxin), EN455-4:2009, AQL: 0,65, ISO16604:2004 B eljárás, ASTM F1671-97b (Vírus elleni védelem) | S |  |  | 1100
| 51802-00010 |  | M |  |  | 9000 | 10 | darab
| 51802-00030 |  | L |  |  | 9000 | 10 | darab
2 |  | Munkafelület védő alátét: Laminális bokszban történő citosztatikumok összeállításánál, és a betegeknek történő infúzió beadása során használatát. Három rétegű, mely a kifolyt citosztatikumot gyorsan és alaposan magába szívja és azt az alsó folyadékzáró rétegen nem ereszti át. Ezáltal rendszeres dekontanizálásra nincs szükség. Anyag: 3 rétegű, felső réteg: levegő áteresztő (pólusos) papírszerű anyag, 4 réteges. Gátló réteg: Polyethylene fólia, Alsó réteg: MG vagy ennek megfelelő papír. Vastagság: min. 0,35mm. Nem steril. | 26 vagy 30x42 cm Eltérés: +/-10% |  |  | 50
| 50602-00900 50602-00400 |  | 40x55 cm Eltérés: +/-20% |  |  | 800 | 2 | darab
| 50602-00870 | Karvédő: Laminális boksz előtt, citosztatikumok összeállítása és a betegek felé történő beadása során használ termék. A karvédő folyadék át nem eresztő bevonattal van ellátva, mely egyaránt védelmet nyújt mind a bőr mind pedig a személyzet ruhája számára a külső szennyeződéstől. A hozzávarrt mandzsetta kötött nylon anyagból készült, kényelmesen és szorosan tapad az illető csuklójához és ezzel együtt biztosítja a kesztyű szárának egy helyben maradását. A karvédő a felső részen gumirozott. Karvédő anyaga: polypropylene spunbond vagy ennek megfelelő min. 42g/m2, mandzsetta anyaga: nylon, bevonat: polyethylene, varrás: elhegesztve ultrahang által. Nem steril. Minősítése: Vegyvédelem: EN14605, Kat 3, Tipus 4-B, Biológiai védelem: EN 14126, Elektrosztatikus védelem: EN 1149, Sugárvédelem: EN 1073-2, 6 cytostatikumra bevizsgálva, permeatáció EN374-3 szerint. | Hossza: 52cm Eltérés: +/-10% |  |  | 100 | 1 | darab
3 |  | Munkafelület védő alátét, steril: Laminális bokszban történő citosztatikumok összeállításánál, és a betegeknek történő infúzió beadása során használatát. Három rétegű, mely a kifolyt citosztatikumot gyorsan és alaposan magába szívja és azt az alsó folyadékzáró rétegen nem ereszti át. Ezáltal rendszeres dekontanizálásra nincs szükség. Anyag: 3 rétegű, felső réteg: levegő áteresztő (pólusos) papírszerű anyag, 4 réteges. Gátló réteg: Polyethylene fólia, Alsó réteg: MG vagy ennek megfelelő papír. Vastagság: min. 0,35mm. | 40x55 cm Eltérés: +/-20% |  |  | 1200 | 2 | darab
4 |  | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőkesztyű, steril: Használati területe: védőkesztyű CMR2 gyógyszerek kezeléséhez latex alapanyag, anatomiai kialakítás: hosszú, göngyölt szár, érdesített felület, púdermentes. Minősítése: PPE Kat.III., ED 89/686/EEC, EN374:2003 (2. Mikroorganizmus, 3: magas vegyi védelem), EN420:2003+A1:2009, és MDD EN455-1:2000, EN455-2:2009+A1:2011, EN455-3:2006 (Endotoxin), EN455-4:2009, AQL: 1,5, ASTM F1671-97b (Vírus elleni védelem) Anyag vastagság d (duplán mérve): min. Ujj, 15mm –re az ujjvégtől ≥ 0,90 mm Tenyér közép ≥ 0,75 mm Szár, 25 mm-re a szár végétől ≥ 0,50 mm | S | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőkesztyű, steril: Használati területe: védőkesztyű CMR2 gyógyszerek kezeléséhez latex vagy nitril alapanyag, anatomiai kialakítás: hosszú, göngyölt szár, érdesített felület, púdermentes. Minősítése: PPE Kat.III., ED 89/686/EEC, EN374:2003 (2. Mikroorganizmus, 3: magas vegyi védelem), EN420:2003+A1:2009, és MDD EN455-1:2000, EN455-2:2009+A1:2011, EN455-3:2006 (Endotoxin), EN455-4:2009, AQL: 1,5, ASTM F1671-97b (Vírus elleni védelem) Anyag vastagság d (duplán mérve): min. Ujj, 15mm –re az ujjvégtől ≥ 0,90 mm Tenyér közép ≥ 0,75 mm Szár, 25 mm-re a szár végétől ≥ 0,50 mm |  | 400
|  |  | M |  |  | 800 | 2 | pár
|  |  | L |  |  | 700
5 | 50602-00910 | Kifolyt citosztatikumok eltávolítása során használatos védőcsomag (dekontamináló szett): 1 pár kemoterápiás kesztyű-elsődleges védelem – kék (M, XL) 1 pár kemoterápiás kesztyű-másodlagos védelem – sárga (M, XL) 1 db kemoterápiás védőoveráll mandzsettával (M, XL) 1 pár lábzsák, 1 db kemoterápiás védőszemüveg, 1 db kemoterápiás szűrőmaszk, 1 db kemoterápiás felszívó kendő, 4 db törlőkendő, 500 ml desztillált víz, 1 db lapát, 1 db műanyag seprű, 1 db csipesz, 1 db jelölő filctoll, 1 db figyelmeztető tábla, 1 db hulladékgyűjtő zsák, szürkéskék, 1 db hulladékgyűjtő zsák „kemoterápiás veszélyes hulladék” felirattal, fehér színű, 2 db gyorskötöző zárószalag, 1 db baleseti bejelentő űrlap, 1 db használati utasítás |  |  |  | 7
6 | 50601-00140 | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőköpeny: III. kategóriájú Személyes Védőfelszerelés (PPE) - megfelel az EC 89/686/EEC irányelvnek, a biológiai anyagok áthatolása elleni védelem: DIN EN 14126:2003 és a vegyi és mikrobiológiai anyagok áthatolása elleni védelem: DIN EN 468 szabványnak. A külső szövet vízhatlan és megbízható védelmet biztosít ármilyen szennyeződés esetén, folyadékálló bevonat az elülső részén és az ujjakon, kötött elasztikus kézmandzsetta, légáteresztő hátsó rész. A köpenyek kellően hosszúak (combokat lefedje) és nyakon magasan záródóak legyenek. Ujjuk legyen hosszú, és a csuklón szorosan záródjon. Szennyezés veszélynek fokozottan kitett helyeken vízhatlanok legyenek. Nyaki részen hátul kötős vagy tépőzárral ellátott, elől zárt. | S |  |  | 300
| 50601-00140 |  | M |  |  | 700 | 2 | darab
| 50601-00140 |  | L |  |  | 700 | 2 | darab
| 50601-00140 |  | XL |  |  | 200
7 | 50602-00890 | Respirátoros védőmaszk: veszélyességi besorolás FFP3 Minősítése: CE 0086, EN149:2001, átlagosan mérgező por és vizes alapú aerosolok elleni védelem |  |  |  | 1000 | 2 | darab
8 | 50101-00060 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), MRI kompatibilitás, Latex, PVC, DEHP mentes, Nyomásállóság: min. 22,4 bar Indikáció: - kemoterápia, - tartós fájdalomcsillapítás. Beültetési technika: Seldinger Port: Anyaga: poloysulphone vagy ezzel egyenértékű, titánium gyűrűvel Port méretei: magasága: max. 13,5 mm, hossz: max. 35 mm, szélesség: max. 28 mm, belső térgogat: max. 0,6 ml, súly: max. 10 gramm Punkciós felület: szilikon, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szilikon Katéter méretei: hossz: min. 800 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 8-8,5 F, belső átmérő: min. 1,1 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 24 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 11 ml/min (eltérés +/-10%) |  | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), MRI kompatibilitás, Latex, PVC, DEHP mentes, Nyomásállóság: min. 300 psi vagyis 20,684234 bar Indikáció: - kemoterápia, - tartós fájdalomcsillapítás. Beültetési technika: Seldinger Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű, titánium gyűrűvel Port méretei: magasága: max. 13,5 mm, hossz: max. 35 mm, szélesség: max. 28 mm, belső térgogat: max. 0,6 ml, súly: max. 10 gramm Punkciós felület: szilikon, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szilikon Katéter méretei: hossz: max. 800 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 8-8,5 F, belső átmérő: min. 1,1 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 24 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 11 ml/min (eltérés +/-10%) |  | 60 | 1 | darab
| 50101-00071 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), Latex, PVC, DEHP mentes, Beültetési hely: Spinális / Epidurális Port: Anyaga: poloysulphone vagy ezzel egyenértékű Port méretei: magasága: max. 12 mm, hossz: max. 38 mm, szélesség: 26-28 mm, belső térgogat: max. 0,33 ml, súly: max. 6 gramm Punkciós felület: integrált min. 20 µm-es titánszűrő, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szett 2 db katétert tartalmaz: Poliamid vagy ezzel egyenértékű – multi-perforált zárt hegyű, és Poliuretán vagy ezzel egyenértékű – nyitott hegyű, teflonbevonatú vezetődróttal Katéter méretei: hossz: max. 1.000 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 19 G, belső átmérő: max. 1,05 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 4 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 3 ml/min (eltérés +/-10%) Tartozékok: Csavaros csatlakozó 2db, Kulcs, Csavarodásgátló eszköz 2 db, Tunelizáló pálcika, Szárnyas tű (20G x 20mm), 3 részes fecskendő (10ml), Tuohy tű 16G, 0,2µm-es szűrő, Szike, Eh. tű (20G x 70mm), Perifix LOR fecskendő vagy ezzel egyenértékű, 2 db Eh. tű (22G x 30mm). |  | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), Latex, PVC, DEHP mentes, Beültetési hely: Spinális / Epidurális Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű Port méretei: magasága: max. 12 mm, hossz: max. 38 mm, szélesség: 26-28 mm, belső térgogat: max. 0,33 ml, súly: max. 6 gramm Punkciós felület: integrált min. 20 µm-es titánszűrő, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szett 2 db katétert tartalmaz: Poliamid vagy ezzel egyenértékű – multi-perforált zárt hegyű, és Poliuretán vagy ezzel egyenértékű – nyitott hegyű, teflonbevonatú vezetődróttal Katéter méretei: hossz: max. 1.000 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 19 G, belső átmérő: max. 1,05 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 4 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 3 ml/min (eltérés +/-10%) Tartozékok: Csavaros csatlakozó 2db, Kulcs, Csavarodásgátló eszköz 2 db, Tunelizáló pálcika, Szárnyas tű (20G x 20mm), 3 részes fecskendő (10ml), Tuohy tű 16G, 0,2µm-es szűrő, Szike, Eh. tű (20G x 70mm), Perifix LOR fecskendő vagy ezzel egyenértékű, 2 db Eh. tű (22G x 30mm). |  | 2
|  | Huber tű rögzítő alappal: Hosszú ideig tartó infúzió, transzfúzió illetve parenterális tápláláshoz, Flexibilis, átlátszó kerek rögzítő alap, mely pontosan illeszkedik a portra, Latex- és DEHP-mentes összekötő mely szorítóval ellátott. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig min. 25 cm | Tű átmérő 20G, tű hossz 20 mm | Huber tű rögzítő alappal: Hosszú ideig tartó infúzió, transzfúzió illetve parenterális tápláláshoz, Flexibilis, átlátszó kerek rögzítő alap, mely pontosan illeszkedik a portra, Latex- és DEHP-mentes összekötő mely szorítóval ellátott. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig min. 20 cm |  | 50
| 50702-00330 | Huber tű: Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, tartós rögzítésű Anyaga cytostatikum /Taxol/ adásához kompatibilis legyen, külső-belső rétegezés Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig max. 30 cm | Tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm |  |  | 150 | 2 | darab
| 50702-00340 |  | Tű átmérő 20G, tű hossz 20 mm |  |  | 600 | 2 | darab
9 | 51202-00010 | Egyszerhasználatos infúziós pumpa kemoterápiás szerek adagolásához: Maximális tölthető térfogat 150-300 ml. A külső borítás merev falú, átlátszó műanyag, belül 100% szilikon elasztometrikus, latex mentes biokompatibilis ballon szintén átlátszó, hogy a benne lévő szer szemmel kontrolálható legyen. Egyirányú áramlást biztositó-luer lock feltöltő csatlakozással, gyárilag egybeépített, zárószerkezettel ellátott szerelékkel, áramlásszabályozóval, levegő és részecskeszűrővel (min. 1,2 micronos részecskeszűrővel/0,02 micronos levegőszűrővel). A különböző méretű pumpák színkóddal megkülönböztetettek. Súly max. 60 gramm. Tulajdonságok: Elasztomer ballon rendszerű pumpa: ha a külső kemény tartály baleset esetén összetörik a ballon még tartja a citosztatikumot. Automatikus légtelenítés az infúziós vezetékkel egybeépített részecskeszűrőn keresztül. Nem kell a szereléket külön légteleníteni, hanem teljesen automatikusan magától légtelenít megszűrve közben a nem kívánatos részecskéket) így csökkenti a kontamináció veszélyét. Latex mentes anyagokból készüljön. Teljesen zárt rendszerű (külön-szerelék és egyéb elemek, tartozékok nélküli), azaz egy bemeneti és egy kimeneti nyílással kell, hogy rendelkezzen. Nem rendelkezhet sem külön szerelékkel és egyéb tartozékokkal, melyek tovább növelik a kontamináció és az esetleges balesetek veszélyét. A feltöltő nyílás visszaáramlást gátló biztonsági szeleppel rendelkezzen. Megakadályozza a citosztatikum feltöltést követő visszaáramlását. 100-120 cm között infúziós vezeték hosszúság. Fontos, hogy a beteg biztonsági okokból ne kerüljön túlságosan messze a tartálytól, azaz az eszköz se túl sok, se túl kevés vezetékkel rendelkezzen. A tartály nyakba akasztható legyen és teljesen zárt, vízhatlannak kell lennie. A beteg tisztálkodáskor nem kell, hogy levegye a tartályt magáról ha a pumpa vízhatlan. A pumpa levegő és részecskeszűrővel rendelkezzen. A bekötött "kanülök" eltömődését meggátolja, ill. a visszaáramló levegő tisztaságát szabályozza. Kapilláris áramlás-szabályozó elem. A hosszú lefolyási idejű pumpák esetében egyenletes gyógyszereloszlást, folyamatos áramlást és stabilitást biztosít. Elzáródás-mentes vezeték. Alvás, mozgás közben kialakuló, az infúzió folyamatos áramlását akadályozó vezeték-törést gátolja meg. | 2 napos | Egyszerhasználatos infúziós pumpa kemoterápiás szerek adagolásához: Maximális tölthető térfogat 150-300 ml. A külső borítás merev falú, átlátszó műanyag, belül 100% szilikon elasztometrikus, latex mentes biokompatibilis ballon szintén átlátszó, hogy a benne lévő szer szemmel kontrolálható legyen. Egyirányú áramlást biztositó-luer lock feltöltő csatlakozással, gyárilag egybeépített, zárószerkezettel ellátott szerelékkel, áramlásszabályozóval, levegő és részecskeszűrővel (min. 1,2 micronos részecskeszűrővel/0,02 micronos levegőszűrővel). A különböző méretű pumpák színkóddal megkülönböztetettek legyenek vagy jól látható felirat mutassa a töltőtömeget és az áramlási sebességet a pumpákon. Súly max. 110 gramm. Tulajdonságok: Elasztomer ballon rendszerű pumpa: ha a külső kemény tartály baleset esetén összetörik a ballon még tartja a citosztatikumot. Automatikus légtelenítés az infúziós vezetékkel egybeépített részecskeszűrőn keresztül. Nem kell a szereléket külön légteleníteni, hanem teljesen automatikusan magától légtelenít megszűrve közben a nem kívánatos részecskéket) így csökkenti a kontamináció veszélyét. Latex mentes anyagokból készüljön. Teljesen zárt rendszerű (külön-szerelék és egyéb elemek, tartozékok nélküli), azaz egy bemeneti és egy kimeneti nyílással kell, hogy rendelkezzen. Nem rendelkezhet sem külön szerelékkel és egyéb tartozékokkal, melyek tovább növelik a kontamináció és az esetleges balesetek veszélyét. A feltöltő nyílás visszaáramlást gátló biztonsági szeleppel rendelkezzen. Megakadályozza a citosztatikum feltöltést követő visszaáramlását. 100-120 cm között infúziós vezeték hosszúság. Fontos, hogy a beteg biztonsági okokból ne kerüljön túlságosan messze a tartálytól, azaz az eszköz se túl sok, se túl kevés vezetékkel rendelkezzen. A tartály nyakba akasztható legyen és teljesen zárt, vízhatlannak kell lennie. A beteg tisztálkodáskor nem kell, hogy levegye a tartályt magáról ha a pumpa vízhatlan. A pumpa levegő és részecskeszűrővel rendelkezzen. A bekötött "kanülök" eltömődését meggátolja, ill. a visszaáramló levegő tisztaságát szabályozza. Kapilláris áramlás-szabályozó elem. A hosszú lefolyási idejű pumpák esetében egyenletes gyógyszereloszlást, folyamatos áramlást és stabilitást biztosít. Elzáródás-mentes vezeték. Alvás, mozgás közben kialakuló, az infúzió folyamatos áramlását akadályozó vezeték-törést gátolja meg. |  | 2600 | 2 | darab
| 51202-00010 |  | 5 napos |  |  | 150 | 1 | darab
10 | 52901-00040 | CIVCO rögzítőrendszerrel kompatibilis, kerettel ellátott, hőre lágyuló, perforált, polimer maszk, melynek anyaga és rögzítése az intenzitásmodulált sugárterápia során biztosítja a beteg megfelelő rögzítését az alaplaphoz. A maszk vastagsága: 3,2mm, melegítési hőmérséklet: 75°C, melegítési idő: 4 perc. Melegítés után az anyag átlátszó. Megszilárdulási idő: kevesebb, mint 5 perc. Denzitás: 1,145 g/cm3 . Biokompatibilis. | Koponya rögzítő |  |  | 100
| 52901-00040 |  | Fej-nyak-váll rögzítő |  |  | 120
| 50602-00800 | Maszk sztereotaxiás sugársebészeti beavatkozásokhoz. 3 rétegű, illeszkedjen a Brainlab Frameless keretrendszerhez. Denzitás: szövet ekvivalens, 1,15 g/cm3 szobahőmérsékleten, 1,06 cm3 testhőmérsékleten. | Sztereotaxiás agyi besugárzáshoz keret nélküli maszk |  |  | 40
11 | 52003-00040 | Vékony fólia 2 mm acél markerrel Sugárterápiában alkalmazott marker 20 mm átmérőjű vékony fóliára szitázott passzer jelek közé ragasztott 2mm átmérőjű acél golyó. Öntapadós jelölő marker tervezéses CT készítéséhez | Origó kijelöléshez, tervezéses CT-vizsgálathoz |  |  | 2000 | 2 | darab
12 | 32401-BMCE | Lágy szövetbe beültethető steril hengeres 99,9% tisztaságú arany jelölő marker, a beültetést követően a szöveten belüli elvándorlás megakadályozása céljából felülete bordázott, hossza 3mm, átmérője 1,2mm. Egy doboz 3 db beültethető jelölő markert tartalmazzon. A markerek sterilen csomagolt implantáláshoz előkészített, 20 cm hosszúságú tűkben érkezzenek (steril placement needle with preloaded gold marker) | Arany marker brachyterápiás kezelésekhez |  |  | 10
13 | 52901-00030 | Egyszer használatos cytológiai mintavevő pálcák mintavételezéshez, Cytobrush Plus vagy ezzel megegyező. Az eszköz a belső méhszáj mintavételéhez alkalmas nem szült nők, menopausa és conisatio műtéte után. Csomagolása: max. 10 db/csomag, orvosi tiszta. |  |  |  | 8000 | 10 | darab
| 51304-00360 | Kenetfixáló spray cytológiai kenetek fixálásra. Színtelen, folyékony, illatanyag-mentes. A kenet színét és minőségét az oldat nem változtatja meg. Anyaga: izopropanol, polietilén glikol. Nem hajtógázas flakonban. Kiszerelés: 250 ml/flakon | kenetifixáló spray |  |  | 30 | 1 | darab
14 | 52901-00070 | Egyszer használatos hüvelytükör: Mindkét kézben könnyen használható. Erős, nem-toxikus műanyagból készül, tiszta átlátszó mely könnyebbséget jelent a diagnosztizálásban. Rögzíthető a kívánt méretre egyetlen elfordítással. Egyesével csomagolt, steril. | S |  |  | 100
| 52901-00070 |  | M |  |  | 400 | 1 | darab
| 52901-00070 |  | L |  |  | 100
| 52901-00050 | Egyszer használatos anoscop: Egyszer használatos, hideg fényforrás csatlakozással, kétrészes (külső hüvely, belső dugó), anyaga egészségügyi polikarbonát vagy ezzel egyenértékű. Egyesével csomagolt, steril. | Felnőtt méret |  |  | 700 | 1 | darab
| 52502-01270 | Hüvelyi pH mérésére alkalmas tesztcsík: Indikátor papír. Alkalmas a hüvelyi pH változásának mérésére. Mért pH érték: 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,6 - 6,1- 7,0 Kiszerelés: 100 db/doboz |  |  |  | 4000 | 2 | darab
15 | 50101-00030 | Seldinger-módszer szerint behelyezhető, tartós legalább 4 hónapon keresztül szervezetben tartható centrális vénakatéter szett, mely alkalmas citosztatikumok beadására is: A szett tartalmaz: 4.2 FR, 0.7 belső és 1.4 külső átmérőjű szilikon katétert cuff-fal, hossza 750 mm prime volumen 0.35 ml, átfolyási ráta: 5ml/min . Nyomásbiztos katéter 3,5 bar-ig. Tunelizáló tű Szétnyitható introducer J végű vezetődrót Dilatátor Punkciós tű , 10 ml fecskendő | 4,2 Fr |  |  | 7 | 1 | darab
| 50101-00030 | Seldinger-módszer szerint behelyezhető, tartós legalább 4 hónapon keresztül szervezetben tartható centrális vénakatéter szett, mely alkalmas citosztatikumok beadására is: A szett tartalmaz: 6.6 FR, 1.1 belső, 2.2 külső átmérő szilikon katétert cuff-fal 900 mm hossz, prime volumen 1.1 ml, átfolyási ráta 27 ml/min. Nyomásbiztos katéter 3,5 bar-ig. Tunelizáló tű Szétnyitható introducer J végű vezetődrót Dilatátor Punkciós tű , 10 ml fecskendő | 6,6 Fr |  |  | 7
16 | 51601-00020 | Verifikációs EC film: A sugárterápia folyamatában a minőségbiztosítás és ellenőrzés alapvető része a besugárzási mezők ellenőrző felvétele a besugárzó berendezésen. Mező ellenőrző felvételeket MV-os energiatartományban készülnek, a besugárzási tervben meghatározott valamennyi sugárbelépési mezőről. Indokolt esetben gyakrabban ismételve a beállítás pontosságának, blokkok, leaf-ek ellenőrzésére. A magas szintű betegellátás érdekében ezen film verifikáció a jelenleg üzemelő lineáris gyórsítónkban az egyetlen és elengedhetetlen minőségbiztosítási lehetőség. Az MV-os energia tartomány határozza meg a film minőségét. Extended Dose Range Film (EDR). Méret: 35x43 cm. Kiterjesztett dózistartományú film kalibrációhoz és besugárzás monitorozásához, minőségellenőrzéshez. Alkalmas relatív dozimetriához, illetve megfelelő kalibrációval abszolút dozimetriához is (pl. IMRT). Csak közvetlen besugárzásra használható. Ready pack kiszerelésben. A használható dózistartomány: 25-400 cGy, hozzávetőleges szaturációs dózis: 700 cGy | 35x43 |  |  | 100
| 5050-005010200 | Portal Pack for Location (PPL) film minőségellenőrzéshez. Méret: 10x12 inch. Ready pack kiszerelésben. A használható dózistartomány: 0,25-5 cGy, hozzávetőleges szaturációs dózis: 10 cGy |  |  |  | 100
| 51601-90140 | Zöldérzékeny verifikációs EC filmhez kompatibilis előhívó vegyszer |  |  |  | 3
| 51601-90130 | Zöldérzékeny verifikációs EC filmhez kompatibilis fixáló vegyszer |  |  |  | 3
17 | 51401-00040 | Egykamrás keverőzsák: Freka Mix keverő zsákok Inflow szett nélkül vagy ezzel egyenértékű Zsák anyaga Latex mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes Egyértelmű skálabeosztással ellátott zsák megjelölt injekció és infúzió beadására alkalmas bemenetekkel. Az infúziós bemenet minden infúziós szerelékkel kompatibilis, az infúziós szerelék beszúró tüskéje könnyen átszúrható. | 250 ml |  |  | 200 | 2 | darab
18 | 51203-00140 | Citosztatikus folyadékokhoz átfolyató és felszívó tövis szűrővel: Integrált, rugós, piros színű záró sapka, mely egykezes technikát tesz lehetővé. Latex mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes Légcsatornával ellátott beszúró tüske, beépített 5 mikronos részecskeszűrő, beépített 0,2 mikronos levegőszűrő 3-1000 ml tartalmú tartályokhoz, ampullákhoz, palackokhoz használható. Alkalmazási idő: 96 óra Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril. |  |  |  | 1300 | 2 | darab
19 | 51203-00190 | Clave vagy ezzel egyenértékű csatlakozók: Olyan tű nélküli csatlakozó, amely bizonyítottan csökkenti a centrális véna katéterek kontaminációját. Különleges belső folyadékvezető járata megakadályozza az intravénás oldatok érintkezését a külső komponensekkel. Mikrobiológiailag és mechanikailag zárt rendszert alkot. Egy darabból áll, a csatlakozóhoz nem szükséges egyéb járulékos komponens alkalmazása. Mechanikailag zárt rendszer, amely automatikusan lezárja magát, ha semmi nincs csatlakoztatva hozzá. Ezzel is megakadályozva a vér vagy más folyadék távozását. Csatlakozók teljesen átlátszanak, így az öblítés során vizuálisan nyomon követhető a vér illetve a folyadékok útja Luer, lock és forgó luer kompatibilis. Biztonsággal alkalmazható 7 napig, fizikai és mikrobiológiai védelmet biztosít a fertőzésekkel szemben. Egyesével csomagolt, steril, DEHP mentes. | 6” (15 cm) hosszú, Appx 0.35 ml, smallbore Y szett 2 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 2 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű |  | 15 - 23 cm hosszú, Appx 0.35-0.6 ml, smallbore Y szett 2 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 2 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű | 1000 | 2 | darab
| 51203-00200 |  | 7” (18 cm) hosszú Appx 0.25 ml, smallbore szett 1 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 1 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű |  | 15 - 18 cm hosszú Appx 0.25 ml, smallbore szett 1 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 1 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű | 4700 | 2 | darab
| 51203-00210 |  | 7” (18 cm) hosszú Appx 0.72 ml, hármas elágazású szett 3 MicroClave tű nélküli csatlakozóval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű |  | 12 - 18 cm hosszú Appx 0.4-0.72 ml, hármas elágazású szett 3 MicroClave tű nélküli csatlakozóval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű | 300 | 2 | darab
20 | 51203-00160 | Infúziós zsákokra vagy palackokra használható adapter: DEHP mentes, LATEX mentes Hossza: min. 10 cm, feltöltési térfogata: kb. 0,5 ml. Csatlakozási pontok száma: 1, Csatlakozás típusa: SmartSite vagy ezzel egyenértékű | SmartSite Bag Access Device (2300E-0500) vagy ezzel egyenértékű | Infúziós zsákokra vagy palackokra használható adapter: DEHP mentes, LATEX mentes Hossza: min. 8 cm, feltöltési térfogata: kb. 0,5 ml. Csatlakozási pontok száma: 1, Csatlakozás típusa: SmartSite vagy ezzel egyenértékű |  | 1300 | 2 | darab
21 |  | Bólus golyócskák (pellet), melyeket melegítés hatására tetszőleges alakúra lehet formázni. A golyócskák vízekvivalenciája 1-1,3 mm. Minimum 0,5kg-os kiszerelés. Sugárterápiás rögzítés kiegészítéseként. | Thermoplasztikus bólus pellet |  |  | 6
22 |  | Öntapadós párna BrainLab ExacTrac infravörös jelölő bogyó felhelyezéséhez. Az öntapadós párna illeszkedjen a BrainLab Exactrac jelölő bogyó tartóhoz (BrainLAB ExacTrac Marker Sockets 49160A). BrainLab 49161 (BrainLAB ExacTrac Adhesive Pads 500 pcs) /500 db/ | öntapadós párna |  |  | 500
23 | 51203-00070 | Univerzális, különböző méretű gumis infúziós üvegekhez alkalmazható, dupla filteres ampullanyárs "Clave" tű nélküli csatlakozóval vagy ezzel egyenértékű, többszöri gyógyszerkivételhez. Egyesével csomagolt, steril. | Átfolyató tüske, dupla filteres | Univerzális, különböző méretű gumis infúziós üvegekhez alkalmazható, dupla filteres ampullanyárs "Clave" tű nélküli csatlakozóval vagy ezzel egyenértékű, többszöri gyógyszerkivételhez. Egysével csomagolt, steril. | Átfolyató tüske, dupla filteres | 400 | 2 | darab

## Kereskedelmi ajánlat
Részajánlat száma | PTE cikkszám | Specifikáció |  | Éves becsült mennyiség | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%) | Nettó össz. Ár (Ft) | Részajánlat össz. nettó ár (Ft)
1 | 51802-00020 | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőkesztyű: nem steril, vizsgáló kesztyű, nitril alapanyag anatomiai kialakítás: hosszú, göngyölt szár, érdesített felület púder- és latexmentes Minősítése: PPE Kat.III., EN374:2003 (2: Mikroorganizmus, 3: magas vegyi védelem), EN420:2003+A1:2009, és MDD EN455-1:2000, EN455-2:2009+A1:2011, EN455-3:2006 (endotoxin), EN455-4:2009, AQL: 0,65, ISO16604:2004 B eljárás, ASTM F1671-97b (Vírus elleni védelem) | S | 1100
| 51802-00010 |  | M | 9000
| 51802-00030 |  | L | 9000
2 |  | Munkafelület védő alátét: Laminális bokszban történő citosztatikumok összeállításánál, és a betegeknek történő infúzió beadása során használatát. Három rétegű, mely a kifolyt citosztatikumot gyorsan és alaposan magába szívja és azt az alsó folyadékzáró rétegen nem ereszti át. Ezáltal rendszeres dekontanizálásra nincs szükség. Anyag: 3 rétegű, felső réteg: levegő áteresztő (pólusos) papírszerű anyag, 4 réteges. Gátló réteg: Polyethylene fólia, Alsó réteg: MG vagy ennek megfelelő papír. Vastagság: min. 0,35mm. Nem steril. | 26 vagy 30x42 cm Eltérés: +/-10% | 50
| 50602-00900 50602-00400 |  | 40x55 cm Eltérés: +/-20% | 800
| 50602-00870 | Karvédő: Laminális boksz előtt, citosztatikumok összeállítása és a betegek felé történő beadása során használ termék. A karvédő folyadék át nem eresztő bevonattal van ellátva, mely egyaránt védelmet nyújt mind a bőr mind pedig a személyzet ruhája számára a külső szennyeződéstől. A hozzávarrt mandzsetta kötött nylon anyagból készült, kényelmesen és szorosan tapad az illető csuklójához és ezzel együtt biztosítja a kesztyű szárának egy helyben maradását. A karvédő a felső részen gumirozott. Karvédő anyaga: polypropylene spunbond vagy ennek megfelelő min. 42g/m2, mandzsetta anyaga: nylon, bevonat: polyethylene, varrás: elhegesztve ultrahang által. Nem steril. Minősítése: Vegyvédelem: EN14605, Kat 3, Tipus 4-B, Biológiai védelem: EN 14126, Elektrosztatikus védelem: EN 1149, Sugárvédelem: EN 1073-2, 6 cytostatikumra bevizsgálva, permeatáció EN374-3 szerint. | Hossza: 52cm Eltérés: +/-10% | 100
3 |  | Munkafelület védő alátét, steril: Laminális bokszban történő citosztatikumok összeállításánál, és a betegeknek történő infúzió beadása során használatát. Három rétegű, mely a kifolyt citosztatikumot gyorsan és alaposan magába szívja és azt az alsó folyadékzáró rétegen nem ereszti át. Ezáltal rendszeres dekontanizálásra nincs szükség. Anyag: 3 rétegű, felső réteg: levegő áteresztő (pólusos) papírszerű anyag, 4 réteges. Gátló réteg: Polyethylene fólia, Alsó réteg: MG vagy ennek megfelelő papír. Vastagság: min. 0,35mm. | 40x55 cm Eltérés: +/-20% | 1200
4 |  | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőkesztyű, steril: Használati területe: védőkesztyű CMR2 gyógyszerek kezeléséhez latex vagy nitril alapanyag, anatomiai kialakítás: hosszú, göngyölt szár, érdesített felület, púdermentes. Minősítése: PPE Kat.III., ED 89/686/EEC, EN374:2003 (2. Mikroorganizmus, 3: magas vegyi védelem), EN420:2003+A1:2009, és MDD EN455-1:2000, EN455-2:2009+A1:2011, EN455-3:2006 (Endotoxin), EN455-4:2009, AQL: 1,5, ASTM F1671-97b (Vírus elleni védelem) Anyag vastagság d (duplán mérve): min. Ujj, 15mm –re az ujjvégtől ≥ 0,90 mm Tenyér közép ≥ 0,75 mm Szár, 25 mm-re a szár végétől ≥ 0,50 mm | S | 400
|  |  | M | 800
|  |  | L | 700
5 | 50602-00910 | Kifolyt citosztatikumok eltávolítása során használatos védőcsomag (dekontamináló szett): 1 pár kemoterápiás kesztyű-elsődleges védelem – kék (M, XL) 1 pár kemoterápiás kesztyű-másodlagos védelem – sárga (M, XL) 1 db kemoterápiás védőoveráll mandzsettával (M, XL) 1 pár lábzsák, 1 db kemoterápiás védőszemüveg, 1 db kemoterápiás szűrőmaszk, 1 db kemoterápiás felszívó kendő, 4 db törlőkendő, 500 ml desztillált víz, 1 db lapát, 1 db műanyag seprű, 1 db csipesz, 1 db jelölő filctoll, 1 db figyelmeztető tábla, 1 db hulladékgyűjtő zsák, szürkéskék, 1 db hulladékgyűjtő zsák „kemoterápiás veszélyes hulladék” felirattal, fehér színű, 2 db gyorskötöző zárószalag, 1 db baleseti bejelentő űrlap, 1 db használati utasítás |  | 7
6 | 50601-00140 | Citosztatikumok ellen védő kemoterápiás védőköpeny: III. kategóriájú Személyes Védőfelszerelés (PPE) - megfelel az EC 89/686/EEC irányelvnek, a biológiai anyagok áthatolása elleni védelem: DIN EN 14126:2003 és a vegyi és mikrobiológiai anyagok áthatolása elleni védelem: DIN EN 468 szabványnak. A külső szövet vízhatlan és megbízható védelmet biztosít ármilyen szennyeződés esetén, folyadékálló bevonat az elülső részén és az ujjakon, kötött elasztikus kézmandzsetta, légáteresztő hátsó rész. A köpenyek kellően hosszúak (combokat lefedje) és nyakon magasan záródóak legyenek. Ujjuk legyen hosszú, és a csuklón szorosan záródjon. Szennyezés veszélynek fokozottan kitett helyeken vízhatlanok legyenek. Nyaki részen hátul kötős vagy tépőzárral ellátott, elől zárt. | S | 300
| 50601-00140 |  | M | 700
| 50601-00140 |  | L | 700
| 50601-00140 |  | XL | 200
7 | 50602-00890 | Respirátoros védőmaszk: veszélyességi besorolás FFP3 Minősítése: CE 0086, EN149:2001, átlagosan mérgező por és vizes alapú aerosolok elleni védelem |  | 1000
8 | 50101-00060 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), MRI kompatibilitás, Latex, PVC, DEHP mentes, Nyomásállóság: min. 300 psi vagyis 20,684234 bar Indikáció: - kemoterápia, - tartós fájdalomcsillapítás. Beültetési technika: Seldinger Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű, titánium gyűrűvel Port méretei: magasága: max. 13,5 mm, hossz: max. 35 mm, szélesség: max. 28 mm, belső térgogat: max. 0,6 ml, súly: max. 10 gramm Punkciós felület: szilikon, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szilikon Katéter méretei: hossz: max. 800 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 8-8,5 F, belső átmérő: min. 1,1 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 24 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 11 ml/min (eltérés +/-10%) |  | 60
| 50101-00071 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), Latex, PVC, DEHP mentes, Beültetési hely: Spinális / Epidurális Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű Port méretei: magasága: max. 12 mm, hossz: max. 38 mm, szélesség: 26-28 mm, belső térgogat: max. 0,33 ml, súly: max. 6 gramm Punkciós felület: integrált min. 20 µm-es titánszűrő, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szett 2 db katétert tartalmaz: Poliamid vagy ezzel egyenértékű – multi-perforált zárt hegyű, és Poliuretán vagy ezzel egyenértékű – nyitott hegyű, teflonbevonatú vezetődróttal Katéter méretei: hossz: max. 1.000 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 19 G, belső átmérő: max. 1,05 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 4 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 3 ml/min (eltérés +/-10%) Tartozékok: Csavaros csatlakozó 2db, Kulcs, Csavarodásgátló eszköz 2 db, Tunelizáló pálcika, Szárnyas tű (20G x 20mm), 3 részes fecskendő (10ml), Tuohy tű 16G, 0,2µm-es szűrő, Szike, Eh. tű (20G x 70mm), Perifix LOR fecskendő vagy ezzel egyenértékű, 2 db Eh. tű (22G x 30mm). |  | 2
|  | Huber tű rögzítő alappal: Hosszú ideig tartó infúzió, transzfúzió illetve parenterális tápláláshoz, Flexibilis, átlátszó kerek rögzítő alap, mely pontosan illeszkedik a portra, Latex- és DEHP-mentes összekötő mely szorítóval ellátott. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig min. 20 cm | Tű átmérő 20G, tű hossz 20 mm | 50
| 50702-00330 | Huber tű: Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, tartós rögzítésű Anyaga cytostatikum /Taxol/ adásához kompatibilis legyen, külső-belső rétegezés Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig max. 30 cm | Tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm | 150
| 50702-00340 |  | Tű átmérő 20G, tű hossz 20 mm | 600
9 | 51202-00010 | Egyszerhasználatos infúziós pumpa kemoterápiás szerek adagolásához: Maximális tölthető térfogat 150-300 ml. A külső borítás merev falú, átlátszó műanyag, belül 100% szilikon elasztometrikus, latex mentes biokompatibilis ballon szintén átlátszó, hogy a benne lévő szer szemmel kontrolálható legyen. Egyirányú áramlást biztositó-luer lock feltöltő csatlakozással, gyárilag egybeépített, zárószerkezettel ellátott szerelékkel, áramlásszabályozóval, levegő és részecskeszűrővel (min. 1,2 micronos részecskeszűrővel/0,02 micronos levegőszűrővel). A különböző méretű pumpák színkóddal megkülönböztetettek legyenek vagy jól látható felirat mutassa a töltőtömeget és az áramlási sebességet a pumpákon. Súly max. 110 gramm. Tulajdonságok: Elasztomer ballon rendszerű pumpa: ha a külső kemény tartály baleset esetén összetörik a ballon még tartja a citosztatikumot. Automatikus légtelenítés az infúziós vezetékkel egybeépített részecskeszűrőn keresztül. Nem kell a szereléket külön légteleníteni, hanem teljesen automatikusan magától légtelenít megszűrve közben a nem kívánatos részecskéket) így csökkenti a kontamináció veszélyét. Latex mentes anyagokból készüljön. Teljesen zárt rendszerű (külön-szerelék és egyéb elemek, tartozékok nélküli), azaz egy bemeneti és egy kimeneti nyílással kell, hogy rendelkezzen. Nem rendelkezhet sem külön szerelékkel és egyéb tartozékokkal, melyek tovább növelik a kontamináció és az esetleges balesetek veszélyét. A feltöltő nyílás visszaáramlást gátló biztonsági szeleppel rendelkezzen. Megakadályozza a citosztatikum feltöltést követő visszaáramlását. 100-120 cm között infúziós vezeték hosszúság. Fontos, hogy a beteg biztonsági okokból ne kerüljön túlságosan messze a tartálytól, azaz az eszköz se túl sok, se túl kevés vezetékkel rendelkezzen. A tartály nyakba akasztható legyen és teljesen zárt, vízhatlannak kell lennie. A beteg tisztálkodáskor nem kell, hogy levegye a tartályt magáról ha a pumpa vízhatlan. A pumpa levegő és részecskeszűrővel rendelkezzen. A bekötött "kanülök" eltömődését meggátolja, ill. a visszaáramló levegő tisztaságát szabályozza. Kapilláris áramlás-szabályozó elem. A hosszú lefolyási idejű pumpák esetében egyenletes gyógyszereloszlást, folyamatos áramlást és stabilitást biztosít. Elzáródás-mentes vezeték. Alvás, mozgás közben kialakuló, az infúzió folyamatos áramlását akadályozó vezeték-törést gátolja meg. | 2 napos | 2600
| 51202-00010 |  | 5 napos | 150
10 | 52901-00040 | CIVCO rögzítőrendszerrel kompatibilis, kerettel ellátott, hőre lágyuló, perforált, polimer maszk, melynek anyaga és rögzítése az intenzitásmodulált sugárterápia során biztosítja a beteg megfelelő rögzítését az alaplaphoz. A maszk vastagsága: 3,2mm, melegítési hőmérséklet: 75°C, melegítési idő: 4 perc. Melegítés után az anyag átlátszó. Megszilárdulási idő: kevesebb, mint 5 perc. Denzitás: 1,145 g/cm3 . Biokompatibilis. | Koponya rögzítő | 100
| 52901-00040 |  | Fej-nyak-váll rögzítő | 120
| 50602-00800 | Maszk sztereotaxiás sugársebészeti beavatkozásokhoz. 3 rétegű, illeszkedjen a Brainlab Frameless keretrendszerhez. Denzitás: szövet ekvivalens, 1,15 g/cm3 szobahőmérsékleten, 1,06 cm3 testhőmérsékleten. | Sztereotaxiás agyi besugárzáshoz keret nélküli maszk | 40
11 | 52003-00040 | Vékony fólia 2 mm acél markerrel Sugárterápiában alkalmazott marker 20 mm átmérőjű vékony fóliára szitázott passzer jelek közé ragasztott 2mm átmérőjű acél golyó. Öntapadós jelölő marker tervezéses CT készítéséhez | Origó kijelöléshez, tervezéses CT-vizsgálathoz | 2000
12 | 32401-BMCE | Lágy szövetbe beültethető steril hengeres 99,9% tisztaságú arany jelölő marker, a beültetést követően a szöveten belüli elvándorlás megakadályozása céljából felülete bordázott, hossza 3mm, átmérője 1,2mm. Egy doboz 3 db beültethető jelölő markert tartalmazzon. A markerek sterilen csomagolt implantáláshoz előkészített, 20 cm hosszúságú tűkben érkezzenek (steril placement needle with preloaded gold marker) | Arany marker brachyterápiás kezelésekhez | 10
13 | 52901-00030 | Egyszer használatos cytológiai mintavevő pálcák mintavételezéshez, Cytobrush Plus vagy ezzel megegyező. Az eszköz a belső méhszáj mintavételéhez alkalmas nem szült nők, menopausa és conisatio műtéte után. Csomagolása: max. 10 db/csomag, orvosi tiszta. |  | 8000
| 51304-00360 | Kenetfixáló spray cytológiai kenetek fixálásra. Színtelen, folyékony, illatanyag-mentes. A kenet színét és minőségét az oldat nem változtatja meg. Anyaga: izopropanol, polietilén glikol. Nem hajtógázas flakonban. Kiszerelés: 250 ml/flakon | kenetifixáló spray | 30
14 | 52901-00070 | Egyszer használatos hüvelytükör: Mindkét kézben könnyen használható. Erős, nem-toxikus műanyagból készül, tiszta átlátszó mely könnyebbséget jelent a diagnosztizálásban. Rögzíthető a kívánt méretre egyetlen elfordítással. Egyesével csomagolt, steril. | S | 100
| 52901-00070 |  | M | 400
| 52901-00070 |  | L | 100
| 52901-00050 | Egyszer használatos anoscop: Egyszer használatos, hideg fényforrás csatlakozással, kétrészes (külső hüvely, belső dugó), anyaga egészségügyi polikarbonát vagy ezzel egyenértékű. Egyesével csomagolt, steril. | Felnőtt méret | 700
| 52502-01270 | Hüvelyi pH mérésére alkalmas tesztcsík: Indikátor papír. Alkalmas a hüvelyi pH változásának mérésére. Mért pH érték: 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,6 - 6,1- 7,0 Kiszerelés: 100 db/doboz |  | 4000
15 | 50101-00030 | Seldinger-módszer szerint behelyezhető, tartós legalább 4 hónapon keresztül szervezetben tartható centrális vénakatéter szett, mely alkalmas citosztatikumok beadására is: A szett tartalmaz: 4.2 FR, 0.7 belső és 1.4 külső átmérőjű szilikon katétert cuff-fal, hossza 750 mm prime volumen 0.35 ml, átfolyási ráta: 5ml/min . Nyomásbiztos katéter 3,5 bar-ig. Tunelizáló tű Szétnyitható introducer J végű vezetődrót Dilatátor Punkciós tű , 10 ml fecskendő | 4,2 Fr | 7
| 50101-00030 | Seldinger-módszer szerint behelyezhető, tartós legalább 4 hónapon keresztül szervezetben tartható centrális vénakatéter szett, mely alkalmas citosztatikumok beadására is: A szett tartalmaz: 6.6 FR, 1.1 belső, 2.2 külső átmérő szilikon katétert cuff-fal 900 mm hossz, prime volumen 1.1 ml, átfolyási ráta 27 ml/min. Nyomásbiztos katéter 3,5 bar-ig. Tunelizáló tű Szétnyitható introducer J végű vezetődrót Dilatátor Punkciós tű , 10 ml fecskendő | 6,6 Fr | 7
16 | 51601-00020 | Verifikációs EC film: A sugárterápia folyamatában a minőségbiztosítás és ellenőrzés alapvető része a besugárzási mezők ellenőrző felvétele a besugárzó berendezésen. Mező ellenőrző felvételeket MV-os energiatartományban készülnek, a besugárzási tervben meghatározott valamennyi sugárbelépési mezőről. Indokolt esetben gyakrabban ismételve a beállítás pontosságának, blokkok, leaf-ek ellenőrzésére. A magas szintű betegellátás érdekében ezen film verifikáció a jelenleg üzemelő lineáris gyórsítónkban az egyetlen és elengedhetetlen minőségbiztosítási lehetőség. Az MV-os energia tartomány határozza meg a film minőségét. Extended Dose Range Film (EDR). Méret: 35x43 cm. Kiterjesztett dózistartományú film kalibrációhoz és besugárzás monitorozásához, minőségellenőrzéshez. Alkalmas relatív dozimetriához, illetve megfelelő kalibrációval abszolút dozimetriához is (pl. IMRT). Csak közvetlen besugárzásra használható. Ready pack kiszerelésben. A használható dózistartomány: 25-400 cGy, hozzávetőleges szaturációs dózis: 700 cGy | 35x43 | 100
| 5050-005010200 | Portal Pack for Location (PPL) film minőségellenőrzéshez. Méret: 10x12 inch. Ready pack kiszerelésben. A használható dózistartomány: 0,25-5 cGy, hozzávetőleges szaturációs dózis: 10 cGy |  | 100
| 51601-90140 | Zöldérzékeny verifikációs EC filmhez kompatibilis előhívó vegyszer |  | 3
| 51601-90130 | Zöldérzékeny verifikációs EC filmhez kompatibilis fixáló vegyszer |  | 3
17 | 51401-00040 | Egykamrás keverőzsák: Freka Mix keverő zsákok Inflow szett nélkül vagy ezzel egyenértékű Zsák anyaga Latex mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes Egyértelmű skálabeosztással ellátott zsák megjelölt injekció és infúzió beadására alkalmas bemenetekkel. Az infúziós bemenet minden infúziós szerelékkel kompatibilis, az infúziós szerelék beszúró tüskéje könnyen átszúrható. | 250 ml | 200
18 | 51203-00140 | Citosztatikus folyadékokhoz átfolyató és felszívó tövis szűrővel: Integrált, rugós, piros színű záró sapka, mely egykezes technikát tesz lehetővé. Latex mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes Légcsatornával ellátott beszúró tüske, beépített 5 mikronos részecskeszűrő, beépített 0,2 mikronos levegőszűrő 3-1000 ml tartalmú tartályokhoz, ampullákhoz, palackokhoz használható. Alkalmazási idő: 96 óra Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril. |  | 1300
19 | 51203-00190 | Clave vagy ezzel egyenértékű csatlakozók: Olyan tű nélküli csatlakozó, amely bizonyítottan csökkenti a centrális véna katéterek kontaminációját. Különleges belső folyadékvezető járata megakadályozza az intravénás oldatok érintkezését a külső komponensekkel. Mikrobiológiailag és mechanikailag zárt rendszert alkot. Egy darabból áll, a csatlakozóhoz nem szükséges egyéb járulékos komponens alkalmazása. Mechanikailag zárt rendszer, amely automatikusan lezárja magát, ha semmi nincs csatlakoztatva hozzá. Ezzel is megakadályozva a vér vagy más folyadék távozását. Csatlakozók teljesen átlátszanak, így az öblítés során vizuálisan nyomon követhető a vér illetve a folyadékok útja Luer, lock és forgó luer kompatibilis. Biztonsággal alkalmazható 7 napig, fizikai és mikrobiológiai védelmet biztosít a fertőzésekkel szemben. Egyesével csomagolt, steril, DEHP mentes. | 15 - 23 cm hosszú, Appx 0.35-0.6 ml, smallbore Y szett 2 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 2 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű | 1000
| 51203-00200 |  | 15 - 18 cm hosszú Appx 0.25 ml, smallbore szett 1 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 1 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű | 4700
| 51203-00210 |  | 12 - 18 cm hosszú Appx 0.4-0.72 ml, hármas elágazású szett 3 MicroClave tű nélküli csatlakozóval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű | 300
20 | 51203-00160 | Infúziós zsákokra vagy palackokra használható adapter: DEHP mentes, LATEX mentes Hossza: min. 8 cm, feltöltési térfogata: kb. 0,5 ml. Csatlakozási pontok száma: 1, Csatlakozás típusa: SmartSite vagy ezzel egyenértékű | SmartSite Bag Access Device (2300E-0500) vagy ezzel egyenértékű | 1300
21 |  | Bólus golyócskák (pellet), melyeket melegítés hatására tetszőleges alakúra lehet formázni. A golyócskák vízekvivalenciája 1-1,3 mm. Minimum 0,5kg-os kiszerelés. Sugárterápiás rögzítés kiegészítéseként. | Thermoplasztikus bólus pellet | 6
22 |  | Öntapadós párna BrainLab ExacTrac infravörös jelölő bogyó felhelyezéséhez. Az öntapadós párna illeszkedjen a BrainLab Exactrac jelölő bogyó tartóhoz (BrainLAB ExacTrac Marker Sockets 49160A). BrainLab 49161 (BrainLAB ExacTrac Adhesive Pads 500 pcs) /500 db/ | öntapadós párna | 500
23 | 51203-00070 | Univerzális, különböző méretű gumis infúziós üvegekhez alkalmazható, dupla filteres ampullanyárs "Clave" tű nélküli csatlakozóval vagy ezzel egyenértékű, többszöri gyógyszerkivételhez. Egysével csomagolt, steril. | Átfolyató tüske, dupla filteres | 400