MŰSZAKI LEÍRÁS

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-140/2016

- ajánlati rész: Hydrochirurgiai sebkezelő rendszer

Megnevezés: Hydrosebészeti eszköz

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények: Krónikus sebek nehezen gyógyuló kezelésére, másodlagosan gyógyuló műtéti sebek tisztítására – újra egyeztethető sebszélek kialakítására, erősen szennyezett traumás sebek kitisztítására, alkalmazható műtéti körülmények között, alkalmazható járó beteg ellátás keretein belül, szakrendeléseken

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Sebek kezelésére (mint pl: Versajet II vagy azzal egyenértékű) | Igen |  |
| Kezelő konzol | Igen |  |
| Hálózati üzem (230V 50Hz) | Igen |  |
| Lábkapcsoló | Igen |  |
| Lábkapcsoló visszajelzője | Igen |  |
| Kézi eszközök csatlakoztathatóak | Igen |  |
| Csatlakozás visszajelzése | Igen |  |
| Hiba jelzés | Igen |  |
| Fokozatban állítható | Igen |  |
| Zárt öblítő szívó rendszer | Igen |  |
| Folyadék nyomása állítható | Igen |  |
| Folyadék sugár sebessége állítható | Igen |  |
| Steril kézieszköz | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: Elektromos betegemelő vizsgálóasztal

Megnevezés: Elektromos betegemelő vizsgálóasztal

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 3 részes ágy, fej nyílással | Igen |  |
| Stabil acélcső vázszerkezet elektrosztatikus porszórással festve | Igen |  |
| Fekvőrész min. 2 rétegű szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott rétegelt lemez | Igen, kérjük megadni |  |
| Magassága motorosan állítható | Igen |  |
| Fejrésze és lábrésze fokozatmentesen gázrugó segítségével állítható | Igen |  |
| Fejrészén papírlepedő tartó | Igen |  |
| Min. négy darab min. Ø80 mm-es önbeálló kerék, melyek pedál lenyomásával kiemelkednek, így az asztal könnyen mozgatható | Igen, kérjük megadni |  |
| Fekvőrész méretei: |  |  |
| Hossza: min. 1980 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Szélessége: min. 600 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Magassága állítható: min. 450-980 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Fejrész dőlésszöge min. : -20 - +80° | Igen, kérjük megadni |  |
| Lábrész dőlésszöge min. : -45 – +15° | Igen, kérjük megadni |  |
| Súly max.: 100kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Terhelhetőség min.: 150 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: 3D kamera rendszer sztereo optikával

Megnevezés: 3D kamera rendszer sztereo optikával

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Fényképek valós 3D képpé való alakítása után a szoftver alkalmas pigmentfoltok és az éreredetű elváltozások szelektív megjelenítésére, továbbá alkalmas a felület szabad alakítására, megjelölve és megmérve a módosítás mértékét | Igen |  |
| A szoftver alkalmas szerveren és kliens számítógépeken való működésre is, egyszerre 2 db kliens számítógépen futtatható a program | Igen |  |
| A fényképezőgép körvakuszerűen működő árnyékmentes fényforrásokkal rendelkező vakuval legyen egybeépítve | Igen |  |
| Digitális tükörreflexes kamera felbontása: min 18.0 Megapixel | Igen, kérjük megadni |  |
| Geometriai felbontás: 0,8 mm (háromszög élhosszúság) | Igen |  |
| Rögzítési idő: 2 msec | Igen |  |
| Rögzítési térfogat: 165 mmx 270 mm x 100mm | Igen |  |
| Tartozékok: Digitális tükörreflexes fényképezőgép 3d fotózásra alkalmas optikával, Szoftver, min 2 db Akkumulátor, Töltőegység, hardverkulcs, hordtáska | Igen, kérjük megadni |  |
| Adattárolás: SD memória kártyás rögzítés valamint közvetlen számítógépre való rögzítés | Igen, kérjük megadni |  |
| Biztonsági védelem: USB hardverkulcs | Igen |  |
| 12 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 12 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: Dermatoszkópok

Megnevezés: Magastudású dermatoszkóp

Össz. darabszám: 4 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Magastudású Dermatoszkópok, mint pl: Dermlite II hybrid, Dermlite DLN3 vagy azzal egyenértékű | Igen |  |
| Kontakt és nem kontakt formában alkalmazható | Igen |  |
| Polarizációs és nem polarizációs fényforrás | Igen |  |
| Töltőegység | Igen |  |
| Aaz üvegben beépített hosszmérő | Igen |  |
| Optika átmérője min. 25 mm | Igen |  |
| Kamera kapcsolat lehetősége | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| Megvilágítás: min. 24 LED | Igen, kérjük megadni S=20 | szakmai max. 28 LED arányos legjobb legrosszabb között |
| Pigmentboost megvilágítás megléte | Igen / Nem S=10 |  |

Megnevezés: Közepes tudású dermatoszkóp

Össz. darabszám: 4 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Közepestudású dermatoszkóp, mint pl.: Dermlite 100 vagy azzal egyenértékű | Igen |  |
| Zsebben elférő polarizációs dermatoszkóp | Igen |  |
| Elemes v. akkumlátoros | Igen, kérjük megadni |  |
| Fehér LED megvilágítás | Igen |  |
| Min. 10x-es nagyítású lencse | Igen, kérjük megadni |  |
| Polarizációs lencse, fény | Igen |  |
| Kereskedelmi forgalomba kapható elem | Igen |  |
| Tartozékok: újratölthető elem, vagy akkus kivitel esetén töltő, tok | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

- ajánlati rész: Steroid injekció légnyomással történő beadására alkalmas eszköz

Megnevezés: Steroid injekció, légnyomással történő beadására alkalmas eszköz

Össz. darabszám: 2 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Steroid injekció, légnyomással történő beadására alkalmas eszköz, mint pl. Dermojet vagy azzal egyenértékű | Igen |  |
| Minimum 40 dózis beadására alkalmas min. 4 ml-es kapacitású fejjel rendelkezik | Igen, kérjük megadni |  |
| Adagolás: 0,1ml. | Igen |  |
| A készülék feltöltése egyszerű: az anyag felszívása és befecskendezése az üveg tartály nyílásába tűs fecskendő segítségével történik. | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: Mikrosebészeti lézer

Megnevezés: Mikrosebészeti lézer

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika (7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Dióda pumpált, frekvencia kétszerezett szilárd-test lézer | Igen |  |
| Hullámhosszúság: 532 nm | Igen |  |
| Teljesítmény: max. 5 W | Igen, kérjük megadni |  |
| Impulzus hossz: min. 5 ~ 1000 msec max. 5 msec lépésekben szabályozható | Igen, kérjük megadni |  |
| Impulzus szünet hossz: min. 100 ~ 1000 msec max. 50 msec lépésekben szabályozható | Igen, kérjük megadni |  |
| Működési mód: folyamatos (continous), egyes pulzus, ismételt pulzus | Igen |  |
| Hűtő rendszer: Peltier’s cellákkal kombinált léghűtés, vagy ezzel egyenértékű más hűtővel ellátott | Igen, kérjük megadni |  |
| Irányjelző (célzó) lézer: 635 nm (vörös) – 5 mW max | Igen |  |
| Elektromos csatlakozás: Hálózati üzem (230 VAC – 50/60 Hz) | Igen |  |
| Max.felvett teljesítmény: 180 VA | Igen, kérjük megadni |  |
| Toronyba építhető | Igen |  |
| Csatlakoztatható optikai fényvezetők: 200 ~ 1000 mikron átmérőig, biztonsági SMA 905 csatlakozóval | Igen |  |
| A szoftver lehetővé teszi a páciensek nyilvántartását a kezelési paraméterekkel | Igen |  |
| Előzetesen rögzített és a használó által kiválasztható kezelési paraméterek (preset parameters) | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Szállítandó tartozékok: |  |  |
| Legalább 1db min. 600mikronos lézerszál mindkét végén SMA csatlakozóval és min. 1db 200mikronos lézerszál egy oldali SMA csatlakozóval | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Az impulzusokból sorozatok (szekvenciák) állíthatók be, az alábbiak szerint: a sorozatok közötti szünet min. 0 ~ 9750 msec max. 250 msec lépésekben szabályozható | Igen / Nem S=5 |  |
| Az impulzusokból sorozatok (szekvenciák) állíthatók be, az alábbiak szerint: impulzusok száma a sorozaton belül: min. 1 ~ 100 szabályozható | Igen / Nem S=5 |  |
| Opcionálisan csatlakoztatható kiegészítő: sebészeti kézidarabok | Igen / Nem S=5 |  |
| Opcionálisan csatlakoztatható kiegészítő: változtatható folt-méretű vascularis kézidarab | Igen / Nem S=5 |  |
| Opcionálisan csatlakoztatható kiegészítő: sebészeti scanner (ScanneMAR) | Igen / Nem S=5 |  |
| Opcionálisan csatlakoztatható kiegészítő: frakcionális scanner (LightSCAN) | Igen / Nem S=5 |  |

- ajánlati rész: Videóendoszkópos torony a gasztroszkópos illetve kolonoszkópos vizsgálatok számára

Megnevezés: Videóendoszkópos torony a gasztroszkópos illetve kolonoszkópos vizsgálatok számára

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika (7623   Pécs, József Attila utca 7.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A vezérlőegységhez csatlakoztathatóak az Egyetem tulajdonában lévő Olympus vagy Pentax videóendoszkópok, melyek képe látható a torony monitorján | Igen |  |
| Központi vezérlő egység (processzor): | 1 db |  |
| HDTV felbontású jelfeldolgozás | Igen |  |
| HDTV kimenő jelek min. RGB, DVI vagy SDI | Igen, kérjük megadni |  |
| SDTV kimenő jelek min. RGB, kompozit vagy komponens (Y/C) | Igen, kérjük megadni |  |
| Színállítási lehetőség | Igen |  |
| Fehérszín beállítási lehetőség | Igen |  |
| Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás által, min. 1,5-szeres nagyítás | Igen, kérjük megadni |  |
| A behelyezett endoszkópot azonosító funkció, az eszköz adatainak megjelenítésével. | Igen |  |
| Adat és képtárolási lehetőség cserélhető és hordozható USB memórián | Igen |  |
| Képkimerevítési funkció | Igen |  |
| Kép a képben funkció, külső képek (pld ultrahang) megjelenítésére alkalmas | Igen |  |
| Teljesen digitális jelfeldolgozás: a digitális jelátalakítás már a videóendoszkópban megtörténik | Igen |  |
| Fényforrás | 1 db |  |
| Beépített víz-levegő pumpával | Igen |  |
| A levegőáramlás értéke állítható legyen, Min 3 értékre | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 300 W-os Xenon égő a jobb megvilágítás érdekében, | Igen, kérjük megadni |  |
| Fényerő szabályozási lehetőség manuálisan és automatikus szabályozással is. | Igen |  |
| Lámpa készenléti (stand-by) funkció kapcsolási lehetőség | Igen |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést. Minden a beszerzés tágyát képező eszközzel. | Igen |  |
| Billentyűzet | Igen |  |
| Víztartály | Igen |  |
| Monitor | 1 db |  |
| Színes, HDTV felbontású medikai LCD monitor | Igen |  |
| Képátló min. 23” | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenő csatornák, min. 3 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Készüléktartó állvány: | 1 db |  |
| Speciális endoszkóp állvány | Igen |  |
| Polcok száma min. 3 db | Igen, kérjük megadni |  |
| 4 db kerék, amelyből min. 2 db fékezhető | Igen, kérjük megadni |  |
| Endoszkóp felfüggesztő kar, min. 2 db eszközhöz | Igen, kérjük megadni |  |
| Videógasztroszkóp | 1 db |  |
| Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás | igen |  |
| Látószög min. 140° | Igen, kérjük megadni |  |
| Bevezető cső külső átmérő max. 9,2 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság, min |  |  |
| - fel 200° | Igen, kérjük megadni |  |
| - le 90° | Igen, kérjük megadni |  |
| - balra 90° | Igen, kérjük megadni |  |
| - jobbra 90° | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérő min 2,8 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkahossz min 1000 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Videókolonoszkóp | 1 db |  |
| Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás | igen |  |
| Látószög min. 140° | Igen, kérjük megadni |  |
| Bevezető cső külső átmérő: max 12,0 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság, min. |  |  |
| - fel 180° | Igen, kérjük megadni |  |
| - le 180° | Igen, kérjük megadni |  |
| - balra 160° | Igen, kérjük megadni |  |
| - jobbra 160° | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérő min 3,2 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkahossz min 1300 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Kiegészítő öblítőcsatorna | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Központi vezérlő egység (processzor): |  |  |
| A vezérlőegységhez csatlakoztathatók az Egyetem tulajdonában lévő Olympus videóendoszkópok, melyek képe látható a torony monitorján | Igen / Nem S= 8 |  |
| A színállítási lépések száma | Kérjük megadni! S=2 | arányosítás |
| Magyar nyelvű menürendszer megléte | Igen / Nem S=4 |  |
| Digitális kimenet megléte | Igen / Nem S=2 |  |
| A képkimerevítési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan | Igen / Nem S=2 |  |
| Fényforrás |  |  |
| A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg | Igen / Nem S=4 |  |
| Videógasztroszkóp |  |  |
| A mélységélesség alsó határa max. 3 mm | Igen/Nem S=2 |  |
| Videokolonoszkóp |  |  |
| Változtatható bevezető cső merevség megléte | Igen / Nem S=4 |  |
| A mélységélesség alsó határa max 3 mm | Igen/Nem S=2 |  |

- ajánlati rész: Videóendoszkópos torony a gasztroszkópos illetve kolonoszkópos vizsgálatok számára

Megnevezés: Videóendoszkópos torony a gasztroszkópos illetve kolonoszkópos vizsgálatok számára

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem I. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:

Videóendoszkópos torony a gasztroszkópos illetve kolonoszkópos vizsgálatok számára, amely az alábbi egységekből áll: központi vezérlő egység (processzor), fényforrás, medikai monitor, endoszkóp állvány, videogasztroszkóp,  videokolonoszkóp, kép- és leletarchiváló rendszer.

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A vezérlőegységhez csatlakoztathatóak az Egyetem tulajdonában lévő Olympus vagy Pentax videóendoszkópok, melyek képe látható a torony monitorján | Igen |  |
| Központi vezérlő egység (processzor) |  |  |
| HDTV felbontású jelfeldolgozás | Igen |  |
| HDTV kimenő jelek - RGB, DVI vagy SDI | Igen, kérjük megadni |  |
| SDTV kimenő jelek - RGB, kompozit vagy komponens (Y/C) | Igen, kérjük megadni |  |
| Fehérszín beállítási lehetőség | Igen |  |
| Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás által | Igen |  |
| A behelyezett endoszkópot azonosító funkció, az eszköz adatainak megjelenítésével | Igen |  |
| Adat és képtárolási lehetőség cserélhető és hordozható USB memórián | Igen |  |
| Képkimerevítési funkció | Igen |  |
| Kép a képben funkció, külső képek (pld ultrahang) megjelenítésére | Igen |  |
| Teljesen digitális jelfeldolgozás: a digitális jelátalakítás már a videóendoszkópban megtörténik | Igen |  |
| Fényforrás |  |  |
| Beépített víz-levegő pumpával | Igen |  |
| A levegőáramlás értéke állítható legyen min 3 értékre | Igen, kérjük megadni |  |
| Xenon égő a jobb megvilágítás érdekében (Min. 300 W-os) | Igen, kérjük megadni |  |
| Fényerő szabályozási lehetőség manuálisan és automatikus szabályozással is | Igen |  |
| Lámpa készenléti (stand-by) funkció kapcsolási lehetőség | Igen |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést | Igen |  |
| Billentyűzet | Igen |  |
| Víztartály | Igen |  |
| Monitor |  |  |
| Színes, HDTV felbontású medikai LCD monitor | Igen |  |
| Képátló min. 23 col | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenő csatornák min 3 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Készüléktartó állvány |  |  |
| Speciális endoszkóp állvány | Igen |  |
| Polcok száma min. 3 db | Igen, kérjük megadni |  |
| 4 db kerék, amelyből 2 db fékezhető | Igen |  |
| Endoszkóp felfüggesztő kar min. 2 db eszközhöz | Igen, kérjük megadni |  |
| Hálózati csatlakozó sáv | Igen |  |
| Leválasztó biztonsági transzformátor | Igen |  |
| Videógasztroszkóp |  |  |
| Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás | Igen |  |
| Látószög min 140° | Igen, kérjük megadni |  |
| Bevezető cső külső átmérő max 9,2 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság, min fel 200°, le 90°, balra 90°, jobbra 90° | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérő min 2,8 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkahossz min 1000 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést | Igen |  |
| Videókolonoszkóp |  |  |
| Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás | Igen |  |
| Látószög min 140° | Igen, kérjük megadni |  |
| Bevezető cső külső átmérő max 12,8 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság, min fel 180°, le 180°, balra 160°, jobbra 160° | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérő min 3,7 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkahossz min 1300 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést | Igen |  |
| Kiegészítő öblítőcsatorna | Igen |  |
| Számítógépes betegnyilvántartó, leletező és képrögzítő rendszer az alábbi egységek szerint |  |  |
| A rendszer egy számítógépes betegnyilvántartó rendszer, amelyben a betegről készített képek és leletek tárolhatók, amely a kórházi számítógépes rendszerbe adatokat tud küldeni és fogadni a HL7 kommunikációs felületen keresztül, valamint képeket tud küldeni és fogadni a DICOM/PACS felületen keresztül | Igen |  |
| A vizsgálat közben álló és mozgóképek felvételének és visszajátszásának lehetősége, ezen anyagok lelethez történő csatolása | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Központi vezérlő egység (processzor) |  |  |
| A vezérlőegységhez csatlakoztathatók a klinika tulajdonában lévő és rutinszerűen használt eszközök (Olympus gasztroszkópok, kolonoszkópok GIFQ145, GIFQ165, GIF1TQ160, CFQ140, CFQ165) | Igen/Nem S=8 |  |
| Színállítási lehetőség – a lépések számának megadásával | Igen, kérjük megadni S=2 | arányosítás |
| Magyar nyelvű menürendszer megléte | Igen S=2 |  |
| Digitális kimenet megléte (pl. SDI) | Igen/Nem Kérjük megadni S=2 |  |
| A képkimerevítési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan | Igen/Nem S=2 |  |
| Fényforrás |  |  |
| A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg | Igen / Nem S=2 |  |
| Videógasztroszkóp |  |  |
| Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz | Igen / Nem S=2 |  |
| A mélységélesség alsó határa max. 3 mm | Igen/Nem S=2 |  |
| Videókolonoszkóp |  |  |
| Változtatható bevezető cső merevség megléte | Igen / Nem S=2 |  |
| Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz | Igen / Nem S=2 |  |
| A mélységélesség alsó határa max. 3 mm | Igen / Nem S=2 |  |
| Számítógépes betegnyilvántartó, leletező és képrögzítő rendszer az alábbi egységek szerint |  |  |
| Kompatibilis a jelenleg használatban lévő archiváló rendszerrel | Igen / Nem S=2 |  |

- ajánlati rész: Hallgatói mikroszkóp oktatási célra kamerával és monitorral

Megnevezés: Hallgatói mikroszkóp oktatási célra kamerával és monitorral

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem I. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Egyenes állású mikroszkóp átmenő fényes vizsgálatokhoz | Igen |  |
| Beépítet megvilágítás, beépített fényerő szabályozás | Igen |  |
| Megvilágítás: min 6V 30W halogén vagy ezzel egyenértékű (fénymennyiség) | Igen, kérjük megadni |  |
| Kék szűrő | Igen |  |
| Min. 4 pozíciós objektívrevolver | Igen, kérjük megadni |  |
| Mechanikus tárgyasztal, x/y irányú mozgással | Igen |  |
| Egyszerre 2 tárgylemez fogható be | Igen |  |
| Tárgyasztal min. 180*130 mm méretű | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgástartomány Min: 70*40 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Fix jobb kezes, alacsonyvezérlésű | Igen |  |
| Beépített Abbe kondenzor N.A. min: 1.25 (okulárhoz igazodó) | Igen, kérjük megadni |  |
| Apertúra rekesz | Igen |  |
| Írisz rekesz | Igen |  |
| Tárgyasztal felső ütköztető | Igen |  |
| Min. 10X széles látóterű okulár | Igen, kérjük megadni |  |
| Durva és finom fokuszálás | Igen |  |
| Objektívek, Plan Acromat min: 4x, 10x, 40x (rugós) száraz és 100X immerziós, | Igen, kérjük megadni |  |
| Trinokuláris tubus 30% döntésű | Igen |  |
| Fix fényelosztás 50-50% | Igen |  |
| Állítható dioptria | Igen |  |
| Min. 50-70 mm között állítható szemtávolsággal | Igen, kérjük megadni |  |
| Kamera csatlakozási lehetőség C menettel | Igen |  |
| HDMI WIFI kamera, | Igen |  |
| A kamera saját operációs rendszerrel rendelkezik, a funkciókat külső számítógép nélkül is tudja | Igen |  |
| USB porton keresztül számítógéphez köthető | Igen |  |
| Billentyűzet és egér csatlakoztatható hozzá | Igen |  |
| Felbontás Min: 1920*1080 min. 60 fps | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített időzítő, dátum megjelenítés | Igen |  |
| Funkciók: Min: mérés, zoom, kép összehasonlítás, AOI | Igen, kérjük megadni |  |
| Optikai csatlakozás C-mount (c menet) | Igen |  |
| A kamera legyen áthelyezhető a már meglévő Olympus BX mikroszkópra (további alkatrészek megvásárlása nélkül) | Igen |  |
| HDMI kábel | Igen |  |
| Tápegység | Igen |  |
| Monitor: min 22” full HD | Igen, kérjük megadni |  |
| Kép arány: 16:9 | Igen |  |
| Felbontás min: 1920*1080 | Igen, kérjük megadni |  |
| Képfrissités min: 60 Hz | Igen, kérjük megadni |  |
| Betekintési szög min: 170 fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Válaszidő max: 5 ms | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: EKG-k és defibrillátor

Megnevezés: EKG készülék, 3 csatornás

Össz. darabszám: 3 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem II sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum (7624   Pécs, Pacsirta utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Hordozható, min. 3 csatornás EKG készülék | Igen Kérjük megadni |  |
| Defibrillátor védelem | Igen |  |
| 12 elvezetéses adatgyűjtés és analízis | Igen |  |
| Automatikus / manuális / ritmus üzemmódok | Igen |  |
| Pacemaker detektálás | Igen |  |
| Nyugalmi EKG mérő és analízis program | Igen |  |
| Beépített érintőkijelző Min. 5” | Igen, Kérjük megadni |  |
| Beépített vagy érintőkijelzőn megjeleníthető alfanumerikus billentyűzet | Igen, Kérjük megadni |  |
| Alapvonal és hálózati szűrő | Igen, Kérjük megadni |  |
| Beépített hőírós nyomtató Min. 80 mm széles papír | Igen, kérjük megadni |  |
| Papírsebesség állítható Min. 5-10-25-50 mm/sec | Igen, kérjük megadni |  |
| Akkumulátoros és hálózati üzemmód | Igen |  |
| Beépített WIFI | Igen |  |
| Felvételek tárolására alkalmas belső memória min. 500 felvétel | Igen, kérjük megadni |  |
| Számítógépes adatátvitel lehetősége | Igen |  |
| A készülék használatához szükséges indulókészlet (min.: papír, pac. kábel, elektródák, végtagi csipeszek, hálózati kábel, EPH kábel) | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Mintavételi frekvencia min. 1000 Hz | Igen, kérjük megadni S=15 | 15000 Hz és felette a maximális pontot kapja arányos |
| Akkumulátoros üzemmódban elkészíthető EKG felvételek száma min. 150 EKG felvétel | Igen, kérjük megadni S=9 | 500 felvétel és felette a maximális pontot kapja arányos |
| Súly max. 3 kg | Igen, kérjük megadni S=6 | 1 kg és alatta a maximális pontot kapja fordított arányos |

Megnevezés: Defibrillátor (hordozható)

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem II sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum (7624   Pécs, Pacsirta utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Színes TFT/LCD kijelző min. 5” | Igen, kérjük megadni |  |
| Megjeleníthető görbék száma min. 2 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Kijelzőn látható EKG hossza min. 6 sec | Igen, kérjük megadni |  |
| Manuális és fél-automata (AED) üzemmódok | Igen |  |
| Asynkron és synkron üzemmód | Igen |  |
| Bifázis hullámforma | Igen |  |
| Energia kiválasztás min. 2-360J | Igen, kérjük megadni |  |
| Energialépcsők száma min. 15 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Feltöltési idő 200J-ra max. 5 sec | Igen, kérjük megadni |  |
| Standard lapátok: felnőtt/gyermek | Igen |  |
| EKG monitorozás kábelen, vagy lapátokon keresztül | Igen, kérjük megadni |  |
| EKG elvezetések I, II, III, AVR, aVL, aVF, V1-V6 | Igen |  |
| Vérnyomásmérő, pulzoxymetria | Igen |  |
| Kapnográf | Igen |  |
| Beépített hőírós nyomtató | Igen |  |
| Papír szélessége min. 50 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Csatorna szám min. 2 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Akkumulátoros és hálózati üzemeltetésű | Igen |  |
| Akkumulátor töltés-állapot kijelzése | Igen |  |
| Kisütések száma feltöltött akkumulátor esetén maximális energiával min. 100 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Monitorozási idő min. 200 perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Készülék súlya max. 7 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

Megnevezés: EKG készülék

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Könnyen kezelhető, hordozható, min. 6 csatornás EKG készülék | Igen, kérjük megadni |  |
| Magyar nyelvű szoftver | Igen |  |
| Defibrillátor védelem | Igen |  |
| 12 elvezetéses adatgyűjtés és analízis | Igen |  |
| Automatikus / manuális / ritmus üzemmódok | Igen |  |
| Pacemaker detektálás | Igen |  |
| Nyugalmi EKG mérő és analízis program | Igen |  |
| Beépített érintőkijelző Min. 5” | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített vagy érintőképernyőn megjelenő teljes alfanumerikus billentyűzet | Igen |  |
| Alapvonal és hálózati szűrő | Igen |  |
| Beépített hőírós nyomtató Min. 110mm széles papír | Igen, kérjük megadni |  |
| Papírsebesség állítható Min. 5-10-25-50 mm/sec | Igen, kérjük megadni |  |
| Külső nyomtató csatlakoztatási lehetősége | Igen |  |
| Akkumulátoros és hálózati üzemmód | Igen |  |
| Akkumulátoros üzemmódban elkészíthető EKG felvételek száma Min. 200 EKG felvétel | Igen, kérjük megadni |  |
| Felvételek tárolására alkalmas belső memória Min. 100 felvétel | Igen, kérjük megadni |  |
| Számítógépes adatátvitel lehetősége | Igen |  |
| Súly Max. 3 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék használatához szükséges indulókészlet | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

- ajánlati rész: Blottoló készülék

Megnevezés: Blottoló készülék

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Félszáraz applikációkra és gyors blottra is alkalmas western blottoló rendszer. | Igen |  |
| 1-4 db mini gél, vagy 2 db közepes méretű gél western blottjára legyen képes. | Igen, kérjük megadni |  |
| A berendezés 3, 7, 10 perces protokollokkal is rendelkezzen, az alkalmazandó gélek méretétől, számától és típusától függően. | Igen |  |
| A készülék programozható legyen. Rendelkezzen a gyártó által előre elkészített optimalizált protokollokkal, de lehetőség legyen a felhasználó által készített további min 20 program tárolására és előhívására is. | Igen, kérjük megadni |  |
| A blott felület nagysága legalább legyen: 20.2x 16.0x 4.5 cm Anyaga: Anód: Titánium Katód: Rozsdamentes acél | Igen, kérjük megadni |  |
| A western blott vagy saját szendvics összeállításával, vagy kész blott szendviccsel történjen, a beépített elektródák segítségével, egyéb külső elektródák használata nélkül | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: Laboratóriumi eszközök, eszközrendszerek

Megnevezés: Laboratóriumi eszközrendszer

Össz. darabszám: 1 darab rendszer, melynek részei

2 db fűthető mágneses keverő

2db körkörös síkrázó

1 db blokk termosztát

2 db több csatornás pipetta

1 db Ph mérő

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Fűthető mágneses keverő (2db) | Igen |  |
| Hőmérséklet: min. 20-370 C° | Igen, kérjük megadni |  |
| Fűtőkapacitás: min. 600 W | Igen, kérjük megadni |  |
| Keverési kapacitás: min. 20L | Igen, kérjük megadni |  |
| Fűtőlap anyaga: kerámia bevonatú alumínium | Igen |  |
| Körkörös síkrázó (2db) | Igen |  |
| Állítható időzítés, rázási sebesség | Igen |  |
| Digitális kijelzés | Igen |  |
| Felület: min. 300X200 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Inkubátorban alkalmazható legyen (hőmérséklet és páratartalom tűrőképesség) | Igen |  |
| Blokk termosztát (1db) | Igen |  |
| Hőmérséklet: min. környezet +5°C - 100°C | Igen, kérjük megadni |  |
| Digitális kijelzés | Igen |  |
| Digitálisan állítható idő, és hőmérséklet | Igen |  |
| Hőmérséklet stabilitás max.(0,4C) | Igen, kérjük megadni |  |
| Időzítés funkció | Igen |  |
| 2 blokk kompatibilitás | Igen |  |
| Több csatornás pipetta (2db) | Igen |  |
| Méréstartomány: min. 50-300 mikroliter | Igen, kérjük megadni |  |
| min. 8 csatornás | Igen, kérjük megadni |  |
| pH mérő (1db) |  |  |
| Asztali pH/mV/°C/ionkoncentráció mérő | Igen |  |
| pH-tartomány min. -2,000...+20,000 | Igen, kérjük megadni |  |
| pH-felbontás min. 0,1 / 0,01 / 0,001 (választható) | Igen, kérjük megadni |  |
| pH-pontosság max: ±0,1 / ±0,01 / ±0,001 | Igen, kérjük megadni |  |
| pH-kalibráció 5 pontra | Igen |  |
| mV - mérési tartomány min. ±1200,0 / ±2500 | Igen, kérjük megadni |  |
| mV - felbontás max: 0,1 / 1 | Igen, kérjük megadni |  |
| ISE - mérési tartomány: min: 0,001 - 9999 mg/l; 10-9 - 99,999 mol/l; 0,001 - 99999 ppm | Igen, kérjük megadni |  |
| ISE kalibrációs: min. 2-7 pontra | Igen, kérjük megadni |  |
| ISE mértékegységekmin. : mol/l, mg/l, ppm | Igen |  |
| Hőmérséklet tartomány, °C Auto min.: -5,0...+105,0; Manual min.: -25...+130 | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet felbontásmax: 0,1 / 1 | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektród csatlakozási lehetőség min: BNC é banándugó | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülékház min. IP 43 védettséggel rendelkezik | Igen, kérjük megadni |  |
| USB csatlakozási lehetőség | Igen |  |
| GLP megfelelés | Igen |  |
| Nagy grafikus, háttérvilágítású LCD kijelzővel rendelkezik, mely folyamatosan mutatja az aktuális pH/mV és hőmérséklet értékeket | Igen |  |
| Adatgyűjtő funkció min: 1 perctől 1 órás időtartamban. Kapacitás: min. 5000 adat | Igen, kérjük megadni |  |
| Automatikus kikapcsolás beállítható min. 10 perc és 24 óra között | Igen, kérjük megadni |  |
| Automata pufferfelismerés: DIN és NIST pufferek (pH 1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54) és további 3 puffer adható hozzá a memóriához (pH 4,00 / 7,00 / 10,00) | Igen |  |
| A készlet tartalma: pH-mérő, pH üveg elektród beépített hőmérséklet érzékelővel és 1 méter kábellel, állvány, 2 puffer, műanyag edény | Igen |  |
| A rendszerre vonatkozó általános elvárások |  |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 90 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

Megnevezés: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tartó állvánnyal (egy sorozat 3db egycsatornás pipettát tartalmaz+állvány)

Össz. darabszám: 10 sorozat

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Ergonómikus kivitelű, egycsatornás mikropipetták kis mennyiségű folyadékok és oldatok pontos kimérésére

| Elvárt műszaki paraméterek |  | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikropipetta térfogat tartomány (a térfogattartomány változtatható) | Összes darabszám (db) |  |  |
| 0,5-10 μl | 9 | Igen |  |
| 10-100 μl | 9 | Igen |  |
| 100-1000 μl | 9 | Igen |  |
| 0,2-2 μl | 3 | Igen |  |
| mikropipettatartó állvány | 10 | Igen |  |
| Összesen | 30 db mikropipetta +10 db pipettatartó állvány |  |  |
| 18 hónap garancia |  | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás |  | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő |  | Igen, kérjük megadni |  |

Értékelési szempontok

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A mikropipetták minden alkatrésze teljesen autoklávozható (minőségi romlást nem eredményez az eszközben) | Igen / Nem S=2 |  |
| Mechanikus térfogattartomány változtatás | Igen / Nem S=2 |  |
| Gyári pontosságellenőrzés és tanúsítvány, kalibrálási bizonylat | Igen / Nem S=1 |  |
| Mérési pontosság 0,5-10 μl: ±3.5 to 1.0% / 3.0 to 0.8% 10-100 μl: ±3.0 to 0.8% / 1.0 to 0.2% 100-1000 μl: ±1.0 to 0.6% / 0.6 to 0.2% 0,2-2 μl: ±12.0 to 2.5% / 10.0 to 2.0%, vagy ezeknél pontosabb mikropipetták | Igen / Nem S=5 |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen, kérjük megadni S=1 |  |

Megnevezés: Laboratóriumi analitikai mérleg

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Rutinszerű mérési feladatokra alkalmas analitikai mérleg, laboratóriumi és oktatási célokra

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Applikációk: minimum tömegmérés és darabszámlálás | Igen, kérjük megadni |  |
| Mérési tartomány: legalább 0-110 g | Igen, kérjük megadni |  |
| Tárázási tartomány: minimum 110 g | Igen, kérjük megadni |  |
| Rozsdamentes acél mérőtányér | Igen |  |
| Analitikai védőbúra csúsztatható oldalfalakkal | Igen |  |
| Integrált koncentrikus vízszintjelző | Igen |  |
| Hálózati üzem | Igen |  |
| Választható szűrési beállítások a környezeti zavaró tényezők kiszűrésére | Igen |  |
| Választható mértékegységek | Igen |  |
| LCD kijelző háttérvilágítással | Igen |  |
| Kommunikáció: legalább 1db RS232 vagy USB típusú csatlakozó | Igen, kérjük megadni |  |
| Munka hőmérséklet: +10°C-tól +40°C | Igen |  |
| Egyszerű tisztíthatóság | Igen |  |
| GLP protokoll kompatibilitás | Igen |  |
| Felbontás legalább: 0,0001 g | Igen, kérjük megadni |  |
| Automatikus belső kalibráció | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| Stabilizációs idő: maximum 4 secundum | Igen, kérjük megadni S=1 | kisebb érték több pont |
| Mérőtányér átmérője: minimum 80 mm | Igen, kérjük megadni S=2 | növekvő |
| Linearitás: maximum +/- 0,0003 g | Igen, kérjük megadni S=2 | kisebb érték több pont |

Megnevezés: Laboratóriumi tára mérleg

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Rutinszerű mérési feladatokra alkalmas táramérleg oktatási és laboratóriumi célokra, a legfontosabb méréstechnikai funkciókkal ellátva nagyméretű kijelzővel

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Applikáció: minimum tömegmérés és darabszámlálás | Igen, kérjük megadni |  |
| Mérési tartomány: legalább 0-2000 g | Igen, kérjük megadni |  |
| Tárázási tartomány: minimum 2000 g | Igen, kérjük megadni |  |
| Stabilizációs idő: 3 secundum, vagy kevesebb | Igen, kérjük megadni |  |
| Rozsdamentes acél mérőtányér | Igen |  |
| Integrált koncentrikus vízszintjelző | Igen |  |
| Hálózati üzem | Igen |  |
| Választható szűrési szint a környezeti zavaró tényezők kiszűrésére | Igen |  |
| Választható mértékegységek | Igen |  |
| LCD kijelző háttérvilágítással | Igen |  |
| Kommunikáció: legalább 1db RS232 vagy USB típusú csatlakozó | Igen, kérjük megadni |  |
| GLP protokoll kompatibilitás | Igen |  |
| Munka hőmérséklet: +10°C-tól +40°C | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| Mérőtányér átmérője: minimum 160 mm | Igen, kérjük megadni S=1 | növekvő |
| Felbontás legyen legalább: 0,01 g | Igen, kérjük megadni S=1 | kisebb érték több pont |
| Automatikus belső kalibráció értéke | Igen, kérjük megadni S=1 | kisebb érték több pont |
| Linearitás: maximum +/- 0,03 g | Igen, kérjük megadni S=1 | kisebb érték több pont |

Megnevezés: Asztali billegtető

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Homogén keverésre lett tervezve, ideális sejttenyészetek, diagnosztikai anyagok lassú, kíméletes keverésére. A rázás és időzítés szabályzása analog vezérléssel történik.

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Rázási mód: Kibillenős | Igen |  |
| Sebességtartomány: minimum 2 – 50 billenés/perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Kibillenés szöge: minimum 10° rögzített | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. kapacitás (terhelhetőség):minimum 5 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Asztalméret: min. 280×250 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Tömeg: max. 10 kg +5% | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 1-120 perc működési idő beállíthatóság | Igen, kérjük megadni |  |
| Inkubátor rendszer részeként is használható 65 C hőmérsékletig (inkubátorba helyezhető) | Igen |  |
| Garancia: minimum 3 év | Igen, kérjük megadni |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

Megnevezés: Multifunkciós 3D billegtető/rázógép

OPCIONÁLIS darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Multifunkcionális billegtető/rázógép használható immunprecipitációhoz, szövettenyészetekhez, gélfestés, a festés eltávolításához, antitestek festéséhez, mosásához, hibridizációhoz, blottoláshoz. A motor szabályozható és reprodukálható mozgást biztosít a teljes sebességtartományban.

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Rázási mód: min. háromdimenziós körkörös, irányváltós és vibrációs | Igen, kérjük megadni |  |
| Fordulatszám: minimum 1-100 fordulatszám/perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Kibillenés szöge: minimum 7° rögzített | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. kapacitás (terhelhetőség):minimum 1 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Asztalméret: min. 235×235 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Elfordulás szöge irányváltó módban: min 1 - 360 | Igen, kérjük megadni |  |
| Elfordulás szöge vibrációs módban min 1-5 | Igen, kérjük megadni |  |
| Tömeg: max. 3 kg +5% | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 1-120 perc működési idő beállíthatóság | Igen, kérjük megadni |  |
| Inkubátor rendszer részeként vagy hideg helyiségben is használható min 4 és 40 C között (inkubátorba helyezhető) | Igen, kérjük megadni |  |
| Ciklusok száma: min 1-125 | Igen, kérjük megadni |  |
| Időzített vagy folyamatos működés | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

- ajánlati rész: Mikroszkópok

Megnevezés: Mikroszkópokkal összekötött projektoros rendszer

Össz. darabszám: 1 darab rendszer, melynek részei: 1 darab tanári mikroszkóp és 3 db diák mikroszkóp

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 18 hónap garancia a rendszerre | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 90 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Tanári mikroszkóp (1db) |  |  |
| Felsőállású mikroszkóp, világos látóteres vizsgálatokhoz | Igen |  |
| Objektívek: 1 db 4 X 1 db 10 X 1 db 40 X 1 db 100 X (immerziós) | Igen |  |
| 1 db tárgyasztal, mely normál tárgylemez befogására alkalmas | Igen |  |
| Binokuláris, kétirányban állítható okulár | Igen |  |
| LED-es megvilágítás | Igen |  |
| Alkalmas fáziskontraszt megvilágításra is | Igen |  |
| Mikroszkópra csatlakoztatható kamera, adapterrel, amely - rendelkezik HDMI és/vagy USB 2.0 kimenettel - legalább 2 MP felbontású - a kamera képének megjelenítésére és rögzítésére alkalmas képfeldolgozó szoftverrel rendelkezik | Igen |  |
| Alkalmas egyidőben okuláron, valamint digitális kamerán keresztüli megfigyelésre is | Igen |  |
| Minden olyan kiegészítő, vagy leszerelhető alkatrész, melyekkel a mikroszkóp a fenti konfigurációban való teljes körű használatot kielégíti | Igen, kérjük megadni |  |
| Diák mikroszkóp (3db) |  |  |
| Felsőállású mikroszkóp, világos látóteres vizsgálatokhoz |  |  |
| Objektívek: 1 db 4 X 1 db 10 X 1 db 40 X 1 db 100 X (immerziós) |  |  |
| 1 db tárgyasztal, mely normál tárgylemez befogására alkalmas | Igen |  |
| Binokuláris, kétirányban állítható okulár | Igen |  |
| Alkalmas fáziskontraszt megvilágításra is | Igen |  |
| Tárgyasztal felső állásának határa beállítható (tárgylemez-törés megakadályozására) | Igen |  |
| Minden olyan kiegészítő, vagy leszerelhető alkatrész, melyekkel a mikroszkóp a fenti konfigurációban való teljes körű használatot kielégíti | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Tanári mikroszkóp |  |  |
| Motorizálható objektív/kondenzer/fényintezitás beállítás | Igen / Nem S=1 | Igen 10 pont Nem 1 pont |
| Mikroszkópba beépített exponáló gomb | Igen / Nem S=2 | Igen 10 pont Nem 1 pont |
| Bővíthető polarizációs megvilágítási módra | Igen / Nem S=1 | Igen 10 pont Nem 1 pont |
| Bővíthető fluoreszcens megvilágítási módra | Igen / Nem S=1 | Igen 10 pont Nem 1 pont |
| A kamera képének megjelenítésére alkalmas PC-t legalább 23" monitorral és projektorral | Igen / Nem S=2 | Igen 10 pont Nem 1 pont |
| Diák mikroszkóp |  |  |
| LED megvilágítás | Igen/ Nem S=1 | Igen 10 pont Nem 1 pont |
| További diák mikroszkóp megajánlása az eredeti mennyiségen felül az ajánlati ár változatlansága mellett | Igen, kérjük megadni S=4 | arányosítás |

Megnevezés: Mikroszkóp 1.

Össz. darabszám: 1 db

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Stabil egyenes állású, beépített LED megvilágítással ellátott fém mikroszkóp váz | Igen |  |
| Állítható Koehler megvilágítás | Igen |  |
| Apertúra rekesszel ellátott legalább 5 pozíciós tárcsás kondenzor fázisgyűrűkkel, sötétlátótérrel | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább manuális XYZ vezérlés | Igen, kérjük megadni |  |
| Ergonómikus fókuszáló rendszer: nyomaték szabályozás; fókusz STOP állítási lehetőség | Igen |  |
| Finom-durva fókusz | Igen |  |
| Kerámia bevonattal ellátott, két irányban skálázott mikroszkóp asztal | Igen |  |
| Könnyen, egy kézzel kezelhető mintabefogó | Igen |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 5x objektív NA>=0.12, fedőlemezzel lefedett és fedőlemez nélküli mintákkal is használható legyen | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább Plan semiapochromatikus (fluorite) minőségű, legalább 25-ös látómezőre korrigált, 10x objektív NA>=0.32, legalább fedőlemezzel lefedett mintákkal legyen használható | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 100x olajimmerziós objektív NA>=1.25, immerziós olaj, fedőlemezzel lefedett és fedőlemez nélküli mintákkal is használható legyen | Igen, kérjük megadni |  |
| 10x/22 fókuszálható okulárok | Igen |  |
| Okulármikrométer 10MM = 100 osztás | Igen |  |
| A mikroszkóp bővíthető legyen 10x/25 okulárokkal is | Igen |  |
| Széleslátóterű, dönthető (legalább 0-35 fokban) ergonomikus trinokuláris tubus, 50%/50% osztású fényúttal, állítható szemtávolsággal | Igen, kérjük megadni |  |
| Számítógép nélkül, önállóan, vagy számítógéppel is használható C-menetes 10 MPixel mikroszkóp kamera, legalább 1/2" szenzorral, legalább USB és HDMI csatlakozással, mérőszoftverrel, kameraillesztővel, SD kártya foglalat, SD kártya, távirányító, expoziciós idő: legalább 0.5 msec – 500 msec, FULL HD élő kép sebessége: min. 30 fps | Igen, kérjük megadni |  |
| Bővíthető legyen fluoreszcens megvilágítással | Igen |  |
| Porvédő, tápkábel | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Pozíciós objektív revolverek száma (min. 6) | Igen, kérjük megadni S=2 |  |
| Mikroszkóp asztal vezérelhetősége: csak jobbkéz VAGY flexibilis | Igen, kérjük megadni S=2 |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 20x objektív NA>=0.40, legalább fedőlemezzel lefedett mintákkal legyen használható VAGY Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 40x fáziskontraszt objektív NA>=0.65, legalább fedőlemezzel lefedett mintákkal legyen használható | Igen/Nem S=5 |  |

Megnevezés: Mikroszkóp 2.

Össz. darabszám: 1 db

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Stabil egyenes állású, beépített LED megvilágítással ellátott fém mikroszkóp váz | Igen |  |
| Állítható Koehler megvilágítás | Igen |  |
| Színkódolt apertúra rekesszel ellátott, fáziskontrasztra és sötétlátótérre alkalmas kondenzor | Igen |  |
| Legalább manuális XYZ vezérlés | Igen |  |
| Ergonómikus fókuszáló rendszer: nyomaték szabályozás; fókusz STOP állítási lehetőség | Igen |  |
| Finom-durva fókusz | Igen |  |
| Kerámia bevonattal ellátott, két irányban skálázott mikroszkóp asztal | Igen |  |
| Könnyen, egy kézzel kezelhető mintabefogó | Igen |  |
| legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 10x objektív NA>=0.25 | Igen, kérjük megadni |  |
| legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 40x fáziskontraszt objektív NA>=0.65 | Igen, kérjük megadni |  |
| legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 22-es látómezőre korrigált, 100x olajimmerziós objektív NA>=1.25, immerziós olaj | Igen, kérjük megadni |  |
| 10x/22 fókuszálható okulárok | Igen |  |
| A mikroszkóp bővíthető legyen 10x/25 okulárokkal is | Igen |  |
| Széleslátóterű 30 fokban döntött trinokuláris tubus, 50%/50% osztású fényúttal | Igen |  |
| Számítógép nélkül, önállóan, vagy számítógéppel is használható C-menetes 10 MP mikroszkóp kamera, legalább 1/2" szenzorral, legalább USB és HDMI csatlakozással, mérőszoftverrel, kameraillesztővel, SD kártya foglalat, SD kártya, távirányító, expoziciós idő: legalább 0.5 msec – 500 msec, FULL HD élő kép sebessége: min. 30 fps | Igen, kérjük megadni |  |
| Bővíthető legyen fluoreszcens megvilágítással | Igen |  |
| Porvédő, tápkábel | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Pozíciós objektív revolverek száma (min. 6) | Igen, kérjük megadni S=2 | 6 alatt érvénytelen 6 – 1 pont fölötte 10 pont |
| Mikroszkóp asztal vezérelhetősége csak jobbkéz VAGY flexibilis | Igen, kérjük megadni S=2 |  |

Megnevezés: Mikroszkóp 3.

Össz. darabszám: 1 db

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Stabil egyenes állású, beépített LED megvilágítással ellátott fém mikroszkóp váz, beépített tápegységgel | Igen |  |
| Legalább 4 pozíciós objektív revolver | Igen, kérjük megadni |  |
| Előcentrált Koehler megvilágítás | Igen |  |
| Apertúra rekesszel ellátott, fáziskontrasztra és sötétlátótérre alkalmas kondenzor | Igen |  |
| Finom-durva fókusz | Igen |  |
| Kerámia bevonattal ellátott mikroszkóp asztal | Igen |  |
| Legalább jobbkéz vezérlést lehetővé tevő mikroszkóp asztal | Igen, kérjük megadni |  |
| Könnyen, egy kézzel kezelhető mintabefogó | Igen |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 20-as látómezőre korrigált, 4x objektív NA>=0.10 | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 20-as látómezőre korrigált, 20x objektív NA>=0.40 | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 20-as látómezőre korrigált, 40x objektív NA>=0.65 | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább Plan achromatikus minőségű, legalább 20-as látómezőre korrigált, 100x olajimmerziós objektív NA>=1.25, immerziós olaj | Igen, kérjük megadni |  |
| 10x/20 okulárok, legalább az egyik okulár fókuszálható | Igen, kérjük megadni |  |
| Széleslátóterű, 30 fokban döntött trinokuláris tubus, legalább 50%/50% osztású fényúttal | Igen |  |
| Porvédő, tápkábel | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |

Megnevezés: Sztereo mikroszkóp

Össz. darabszám: 1 db

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Greenough tipusú trinokuláris sztereomikroszkóp legalább 6.3:1 zoom aránnyal | Igen |  |
| Nagyítási tartomány legalább 6,3x - 40x | Igen, kérjük megadni |  |
| Betekintési szög: 35-40 fok között | Igen |  |
| Legalább 110 mm munkatávolság | Igen, kérjük megadni |  |
| Fókuszáló egység állítható nyomatékkal | Igen |  |
| Mikroszkóp álvány alsó, felső, oblikus LED megvilágítással | Igen |  |
| 10x / 23 fókuszálható okulárok | Igen |  |
| C-menetes kameraillesztő | Igen |  |
| Antisztatikus bevonat | Igen |  |
| Bővíthető objektívekkel, okulárokkal | Igen |  |
| Porvédő, tápkábel | Igen |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont | Igen |  |
| Állítható zoom stop funkció a reprodukálható nagyítás érdekében | Igen / Nem S=4 |  |

Megnevezés: Diagnosztikus mikroszkóp

Össz. darabszám: 4 darab

OPCIONÁLIS darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Pathológia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Felső állású fénymikroszkóp az alábbi tartozékokkal: | Igen |  |
| Binocularis vagy trinocularis tubus | Igen, kérjük megadni |  |
| Társnéző feltéttel (két fő részére), LED mutatóval | Igen |  |
| Polarizációs szűrő és analizátor | Igen |  |
| Durva és finom fókuszálásra lehetőség | Igen |  |
| Legalább 30W-os halogén, vagy ekvivalens LED megvilágítás | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább 0,9-es numerikus apertúrájú kondenzor lencse | Igen, kérjük megadni |  |
| 10x okulár lencse, legalább 20 mm-es látómezővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább négy objektívet befogadó revolver | Igen, kérjük megadni |  |
| Végtelenre korrigált, planakromát, vagy jobb minőségű objektívek az alábbi nagyításokkal: | Igen, kérjük megadni |  |
| 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint 63x vagy 100x immerziós objektív | Igen, kérjük megadni |  |
| Az immerziós objektívek numerikus apertúrája legalább 1,25 legyen | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| Apokromát objektívek | Igen / Nem S=7 |  |
| Digitális képrögzítés lehetősége (digitális kamera megfelelő tubussal) | Igen / Nem S=6 |  |

- ajánlati rész: 3 csatornás EMG/ENG készülék és TMS/MEP egység

Megnevezés: 3 csatornás EMG/ENG készülék és TMS/MEP egység

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika (7623   Pécs, Rét utca 2.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Az EMG/ENG készülékkel szemben támasztott általános követelmények: Egyszerű kezelésű, minimum 3 csatornás EMG/ENG készülék, komplett tartozékokkal, stimulálókkal kell szállítani. Legyen alkalmas a napi rutinfeladatok elvégzésére, legyen alkalmas a meglévő EMG rendszer (Medtronic Keypoint 2 csatornás) beteg adatbázisának befogadására (az adatátvitel a szállító feladata), a régi mérések elemzésére, opcionálisan különböző programokkal lehessen akár utólag is bővíteni.

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Windows operációs rendszer | Igen |  |
| A készülék kezelését megkönnyítő kezelő speciális funkciógombokkal és billentyűzettel rendelkezzen a készülék | Igen |  |
| Elhelyezés: gördíthető számítógépasztalon | Igen |  |
| Erősítőcsatornák száma: min. 3 | Igen, kérjük megadni |  |
| 22" TFT képernyő | Igen |  |
| Szükséges programok: |  |  |
| Stalberg-féle referencia adatbázis | Igen |  |
| Tremor analízis | Igen |  |
| Rutin EMG vizsgálatok, MUP analízis normatív adatokkal, quantitatív analízis normatív adatokkal (QEMG program) | Igen |  |
| Egyes rost EMG vizsgálat (single-fiber EMG) (csúcs triggerelt, stimulált, jitter analízis, rost sűrűség) | Igen |  |
| Vezetési sebesség mérési programcsomag (NCV), motoros, szenzoros, inching, F-hullám, H-reflex, Blink reflex, repetitív stimuláció alacsony és magas frekvenciával, bulbocavernosus reflex, szimpatikus bőr válasz (Symphathetic skin response, SSR), külső indítású TMS/MEP ingerlés válaszainak megjelenítése centrális és perifériás latencia analízissel | Igen |  |
| R-R analízis | Igen |  |
| Kiváltott válasz programcsomag: 1. szomatoszenzoros (SEP) – felső és alsó végtagi, dermatóma, 2. vizuális (VEP) – mintaváltás, flash, 3. akusztikus kiváltott válaszok (AEP) – OHL, P300, CNV | Igen |  |
| Archiváló programcsomag, mely segítségével külső eszközre, CD-re vagy DVD-re történik az archiválás, a görbék visszatöltése nélkül a CD-ről vagy DVD-ről közvetlenül visszanézhető a felvétel | Igen |  |
| Leletíró programcsomag nyomtatóval | Igen |  |
| Meglévő Medtronic Keypoint 2ch EMG beteg anyagának befogadására, átolvasására, leletezésére alkalmas legyen, az adatok migrálása a szállító feladata | Igen |  |
| Ingerlő egységek: |  |  |
| Konstans áramú elektromos stimulálás | Igen |  |
| Polaritás: pozitív, negatív és bifázisos stimuláció | Igen |  |
| Elektromos ingerlők száma minimum 2 | Igen, kérjük megadni |  |
| Kimenő áram minimum 100 mA | Igen, kérjük megadni |  |
| Külső ingerlő fogadása | Igen |  |
| Beépített akusztikus és vizuális stimulátor egység | Igen |  |
| Triggerelés száma minimum 3 | Igen, kérjük megadni |  |
| Egyéb technikai tényezők: |  |  |
| Görbe megjelenítése többféle formátumban; élő, erősített jel realtime, triggerelt jel, és az átlagolt jel megjelenítése | Igen |  |
| Auto-kurzor funkció | Igen |  |
| Műtermék kiváltás | Igen |  |
| Erősítő zajelnyomás mértéke minimum 120 dB | Igen, kérjük megadni |  |
| Erősítő jelátalakítás mértéke - A/D átalakítás minimum 24 bit | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektród impedancia teszttel rendelkezzen | Igen |  |
| Kalibrációs jellel rendelkezzen | Igen |  |
| Szállítandó tartozékok: |  |  |
| Elektródák, a kért méréseknek megfelelően alapmennyiségben (felületi és tű elektródák) | Igen |  |
| Szükséges paszták (minimum elektróda paszta, bőrtisztító paszta stb.) | Igen |  |
| 3 pedálos lábkapcsoló | Igen |  |
| # 2. TMS/MEP egységnek az alábbiakat kell tartalmaznia: |  |  |
| A TMS egységnek kompatibilisnek kell lennie a jelenleg használt 2 csatornás Medtronic Keypoint és az új 3 csatornás készülékekkel. A cél az, hogy a TMS készülékkel lehessen indítani az EMG egységet, s ezáltal, a corticalis vagy radicularis ingerlést követően, a harántcsíkolt izmok motoros válasza megjelenjen az EMG készülékek monitorán, a válaszok adatai legyenek eltárolva az EMG készülék adatbázisában. | Igen |  |
| Trigger kábel | Igen |  |
| Standard C-100 köralakú ingerlőtekercs (fej) | Igen |  |
| Az ingerlőfej legyen alkalmas többféle célú ingerlésre. | Igen |  |
| A hatékony klinikai működtetés érdekében, szükséges, hogy az ingerlőtekercs tartó-fogórészén legyen az ingerősség szabályozó leolvasható skálával és a könnyen elérhető trigger kapcsoló. Az ingerlőfejbe legyen beépítve teljesítményfigyelés, és teljesítményszabályozás, és az ingerlőfej mechanikus felső részén jól látható beosztás legyen az ingerlőfej elforgatásához, valamint a megismételt mozgatáshoz. | Igen |  |
| Az ingerlőfej mechanikai tulajdonságai: a jelátalakító fej súlya max 0.6 kg, méretei 123x11.5 mm, kábel hosszúság min. 1.7 m | Igen, kérjük megadni |  |
| Az ingerlőfej tekercsének adatai: belső átmérő 20 mm, külső átmérő 120 mm, tekercs magasság 6 mm, a tekercselés megosztása egymáson 14 | Igen, kérjük megadni |  |
| Mágneses és elektromos tulajdonságok: maximális kezdeti dB/dt, 35 kT/s a tekercs felületének közelében, az aktív impulzusszélesség 280 us (bifázisos) | Igen, kérjük megadni |  |
| Teljesítés (minimum): 20 fokos környezeti hőmérséklet mellett az ingerlések száma 400 a felmelegedés előtt, átlagos teljesítmény maximum 75% 1 pps esetén | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen, kérjük megadni S=5 |  |

- ajánlati rész: Arthroscopos torony tartozékaival

Megnevezés: Video artroscopos torony és shaver

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika (7632 Pécs, Akác u. 1.)

- Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:

HDTV felsőkategóriás torony eszközei artroscopos és laparoszkópos felhasználásra.

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Monitor |  |  |
| Medikai kivitel | Igen |  |
| HD felbontású TFT, min: 1920*1200 (WUXGA) | Igen, kérjük megadni |  |
| Méret minimum 24” (képátló) | Igen, kérjük megadni |  |
| Folyamatos üzemre alkalmas | Igen |  |
| Bemenetek min. DVI, Y/C, S-video, RGB, VGA, HD-SDI | Igen, kérjük megadni |  |
| Képernyő menü | Igen |  |
| Támogatja a 16:9 és a 4:3 megjelenítést is | Igen |  |
| HD Kameravezérlő egység |  |  |
| HD videoendoszkóp csatlakoztathatósága | Igen |  |
| Automatikus fényerősség szabályozó | Igen |  |
| Kimenetek: min.: DVI, SDI, DV | Igen, kérjük megadni |  |
| A beállítások memorizálhatóak és visszahívhatóak | Igen |  |
| USB csatlakozási lehetőség | Igen |  |
| Beállító menürendszer | Igen |  |
| 3-chipes sterilezhető HD kamera fej |  |  |
| Felbontás min. 1280*1024 | Igen, kérjük megadni |  |
| Sterilezhető | Igen |  |
| Adapter amely lehetővé teszi a jelenleg használt optikák (Stryker, Storz) használatát a kamerához | Igen |  |
| Progresszív scan | Igen |  |
| Min. 2 szabadon programozható kamerafej-gomb | Igen, kérjük megadni |  |
| Hidegfény-forrás |  |  |
| Xenon izzós hideg-fényforrás endoszkópok megvilágításához min 300 W, vagy ezzel egyenértékű LED fényforrás | Igen, kérjük megadni |  |
| Izzó élettartama min. 500 óra | Igen, kérjük megadni |  |
| Fényerő szabályozás automatikus és min 6 fokozatú kézi, fényerő kijelzése | Igen, kérjük megadni |  |
| Izzó életkor kijelzése | Igen |  |
| Fénykábel 2 db | Igen |  |
| Felhasználó által – akár a műtőben - cserélhető izzó | Igen |  |
| Xenon fényforrás esetén egy tartalék izzó | Igen |  |
| HD coupler ; 19,5 mm +/- 10% arthroscopy | Igen, kérjük megadni |  |
| 30o autoklávozható optika 1 db | Igen |  |
| Trokár optikához, csepegésmentes (J-lock) | Igen |  |
| Shaver egység |  |  |
| Cserélhető fejes (multi choice, kis és nagyizületi) | Igen |  |
| Fordulatszám beállitható min 1000-10000/ perc között | Igen, kérjük megadni |  |
| Nyitott ablak funkció | Igen |  |
| Lábkapcsolós shaver motor | Igen |  |
| Lábkapcsoló | Igen |  |
| Kézi darabba illesztett késeket automatikusan felismeri alap (javasolt) fordulatszámot ez alapján beállítja, ettől a sebész eltérhet | Igen |  |
| Oszcilláló üzemmód | Igen |  |
| Arthro pumpával együttműködik | Igen, kérjük az arthropumpa típusát megadni |  |
| Shaver kézi egység | Igen |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A központi egység lehetőséget biztosít kézidarab és fúró egyidejű csatlakoztatására | Igen / Nem S=20 |  |

- ajánlati rész: MALDI-TOF készülék

Megnevezés: MALDI-TOF készülék

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

MALDI-TOF készülék, olyan új gyártású, biomolekulák pontos tömeg meghatározására készült tömegspektrométer, amely alkalmas a tömegspektrometriás méréseken túlmenően baktériumok és gombák species (faj) szintű identifikálására (meghatározására) és rendelkezik IVD CE jelzésű applikációval. Legyen ergonómikus, könnyen kezelhető, legyen ipari szilárdságú kivitelű csendes működésű és használata költséghatékony.

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Nitrogén lézer | Igen |  |
| A készülékhez tartozik minimum 1 olyan kutatási célú eredményközlésre alkalmas, nyílt (a felhasználók által bővíthető és szabadon importálható és exportálható) referencia könyvtárat, amely klinikai, állategészségügyi, környezeti, hygienes és ipari fontosságú mikroorganizmusok (baktériumok, beleértve a mycobacteriumokat, valamint sarjadzó és fonalas gombák) minőségbiztosított módon létrehozott referencia spektrumait tartalmazza | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülékhez tartozik minimum 1 olyan, a klinikai, az állategészségügyi, az ipari relevanciájú mikroorganizmusok referencia spektrumait tartalmazó, IVD jelzéssel rendelkező referencia könyvtár is, amely diagnosztikai célú eredményközlésre ad lehetőséget | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülékhez tartozó könyvtárak tartalmának frissítése folyamatosan, azok megjelenésekor automatikusan és ingyenesen történik a készülék üzemelésének teljes időtartamában | Igen |  |
| A készülék, üzembe helyezésekor, az éppen aktuális, legfrissebb referencia könyvtárakkal van ellátva | Igen |  |
| A készülék rendelkezik olyan szoftverrel, amelynek segítségével az identifikálási eredmények kutatási céllal adhatóak ki | Igen |  |
| A készülék rendelkezik olyan IVD CE jelzésű szoftverrel, amely alkalmassá teszi diagnosztikai értékű eredmény kiadására | Igen |  |
| Amennyiben a garanciális időszakban új szoftver vagy szoftver változat jelenik meg, akkor Szállító külön költség nélkül frissíti a rendszert | Igen |  |
| A készülék biztonságos működéséhez szükséges szünetmentes áramforrás, amely alkalmas a hálózati zavarok kiszűrésére és sinusos hullámformával rendelkezzen | Igen |  |
| A MALDI-TOF rendszer rendelkezik öndiagnosztikai lehetőséggel | Igen |  |
| A készülék szervizelése, karbantartása internetes kapcsolaton keresztül megoldható | Igen |  |
| 4 fő oktatása 2 alkalommal | Igen |  |
| Minimum 2 év teljes körű garancia és ezen túlmenően a készülék lézerének minimum 5 évre kiterjesztett garanciája is, vállalva annak egyszeri cseréjét ebben az időtartamban | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. 90 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| Lézer frekvencia érték: változtatható, minimálisan 1 és 60 Hz között | Igen / Nem S=6 |  |
| A tömegpontosság hibája | Igen, kérjük megadni S=2 | Fordított arányú pontozás: a kisebb a több pont. |
| Tömegfelbontás | Igen, kérjük megadni S=2 | Egyenes arányú pontozás: a nagyobb a több pont. |
| A referencia könyvtárak tárolják egyedileg az egyes fajok referencia spektrumait | Igen / Nem S=6 |  |
| Az IVD referencia könyvtárban található speciesek (fajok) száma | Igen, kérjük megadni S=4 | Egyenes arányú pontozás: a nagyobb a több pont. |
| Minimum 10 darab, tartós, többször felhasználható minta beviteli lemez, amelyek külön-külön is minimum 96 mintahellyel rendelkeznek, folyadék állapotú minta felvitelére alkalmasak | Igen / Nem S=10 |  |

- ajánlati rész: Nagy kapacitású, hűthető asztali centrifuga

Megnevezés: Hűthető asztali centrifuga

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Nagyteljesítményű, széles rotor választékkal rendelkező általános hűthető asztali centrifuga, mely alkalmas klinikai vérminták előkészítésére, emlős és baktérium sejtek, vírus frakciók, fehérje és nukleinsav tartalmú oldatok centrifugálására, ülepítésére nagy fordulatszámon és nagy nehézségi erővel.

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Rotorok: |  |  |
| Kilendülő fejes rotor, minimum 4 db kilendülő fejes persellyel, perselyenként legalább 400ml kapacitással | Igen, kérjük megadni |  |
| Fix dőlésszögű rotor 50ml-es kónikus csövekhez, minimum 6 férőhellyel, rögzíthető rotor tetővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Fix dőlésszögű rotor, 1.5 ml-es csövekhez, legalább 24 férőhellyel, rögzíthető rotor tetővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Adapterek kilendülő fejes rotor perselyekhez: |  |  |
| Minimum 4 db minimum 4x50ml-es (30x120mm) kónikus adapter, maximális kapacitás: minimum 16 db cső | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 4 db minimum 9x15ml-es (17x120mm) kónikus adapter, maximális kapacitás: minimum 36 db cső | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 4 db minimum 12x10/15ml-es (17x110mm) kerek aljú adapter, maximális kapacitás: minimum 48db cső | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 4 db minimum 16x5ml-es (13x75mm) kerek aljú adapter, maximális kapacitás: minimum 64 db cső | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 4 db minimum 25 férőhelyes (12x75mm) RIA cső adapter, maximális kapacitás: minimum 100 db cső | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 4 db kilendülő fejes persely tető | Igen, kérjük megadni |  |
| Futási módok időtartam beállítással: folyamatos, pillanatnyi | Igen |  |
| Gyorsítási/lassítási fokozatok: 10/10 | Igen |  |
| Hajtómotor típusa: szénkefe nélküli, indukciós | Igen |  |
| Gyors hűtés: +4°C elérése ≤10 perc alatt | Igen |  |
| Későbbi bővíthetőség | Igen |  |
| Magyarországi szerviz | Igen |  |
| A berendezés gyártási időpontja az ajánlattételtől számítva nem régebbi, mint 6 hónap | Igen, kérjük megadni |  |
| Üzembe helyezés és betanítás legalább 2 alkalommal | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Fix dőlésszögű rotor, 1.5ml-es csövekhez, legalább 24 férőhellyel: legalább 29.000 g (RCF) nehézségi gyorsulással | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| Maximális fordulatszám: legalább 18.000 rpm | Igen / Nem S=5 |  |
| Hűtési lehetőség, beállítható hőmérséklet tartomány legalább -20°C +40°C között | Igen / Nem S=5 |  |
| Garancia: legalább 12 hónap | Igen / Nem S=10 |  |
| 50ml-es kónikus csövek centrifugálása: legalább 10.000 g nehézségi erővel | Igen, kérjük megadni S=10 | nagyobb a jobb |

- ajánlati rész: Mikrolemez olvasó

Megnevezés: Mikrolemez olvasó

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Abszorbancia mikrolemez olvasó (microplate reader), mely alkalmas küvettán és a laboratóriumokban gyakran használatos mikrolemez formátumokon (microplate-eken) való végpontos (endpoint), kinetikus és mintahely pásztázó (well scaning) mérésekre, valamint abszorbancia spektrum felvételére.

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Applikációk: minimálisan ELISA, DNS/RNS/fehérje mérés, emlős és baktérium sejt-alapú tesztek, növekedési görbe analízis, kinetikai mérések |  |  |
| UV/VIS abszorbancia spektrum mérés |  |  |
| Fényforrás: nagy energiájú villanólámpa |  |  |
| Abszorbancia spektrum mérési sebessége maximum 1 sec/lyuk (well) |  |  |
| Klinikai diagnosztika és kutatómunka |  |  |
| Abszorbancia mérés: minimum 230 nm-1000 nm (nanométer) között |  |  |
| Teljes abszorbancia spektrum felvétele |  |  |
| Szabályozható spektrális felbontás: minimum 1-10 nm (nanométer) felbontásban |  |  |
| Egy időben, egy mintahelyen (well) mérhető hullámhosszok száma: minimum 2 / lyuk (well) |  |  |
| Automatikus fényút korrekció |  |  |
| Dinamikus lemez-tervezés (vízszintesen, függőlegesen) |  |  |
| Átlag és koncentráció számítás, standard görbe rajzolása |  |  |
| Standard görbe elemzési módok: legalább lineáris regresszió, point-to-point, 4 parameter fit, szegmentális regresszió, enzim kinetika |  |  |
| Mérhető OD (optikai denzitás) tartomány: minimum 0 - 4.0 O.D. |  |  |
| Beállítási pontosság: 2 OD-nél maximum 1% |  |  |
| Mérési pontosság: 1 OD-nél maximum 0.5%, 2 OD-nél maximum 1% |  |  |
| Sejtes kísérletek |  |  |
| Mérési módok: minimum végpont (endpoint), kinetikus és mintahely pásztázó (well-scanning) |  |  |
| Kis volumenű (kisebb, mint 0.1 ml) minta is mérhető legyen |  |  |
| Mintalemez (microplate) rázatás állítható sebességgel és idővel |  |  |
| Elvárt inkubálási tartomány: minimum RT +5°C-tól +40°C-ig |  |  |
| Windows kompatibilis vezérlő és értékelő software |  |  |
| Vezérlő és értékelő software licenszek száma: minimum 10db |  |  |
| Későbbi változtatási és bővítési lehetőség a software-ben |  |  |
| Vezérlő és értékelő software |  |  |
| Gyógyszeripari előírás |  |  |
| CFR 21 part 11 előírásoknak megfelelő software |  |  |
| Eszköz kommunikációja a számítógéppel: legalább USB 2.0 |  |  |
| Gyártási idő az ajánlattételtől számítva maximum 6 hónap |  |  |
| Üzembe helyezés és betanítás legalább 2 alkalommal |  |  |
| Későbbi bővítési lehetőségek |  |  |
| Gázcsatlakozó utólagos beépítése, mely lehetővé teszi a sejtes munkákhoz szükséges gázkeverékek bevezetését |  |  |
| Adapter mikroszkópos lemezek (slide) pásztázásra és kis volumenű (2l) minták mérésére |  |  |
| Adapter kisméretű gélek pásztázására (szkennelésére) |  |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| Küvettás/mikroküvvetás port max. 15mm fényúttal | Igen / Nem S=5 |  |
| Garancia: minimum 12 hónap | Igen, kérjük megadni S=5 |  |
| Térbeli (2D) mintahely pásztázás minimum 25x25 mérőpont kijelölésével mintahelyenként (well) sejtes szuszpenziók és inhomogén oldatok mérésére | Igen / Nem S=10 |  |
| Mérhető mintalemez (microplate) formátumok: minimum 6-24-96-386 mintahelyes lemezek | Igen / Nem S=5 |  |
| Programozható rázás: lineáris, orbitális, dupla-orbitális | Igen / Nem S=5 |  |

- ajánlati rész: CO2 inkubátor sejt- és szövettenyésztési célokra

Megnevezés: CO2 inkubátor sejt- és szövettenyésztési célokra

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Direkt fűtésű (légköpenyes), korrózióálló, CO2 inkubátor infravörös (IR) szenzorral, önsterilizációval (dekontaminációval)

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Térfogat: minimum 150 liter | Igen, kérjük megadni |  |
| Dupla ajtó (külső/belső): - hermetikusan záródó külső ajtó - belső ajtó anyaga: üveg | Igen |  |
| Rozsdamentes acél belső tér | Igen |  |
| Rozsdamentes acél polcok | Igen |  |
| Polcok száma: legalább 3 | Igen, kérjük megadni |  |
| Polchelyek száma: legalább 8 | Igen, kérjük megadni |  |
| Terhelhetőség: legalább 9 kg/polc | Igen, kérjük megadni |  |
| Kivehető rozsdamentes víztartály | Igen |  |
| Ventillátoros légkeverés | Igen |  |
| Érintőkijelzős LCD vagy TFT kijelző | Igen, kérjük megadni |  |
| Digitális elektronikus CO2 kontrol | Igen |  |
| CO2 beállítási tartomány: legalább 0-20% | Igen, kérjük megadni |  |
| CO2 pontosság: maximum ± 0.2% | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet szabályozás: PID rendszerű mikroprocesszor vezérlés | Igen |  |
| Hőmérséklet érzékelő: kettős (dual) hőmérséklet szenzor | Igen |  |
| Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklet (22-26°C) + legalább 5-50°C tartomány | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet beállítás pontossága: maximum 0,1°C | Igen, kérjük megadni |  |
| Relatív páratartalom maximuma: legalább 90% | Igen, kérjük megadni |  |
| Fűtött ajtó | Igen |  |
| Párakondenzáció gátlás | Igen |  |
| Állítható túlfűtés (hőmegfutás) elleni védelem | Igen |  |
| Autodiagnosztika | Igen |  |
| 1 db CO2 reduktort a jelenleg használt Linde típusú, 3,5m3-es, 21,8 x 1/14 menetes CO2 palackhoz | Igen |  |
| Vizuális és akusztikus riasztás | Igen |  |
| Kommunikáció: legalább USB port vagy Ethernet csatlakozó | Igen, kérjük megadni |  |
| Üzembe helyezés és betanítás legalább 2 alkalommal | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| Vibrációmentes ventillátor | Igen / Nem S=5 |  |
| Fűtött falak száma: legalább 5 | Igen / Nem S=3 |  |
| Legalább 95% hatékonyságú vagy E11 osztályú HEPA filter | Igen / Nem S=2 |  |
| CO2 érzékelő (szenzor): infravörös, dupla sugaras (dual beam IR) | Igen / Nem S=5 |  |
| Száraz önsterilizációs (dekontaminációs) program az inkubátortér fertőtlenítésére, szenzorok eltávolítása nélkül | Igen / Nem S=5 |  |
| Magyarországi szerviz | Igen / Nem S=5 |  |
| Helyszíni garancia legalább 3 év | Igen, kérjük megadni S=5 | arányosítás |

Megnevezés: CO2 inkubátor sejt- és szövettenyésztési célokra

OPCIONÁLIS darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624   Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Nagy térfogatú, direkt fűtésű (légköpenyes), korrózióálló, CO2 inkubátor infravörös (IR) szenzorral, önsterilizációval (dekontaminációval) mikrobiológiai tenyésztésre

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Térfogat: minimum 240 liter | Igen, kérjük megadni |  |
| Dupla ajtó (külső/belső): - hermetikusan záródó külső ajtó - belső ajtó anyaga: üveg | Igen |  |
| Moduláris bővíthetőség | Igen |  |
| Rozsdamentes acél belső tér | Igen |  |
| Rozsdamentes acél polcok | Igen |  |
| Polcok száma: legalább 2 | Igen, kérjük megadni |  |
| Polchelyek száma: legalább 10 | Igen, kérjük megadni |  |
| Terhelhetőség: legalább 15 kg/polc | Igen, kérjük megadni |  |
| Kivehető rozsdamentes víztartály | Igen |  |
| Ventillátoros légkeverés | Igen |  |
| Érintőkijelzős LCD vagy TFT kijelző | Igen, kérjük megadni |  |
| Digitális elektronikus CO2 kontrol |  |  |
| CO2 beállítási tartomány: legalább 0-20% | Igen, kérjük megadni |  |
| CO2 pontosság: maximum ± 0,2% | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet szabályozás: PID rendszerű mikroprocesszor vezérlés | Igen |  |
| Hőmérséklet érzékelő: kettős (dual) hőmérséklet szenzor | Igen |  |
| Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklet (22-26°C) ± legalább 5-50°C tartomány | Igen, kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet beállítás pontossága: maximum ± 0,1°C | Igen, kérjük megadni |  |
| Relatív páratartalom maximuma: legalább 90% | Igen, kérjük megadni |  |
| Fűtött ajtó | Igen |  |
| Párakondenzáció gátlás | Igen |  |
| Száraz önsterilizációs (dekontaminációs) program az inkubátortér fertőtlenítésére, szenzorok eltávolítása nélkül | Igen |  |
| Állítható túlfűtés (hőmegfutás) elleni védelem | Igen |  |
| Autodiagnosztika | Igen |  |
| 1 db CO2 reduktort a jelenleg használt Linde típusú, 3,5m3-es, 21,8 x 1/14 menetes CO2 palackhoz | Igen |  |
| Vizuális és akusztikus riasztás | Igen |  |
| Vibrációmentes ventilátor | Igen |  |
| Fűtött falak száma: legalább 5 | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia |  |  |
| Magyarországi szerviz | Igen |  |
| Üzembe helyezés és betanítás maximum 2 alkalommal | Igen, kérjük megadni |  |

- ajánlati rész: Fluoreszcens (citogenetikai) munkaállomás mikroszkóppal

Megnevezés: Fluoreszcens (citogenetikai) munkaállomás mikroszkóppal

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Pathológia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Manuális, vagy motorizált mikroszkóp | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább hat fluoreszcens szűrő befogadására képes | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább 100W-os halogén lámpa, vagy ekvivalens LED megvilágítás az áteső fényes mikroszkópizáláshoz, a homogenitást elősegítő optikai, vagy egyéb rendszerrel | Igen, kérjük megadni. |  |
| Legalább hat objektív befogadására képes revolver | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább 0,8 numerikus apertúrájú kondenzor lencse | Igen, kérjük megadni |  |
| 10x okulár lencsék, legalább 22 mm-es látómezővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább 1500 órás életidejű, fluoreszcens, homogenizált fényt adó fényforrás | Igen, kérjük megadni |  |
| Széles tartományú fluoreszcens fényre optimalizált, plan fluorit, vagy plan apokromát objektívek | Igen, kérjük megadni |  |
| Egy 10x, egy 40x száraz objektív, és egy 63x vagy egy 100x immerziós olaj objektív | Igen, kérjük megadni |  |
| Az immerziós objektívek legalább 1,25-ös numerikus apertúrával rendelkeznek | Igen, kérjük megadni |  |
| DAPI, SpectrumGreen, SpectrumOrange, SpectrumAqua fluorokrómok szelektív detektálására alkalmas sávszűrő | Igen |  |
| DAPI/SpectrumGreen/SpectrumOrange fluorokrómok együttes detektálására alkalmas szűrő | Igen |  |
| A mikroszkóphoz magyarországi szakszervíz elérhető | Igen |  |
| Digitális képfelvételre alkalmas kamerarendszer és számítógép | Igen |  |
| CCD kamera, legalább 1360×1024 pixel felbontással, legalább 12 bit színmélységgel | Igen, kérjük megadni |  |
| Windows operációs rendszerrel ellátott, a karyotipizálás és FISH munkák elvégzéséhez szükséges teljesítményű PC és monitor | Igen |  |
| Karyotipizálásra alkalmas képfelvelő és analizáló szoftver | Igen |  |
| Világos látóteres és fluoreszcens képfelvétel | Igen |  |
| Több képfelvételre való lehetőség a szétterült metafázisok teljes egészének lefényképezéséhez | Igen |  |
| Interaktív és semi-automatikus kromoszóma-szeparálás | Igen |  |
| Manuális és semi-automatikus kromoszóma számlálás és kromoszóma kategorizálás G-sávozás alapján | Igen |  |
| Egy eset különböző metafázisaiban látott adott kromoszómák egymás melletti összehasonlításának lehetősége | Igen |  |
| Képexport lehetősége .JPG, .TIF, stb. formátumban, bármelyik munkafázisban | Igen, kérjük megadni |  |
| Könnyen kezelhető esetadatbázis | Igen |  |
| FISH képfelvételre és analízisre alkalmas szoftver | Igen |  |
| Legalább 8 különböző színcsatornában kép készítése egy felvétel kapcsán | Igen, kérjük megadni |  |
| Különböző színcsatornák többféle megjelenítése (szürkeskála, hozzárendelt színekkel színesben, különböző csatornák kombinációja) | Igen |  |
| Több különböző fókuszsíkban kép készítése és azok megfelelő kombinációja | Igen |  |
| Interaktív regionális képjavítási lehetőségek (felső és alsó határérték beállítása, stb.) | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Képes .MCI és MMI fájlformátumot direktben olvasni | Igen / Nem S=20 |  |
| DAPI/SpectrumGreen/SpectrumOrange/SpectrumAqua négyes sávszűrő | Igen / Nem S=10 |  |

- ajánlati rész: Elektromos tetememelő kocsi

Megnevezés: Elektromos tetememelő kocsi

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Pathológia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Maximális terhelhetőség: minimum 150 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Magasság: min. (400 – 1700) mm közötti tartományban legyen állítható elektromosan | Igen, kérjük megadni |  |
| Szélesség: 600 - 800 mm közötti legyen | Igen, kérjük megadni |  |
| Hosszúság: Legalább 2000 mm legyen | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább egy kerék legyen fékezhető. | Igen, kérjük megadni |  |
| Hosszú életidejű akkumulator (több nap) | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| 200 kg maximális terhelhetőség | Igen / Nem S=20 |  |

- ajánlati rész: Tetemszállító kocsi

Megnevezés: Tetemszállító kocsi

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Pathológia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Tetemszállító kocsi | Igen |  |
| Maximális terhelhetőség: minimum 150 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Magasság: 880 – 920 mm között legyen. | Igen, kérjük megadni |  |
| Szélesség: 600 - 680 mm között legyen. | Igen, kérjük megadni |  |
| Hosszúság: Legalább 2000 mm legyen. | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább egy kerék legyen fékezhető. | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| 90 cm magasság | Igen / Nem S=15 |  |
| 650 mm-nél nem szélesebb tálca | Igen / Nem S=15 |  |

- ajánlati rész: Laparoszkópos torony rendszerek

Megnevezés: Felsőkategóriás Full HD Laparoszkopos torony optikákkal

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó részegységenként:

Megajánlott termék típusa részegységenként:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Nagy tudású Laparoszkopos full HD torony | 1 komplett rendszer |  |
| A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, minimum 2 munkanap időtartamban | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia a teljes rendszerre | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő a teljes rendszerre | Igen, kérjük megadni |  |
| A megajánlott eszközök egymással illeszthetőek, egy rendszerbe foglalhatóak | Igen |  |
| A megajánlott eszközök, termékek telepítése, oktatása | Igen |  |
| Az eszközök, termékek rendelkeznek az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel, valamint megfelelnek a vonatkozó EU és magyar szabványnak | Igen |  |
| Gyártó által akreditált Magyarországi telephellyel rendelkező szakszervíz | Igen |  |
| 1. Monitor (1 db) |  |  |
| Min 32”-os HD TFT LCD kijelző | Igen |  |
| Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas | Igen |  |
| Felbontás min. 1080x1920 pixel | Igen, kérjük megadni |  |
| Kép arány: 16:9 | Igen |  |
| Látószög: vertikális és horizontális min. 178 fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenetek minimum: HD/SD, 2 db SDI,SDI , Y/C, HD15, 2 db DVI, DVI, HD/SDI | Igen, kérjük megadni |  |
| Kimenetek minimum: HD/SD, SDI 2 x Video, Y/C,HD15,3G/HD/SDI | Igen, kérjük megadni |  |
| Képernyő menü, mely megkönnyíti a különböző funkciók kiválasztását és beállítását | Igen |  |
| 2. Fényforrás (1 db) |  |  |
| Automatikus égőváltás | Igen |  |
| Min.300 W-os xenon izzó | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített tartalék izzó | Igen |  |
| Automatikus fényerő szabályozás, manuális állítási lehetőséggel, tartalék lámpára automatikus átkapcsolás | Igen |  |
| Élettartam kijező minimum 0-500 óráig | Igen, kérjük megadni |  |
| 3.Nagyfelbontású( HD) digitális kameravezérlő egység (1 db) |  |  |
| Automatikus fényerősség szabályzási funkció | Igen |  |
| Kép élesség állítás három lépcsőben, színállítás min. 7 lépcsőben | Igen, kérjük megadni |  |
| Kép és adattárolás hordozható pen drive-on | Igen |  |
| Tartozékok. Pendrive állóképrögzítéshez Klaviatura a páciens adatok beviteléhez Összekötő kábelek a készülékek csatlakoztatásához és az automata fényerőszabályozáshoz | Igen, kérjük megadni |  |
| 4.Kamerafej (1 db) |  |  |
| 3-chipes autoklávozható Full HD kamerafej amely lehetővé teszi a már meglévő optikák (Storz, Wolf, Olympus , Stryker, EMD, ACMI) használatát a kamerához | Igen, kérjük megadni |  |
| 5. CO2 inszufflátor (1 db) |  |  |
| CO2 gáz csatlakozási lehetőségek:palack, illetve központi gáz | Igen, kérjük megadni |  |
| Integrált nyomáscsökkentő | Igen, kérjük megadni |  |
| Kijelzők: digitális és oszlopgrafika | Igen, kérjük megadni |  |
| Az áramlási mennyiség beállítása 3 különböző tartományban. (alacsony, közepes, magas) | Igen, kérjük megadni |  |
| Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban induljon | Igen, kérjük megadni |  |
| Riasztó funkciók hasűri nyomáskor az inszufláló cső megtörésekor a Veress-tű eldugulásakor túl szűk keresztmetszeten át történő inszufláláskor Elégtelen gázellátáskor (a palack kiürülésekor) | Igen, kérjük megadni |  |
| Autoklávozható töltő szilikon szerelék | Igen, kérjük megadni |  |
| Luer-csatlakozós nagynyomású tömlő DIN csatlakozóhoz | Igen, kérjük megadni |  |
| 6.Készüléktartó állvány (1 db) |  |  |
| Min. 4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális a fent felsorolt eszközök tárolására alkalmas állvány | Igen, kérjük megadni |  |
| Klaviatúra tartó | Igen |  |
| 4 kerekéből min. 2 fékezhető | Igen, kérjük megadni |  |
| Infúziós állvány tartó | Igen |  |
| LCD monitor tartó kar, minden irányba pozícionálható | Igen |  |
| CO2 palacktartó | Igen |  |
| 7. Optika, fénykábel (5-5 db) |  |  |
| 5 db 10mm-es 30 fokos HD optika, 5 db fénykábel: 300 cm autoklávozható | Igen |  |
| Szállítandó: EPH kábelek az eszközök kocsin található EPH ponthoz kötéséhez, EPH kábel a torony és a fali csatlakozó közé min. 5 méteres | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Nagyfelbontású( HD) digitális kameravezérlő egység |  |  |
| Struktúra kiemelő funkció (pl. NBI) | Igen / Nem S=4 |  |
| Magyar nyelvű beállító menürendszer | Igen / Nem S=4 |  |
| Kamerafej |  |  |
| Kamerafejről irányítható motoros zoom | Igen / Nem S=4 |  |
| Motoros fókusz kamerafejről irányitható | Igen / Nem S=4 |  |
| CO2 inszufflátor |  |  |
| Normal / small mód választási lehetősége a beáramláshoz | Igen / Nem S=4 |  |
| Áramlás a három tartományban összesen: minimum 0,1 – 45 liter/perc tartományban (Veress–tű használatához alacsony alsó határérték) | Igen / Nem S=4 |  |
| Az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a megfelelő nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusan aktiválódik | Igen / Nem S=4 |  |
| Készüléktartó állvány |  |  |
| Hálózati leválasztó transzformátor beépítve | Igen / Nem S=4 |  |

Megnevezés: Felsőkategóriás full 4K Laparoszkopos torony

Össz. darabszám: 1 darab

OPCIONÁLIS tétel: 1 darab monitor

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó részegységenként:

Megajánlott termék típusa részegységenként:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Nagy tudású full 4K Laparoszkopos torony | 1 komplett rendszer |  |
| A felsőkategóriás Full HD laparoszkopos torony videocholedochoscoppal és laparoszkopos tálcákkal, illetve a nagy tudású full 4K laparoszkopos torony gyártója azonos | Igen |  |
| A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, minimum 2 munkanap időtartamban | Igen, kérjük megadni |  |
| 18 hónap garancia a teljes rendszerre | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő a teljes rendszerre | Igen, kérjük megadni |  |
| A megajánlott eszközök egymással illeszthetőek, egy rendszerbe foglalhatóak | Igen |  |
| A megajánlott eszközök, termékek telepítése, oktatása | Igen |  |
| Az eszközök, termékek rendelkeznek az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel, valamint megfelelnek a vonatkozó EU és magyar szabványnak | Igen |  |
| Gyártó által akreditált Magyarországi telephellyel rendelkező szakszervíz | Igen |  |
| 1. Monitor (1 db) |  |  |
| Min 31 ”-os HD TFT LCD kijelző | Igen |  |
| Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas | Igen |  |
| Felbontás min. : 4096 x2160 pixel | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenetek: minimum: 3G-SDI x 4, HDMI 1.4a x1, 3G-SDI x 1, DVI x 1 | Igen, kérjük megadni |  |
| Kimenetek minimum: 3G-SDI x 4, 3G-SDI x 1, DVI x 1 | Igen, kérjük megadni |  |
| 2. Fényforrás (1 db) |  |  |
| Min.300 W-os xenon izzó | Igen, kérjük megadni |  |
| Automatikus fényerő szabályozás, manuális állítási lehetőséggel, tartalék lámpára automatikus átkapcsolás | Igen |  |
| Élettartam kijező min. 0-500 óráig | Igen, kérjük megadni |  |
| Fényerőszabályozó kábel megléte | Igen |  |
| 3.Nagyfelbontású 4K digitális kameravezérlő egység (1 db) |  |  |
| Érintőképernyős kivitel | Igen |  |
| Automatikus fényerősség szabályzási funkció | Igen |  |
| Kép élesség állítás három lépcsőben, színállítás min. 7 lépcsőben | Igen, kérjük megadni |  |
| 4. Kamerafej 4K (1 db) |  |  |
| 4K CMOS szenzor | Igen |  |
| Optikai kábeles jeltovábbítás a kamerafejből a processzorba | Igen |  |
| 5. Ultra Optika (1 db) |  |  |
| 1 db 30 fokos 5,4 mm optika 4K kompatibilis | Igen |  |
| 1 db Fénykábel min. 300 cm hosszú | Igen, kérjük megadni |  |
| 6. Készüléktartó állvány (1 db) |  |  |
| Min. 4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális a fent felsorolt eszközök tárolására alkalmas állvány | Igen, kérjük megadni |  |
| 4 kerekéből min. 2 fékezhető | Igen, kérjük megadni |  |
| LCD monitor tartó kar, minden irányba pozícionálható | Igen |  |
| Hálózati leválasztó transzformátor beépítve | Igen |  |
| 7. Laparoszkopos 4K képes optika (1 db) |  |  |
| 1 db 30 fokos 10mm 4K képes optika | Igen |  |
| Optikában ED (extra alacsony szórásképű) lencse megléte | Igen |  |
| 8. Inszufflátor (1 db) |  |  |
| Integrált nyomáscsökkentő | Igen |  |
| Kijelzők: min. digitális és oszlopgrafika | Igen |  |
| CO2 gáz csatlakozási lehetőségek: palack (amennyiben nincs beépített reduktor, azt is szállítani kell), vagy központi gáz | Igen |  |
| Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban induljon | Igen |  |
| 9. Fénykábel (1 db) |  |  |
| Fénykábel min. 300 cm hosszú, autoklávozható | Igen |  |
| Értékelési szempontok: |  |  |
| Struktúra kiemelő funkció (pl. NBI) | Igen / Nem S=4 |  |
| Magyar nyelvű beállító menürendszer | Igen / Nem S=4 |  |
| Kamerafejről irányítható zoom minimum 4 lépésben pl: 2,0x/ 1,8x/1,6 x/ 1,4x/1,2x/1,0x | Igen / Nem S=4 |  |
| Egygombos autofókusz | Igen / Nem S=4 |  |
| Áramlás a három tartományban összesen: 0,1 – 45 liter/perc (Veress–tű használatához alacsony alsó határérték) | Igen / Nem S=4 |  |
| Az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a megfelelő nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusan aktiválódik | Igen / Nem S=4 |  |
| Opcionális tétel: Monitor (1db) |  |  |
| Min 55 ”-os HD TFT LCD kijelző | Igen, kérjük megadni |  |
| Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas | Igen |  |
| Felbontás min. 3840x2160 pixel | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenetek min.: 3G-SDI x 4, HDMI 1.4a x1, 3G-SDI x 1, DVI x 1 | Igen, kérjük megadni |  |
| Kimenetek min. : 3G-SDI x 4, 3G-SDI x 1, DVI x 1 | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgatható monitortartóval | Igen |  |

- ajánlati rész: Hordozható UH készülék

Megnevezés: Hordozható UH készülék

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Sürgősségi Betegellátó Osztály (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Garancia 18 hónap | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék méretei: |  |  |
| A készülék tömege max. 10 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Monitor |  |  |
| A készülék saját monitorának mérete (nem külső monitor!) min. 15” | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék villamos energia ellátása |  |  |
| A készülék akkumulátorról is üzemeltethető | Igen |  |
| Képalkotás műszaki paraméterei |  |  |
| Belső dinamika tartomány min. 30-150 dB | Igen, kérjük megadni |  |
| Digitális adatfeldolgozó csatornák száma min. 1024 | Igen, kérjük megadni |  |
| TGC sáv állítások száma min. 6 | Igen, kérjük megadni |  |
| Szürkeségi fokozatok száma min. 256 | Igen, kérjük megadni |  |
| Maximális vizsgálati mélység min. 30 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Vizsgálófejek |  |  |
| Konvex vizsgálófej hasi vizsgálatokhoz | Igen, kérjük a vizsgálófej típusát megadni |  |
| A konvex vizsgálófej frekvenciatartománya min. 2,0 – 5,0 MHz | Igen, kérjük megadni |  |
| Lineáris vizsgálófej érvizsgálatokra | Igen, kérjük a vizsgálófej típusát megadni |  |
| A lineáris vizsgálófej frekvenciatartománya min. 6,0 – 10,0 MHz | Igen, kérjük megadni |  |
| Kardiológiai vizsgálófejjel (min. 2,0 -3,5 MHz) való későbbi bővítés lehetősége | Igen, kérjük a vizsgálófej típusát és a frekvenciatartományt megadni |  |
| Üzemmódok: |  |  |
| B-mód | Igen |  |
| M-mód | Igen |  |
| Color M-mód | Igen |  |
| PW mód | Igen |  |
| Trapezoid képalkotás | Igen |  |
| Képminőség |  |  |
| Beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz | Igen |  |
| Szöveti felharmonikus megjelenítés | Igen |  |
| Automatikus képoptimalizálás B-módban egy gomb megnyomásával élő képen | Igen |  |
| Képtárolási lehetőségek |  |  |
| Cine memória | Igen |  |
| Képek tárolása merevlemezen páciens adatbázisban | Igen |  |
| Állóképek exportja JPEG, vagy BMP formátumban | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgóképek exportja AVI formátumban lehetséges | Igen |  |
| A képek exportja USB pen drive-ra lehetséges közvetlenül a készülékről | Igen |  |
| Képek mentése DVD-íróra lehetséges közvetlenül a készülékről | Igen |  |
| Kimenetek, perifériák |  |  |
| USB kimenet | Igen |  |
| Ethernet port | Igen |  |
| DICOM hálózati csatlakozás | Igen |  |
| Készülék kocsi | Igen |  |
| Értékelési szempontok |  |  |
| Egy időben közvetlenül a készülékbe (nem készülék kocsiba, illetve bővítő modulba) csatlakoztatható vizsgálófejek száma, min. 2 | Igen / Nem S=10 |  |
| Aktuális élőkép felnagyítása teljes képernyő méretre egyetlen gombnyomással | Igen / Nem S=10 |  |
| A merevlemez mérete min. 80 GB | Igen, kérjük megadni S=10 |  |

- ajánlati rész: Sebészeti oszcillátoros fűrész akkumulátoros

Megnevezés: Sebészeti oszcillátoros fűrész akkumulátoros

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Oda és visszafúrási lehetőség, megbízható lágyrész védővel, nagyszámú feltéttel a különböző sebészeti beavatkozásokhoz. | Igen |  |
| Kapacitás: min. 1,95 Ah | Igen, kérjük megadni |  |
| Teljes körű ortopédiai beavatkozásokra – minden típusú protetizálásra is alkalmas. | Igen |  |
| Kanülált: max.4 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Vezérlő Egység működteti a motort; a vezérlő egység tartalmazza az akkumulátort, a vezérlést és az elektronikát. | Igen |  |
| Akkumulátor típusa: NiMh | Igen |  |
| Frekvencia: min. 0- 15.000 oscilláció/perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Működtetése üzemmód választó kapcsolóval | Igen |  |
| Akkumulátor töltöttségi szintet a töltő jelzi | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Szükséges, szállítandó feltétek: Oszcilla feltét, Fúrófeltét kulccsal, Fúrófeltétek: Hudson, Zimmer, AO, Harris, hexagon feltét, Kirschner-drót befogó feltét, Véső feltétek: Hudson, AO, Zimmer, Hudson | Igen |  |
| Nem steril akkumulátor | Igen |  |
| Színkódos fúró és véső adapterek | Igen |  |
| Titán alapanyagú kézieszköz | Igen |  |
| Hálózati (230V 50Hz) működésűvé konvertálható | Igen |  |
| Garancia 18 hónap | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen S=20 |  |

- ajánlati rész: Pneumatikus kőzúzó

Megnevezés: Pneumatikus kőzúzó

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinika (7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Pneumatikus működésű kőzúzó | Igen |  |
| Hordozható kézi kivitelű | Igen |  |
| Nem igényel külső elektromos vagy pneumatikus kapcsolatot | Igen |  |
| Működése kivehető nagynyomású széndioxid gáz patronnal megoldott | Igen |  |
| A vesében, uréterben és a hólyagban levő kövek szétzúzására alkalmas | Igen |  |
| Max. 600g súly | Igen, kérjük megadni |  |
| Legalább 80 lökést lehet elvégezni egy patronnal | Igen, kérjük megadni |  |
| Sterilizálható | Igen |  |
| Endoszkópon keresztül használható | Igen |  |
| Csatlakoztatható legalább 5 különböző szonda | Igen, kérjük megadni |  |
| Garancia 18 hónap | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Szállítandó tartozékok (árban foglalt) |  |  |
| Patron min. 40 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Szonda min. 10 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: Fotodinamiás (PDD) összeállítás

Megnevezés: Fotodinamiás (PDD) összeállítás

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinika (7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Full HD 3 chipes pendulum kamerafej, min. 2 db szabadon programozható kamerafej gombbal, ütésálló kivitel, gázban, plazmában sterilizálható, progresszív scan, fix fókusz, f = 16 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Kameravezérlő egység Full HD 3 chipes pendulum kamerafejhez, tápellátás 240 VAC, 50/60 Hz (hálózati) , hálózati kábellel | Igen |  |
| Konnekt modul, integrált digitális képalkotó rendszerrel, felbontás min. 1920 x 1080 pixel, tápellátás 240 VAC, 50/60 Hz (hálózati), hálózati kábellel, billentyűzettel, USB flash drive képrögzítő és dokumentációs lehetőséggel | Igen, kérjük megadni |  |
| min. 27” FULL HD színes monitor, képfelbontás min. 1920 x 1080 pixel, képformátum 16:9 tápellátás 240 VAC, 50/60 Hz (hálózati), hálózati kábellel, bemenetek min.: 2 db DVI, 2 db VGA, 2 db S-video, 2 db kompozit, kimenetek min. : DVI, S-video, kompozit | Igen, kérjük megadni |  |
| Garancia 18 hónap | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| A minimumkövetelmények között meghatározott 18 hónapon felüli további 6 hónap garancia | Igen |  |

- ajánlati rész: Sejtszámláló készülék

Megnevezés: Sejtszámláló készülék

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségtani Intézet (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:

Emlős sejtek számolása sejttenyésztéshez és életképesség méréshez kapcsolódóan.

| Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Gyors, 1 percen belüli, megbízható számolás | Igen |  |
| Emlős sejt mérettartományában (10-50 µm) megbízható mérés | Igen |  |
| Normál sejttenyésztési körülmények szerinti sejtkoncentráció (105-107 sejt/ml) megbízható kezelése | Igen |  |
| Sejttípusok méretének tartománya előre beállítható legyen | Igen |  |
| Életképesség mérése | Igen |  |
| Mért adatok grafikus ábrázolása | Igen |  |
| Mért adatok digitális mentése | Igen |  |
| Mért adatok egyszerű továbbítása számítógépre (USB drive) | Igen |  |
| Garancia 18 hónap | Igen |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Max. 45 napos szállítási határidő | Igen, kérjük megadni |  |
| Értékelési szempont |  |  |
| 50 db sejtszámláló lemez nettó ára | Igen, kérjük megadni S=30 |  |